Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APLINKOS ORO MONITORINGO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

Pirkimo objektas – 2 (dvi) automatizuotos stacionarios aplinkos oro kokybės matavimo sistemos (toliau – Sistemos), skirtos nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, saugoti ir perduoti duomenis į serverį.

Sistema – nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius, kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo), matavimo jutiklis, duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių), 4G/5G maršrutizatorius/modemas, apsauga nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio, kiti būtini integruoti įrenginiai (aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio jutikliai), programinė įranga. Visi Sistemos komponentai  turi būti tarpusavyje suderinti. Kartu su Sistema turi būti pateikiamos visos eksploatacinės medžiagos (filtrai, tarpinės, reagentai ar kt.), užtikrinančios ne mažesnį kaip 2 metų nepertraukiamą analizatoriaus darbą.

Sistemos įrengimo vietose perkančioji organizacija (toliau – Savivaldybė) įsipareigoja užtikrinti ~230V elektros energijos tiekimo prieigą Sistemos veikimui. Sistema turi būti pritaikyta montuoti ant stulpo, užtikrinant saugų tvirtinimą ir eksploatavimą lauko sąlygomis, komplektuojama su reikiamais tvirtinimo elementais.

Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius turi atitikti serveriams ir duomenų saugojimo produktams taikomus Direktyvos 2009/125/EB reikalavimus. Sistemoje negali būti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES ( 309 ) II priede (toliau – Direktyvos) išvardytų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardytų didžiausių verčių.

Tiekėjas 2 (du)  perkančiosios organizacijos specialistus privalo apmokyti dirbti su Sistema. Mokymai skirti matavimo duomenų siuntimo, saugojimo, analizės, matavimo duomenų kokybės užtikrinimo bei nuotolinio valdymo įrangą aptarnaujančiam personalo apmokymui. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 5 val. kontaktiniu būdu Savivaldybės patalpose, Žeimių g. 13, Jonava, Jonavos sen., Jonavos r. sav. Reikiamomis techninėmis priemonėmis (išskyrus vaizdo projektorių ir garso multimedijos įrangą) privalo pasirūpinti tiekėjas.

Pristačius, įrengus ir paleidus Sistemą, turės būti pateikiama:

- Sistemos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba;

- Gamintojo kalibravimo sertifikato kopija;

- Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinio analizatoriaus sertifikatas LST EN 16450:2017 (arba lygiavertis);

- GSM ryšio perdavimo (4G ar 5G), duomenų kaupimo ir/ar kita įranga jei tokia yra būtina persiuntimui į serverį (-ius) ir kitam funkcionalumui (nuotoliniam valdymui) užtikrinti.

Sistemos garantinis laikotarpis

- Privalomas Sistemos garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Papildoma Sistemos garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą, ............ (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą).

- Garantija taikoma visiems Sistemos komponentams, įskaitant nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinį analizatorių, ėminių ėmimo sistemą, duomenų kaupimo ir perdavimo įrangą, jutiklius bei programinę įrangą.

- Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas šalina visus Sistemos gedimus ir defektus, atsiradusius dėl gamybos trūkumų, montavimo klaidų, netinkamo sukomplektavimo, kitų su tiekėjo atsakomybe susijusių priežasčių. Esant poreikiui tiekėjas sugedusius komponentus pakeičia naujais arba lygiaverčiais.

- Sistemos gedimai/defektai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės rašytinio pranešimo pateikimo dienos.

Sistemos techninė priežiūra:

Sistemą pristačius, sumontavus, paruošus darbui bei apmokius dirbti su Sistema turi būti pradedamos teikti techninės priežiūros paslaugos, kurios teikiamos 24 mėnesius. Į sistemos techninės priežiūros paslaugas įeina:

- Sistemos kalibravimas - ne mažiau kaip 4 kartus per metus;

- Sistemos valymas - ne mažiau kaip kartą per metus;

- Sistemos profilaktinis aptarnavimas (įskaitant eksploatacines priemones) - nuolat.

Duomenų rinkimas, laikymas, siuntimas, atvaizdavimas ir viešinimas:

1. Duomenims iš analizatorių persiųsti Tiekėjas turi užtikrinti LTE ar lygiaverčio ryšio duomenų perdavimą Sistemos garantiniu laikotarpiu (nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) ir kaupimą į duomenų bazę esančią tiekėjo serveryje ir (ar) „debesyje“. Duomenys iš Sistemos turi būti siunčiami į Aplinkos apsaugos agentūrą suderintu formatu. Duomenų formatą ir pateikimo būdą suderina Savivaldybė. Išlaidos už duomenų perdavimą bei kaupimą (Sistemos garantiniu laikotarpiu) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymą.

2. Duomenų atvaizdavimas. Turi būti pateikta tiekėjo serveryje ir (ar) „debesyje“ integruojama programinė platforma (įranga) kuri būtų susieta su internetine nuoroda. Pateiktą nuorodą turi būti galima įkelti į Savivaldybės ir/ar kt. tinklapius. Paspaudus nuorodą turi būti pateikiamas interaktyvus Jonavos rajono žemėlapis su tyrimų vietomis, nurodytas naudojamos įrangos tipas, pateikiamas oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis apibūdinant rėžiais ir atitinkamai spalvomis indikuojant kietųjų dalelių koncentracijas (gera – žalia; vidutinė – geltona; bloga – raudona, labai bloga – tamsiai raudona), taip pat nurodyti skaitines valandos vidurkių ribas.

3. Programinė įranga turi gebėti:

- automatiškai įvertinti matavimo duomenis;

- skaičiuoti 1 valandos, 24 valandų koncentracijos vidurkius;

- grafike pateikti matavimų duomenis pasirinktame laiko intervale iš matavimo vietos pagal KD2,5 ir KD10 koncentraciją‘;

- eksportuoti (atsisiųsti) matavimo duomenis xls, txt ar lygiaverčiais duomenų formatais.

4. Programinė įranga turi būti nemokama atnaujinama ne mažiau kaip 2 metus nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu programinė (įranga) turi terminuotą licenciją, licencijos trukmė turi būti ne mažiau kaip 2 metai nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Įsigyjamai Sistemai taikoma Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-02 (RE) „Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą“ finansavimo gairių 1 priedo 4 tikslo reikalavimas, kad įsigyjama įranga atitiks serveriams ir duomenų saugojimo produktams taikomus Direktyvos 2009/125/EB reikalavimus. Naudojamoje įrangoje nebus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES ( 309 ) II priede išvardytų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardytų didžiausių verčių.“. Direktyvos riboja tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje ir nustato ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams. Direktyvoje 2011/65/ES nustatytos cheminės medžiagos, kurių koncentracija elektronikos įrangoje neturi viršyti tam tikrų ribų.

Sistemos įrengimo vietos: 1 vnt. Kauno g. ir Veterinarijos g. sankryža, Jonava, Jonavos r. sav. ir 1 vnt. Lietavos g. ties pėsčiųjų tiltų per geležinkelį į Topolių g., Jonava, Jonavos r. sav.

| Eil. Nr. | Savybės | Techninės specifikacijos reikalavimas | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (pildo tiekėjas3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema | Sistema skirta nepertraukiamai lauko sąlygomis matuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentracijas aplinkos ore, kaupti, analizuoti, vertinti ir perduoti matavimo duomenis į serverį, pritaikyta kabinti ant stulpo ar panašaus elemento 2-4 m aukštyje | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -20 – +50 °C | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Programinė įranga: kartu su automatinio kietųjų dalelių matavimo analizatoriaus sistema turi būti pateikiama gamintojo programinė įranga, skirta asmeniniam kompiuteriui, surinktų duomenų analizei ir apdorojimui. Programa turi būti pritaikyta automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3); KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; duomenų pateikimą lentelės ir/arba grafiko forma) bei matavimo duomenų eksporto galimybes xls, txt ar lygiaverčiais failų formatais | (pildo tiekėjas) |  |
| 2 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistemai | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistemos gamintojas ir modelis | (nurodomas gamintojas ir modelis) | (pildo tiekėjas) |
| 3 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo jutiklių gamintojas ir modelis | (nurodomas gamintojas ir modelis) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | optinis aerozolių spektrometras ar lygiavertis matavimo metodas, kuris nustato dalelių dydį; matavimas turi nepaveikti oro bandinio cheminių ir fizikinių savybių; matuojamų kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4 | Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo kietųjų dalelių optiniam analizatoriui | Nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinio analizatoriaus gamintojas ir modelis | (nurodomas gamintojas ir modelis) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Automatiškai realiame laike matuoja KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas: ne mažesniame intervale nei 0 – 2 000 µg/m3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Sistema kaupia ir išsaugoja matavimo duomenis vartotojo pasirenkamu dažniu: nuo 1 s iki 24 val. imtinai; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 10 µm imtinai; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Išėjimo sąsajos: USB ir/ar LAN arba lygiaverčio tipo sąsajos | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane ir nuotoliniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje ar kitame elemente) | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Ekrane turi būti pateikiami šie duomenys: KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, atmosferos slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 mėnesio nepertraukiamų matavimų duomenis | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Nuotolinis valdymas ir sistemos priežiūra prisijungus prie sistemos internetu; | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Kietųjų dalelių analizatorius turi būti kalibruojamas jo instaliavimo/eksploatavimo vietove; | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Optiškai matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | Valdymas: nuotolinis valdymas ir Sistemos priežiūra prisijungus prie Sistemos internetu; | (pildo tiekėjas) |  |
|  |  | Iš oro mėginio turi būti galimybė pašalinti drėgmę, kad rūko dalelės nebūtų fiksuojamos, kaip tarša. | (pildo tiekėjas) |  |

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.

3 Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.