Techninė specifikacija

Ginekologinė kėdė su integruotu kolposkopu (projekto Nr. LTPL-00467)

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ginekologinė kėdė pritaikyta ginekologinei apžiūrai, transformuojama į gulimą kušetę ("Apžiūros padėtis"); Ligoninė vėliau gali papildomai įsigyti priedą prailginantį gulimosios dalies pagrindą. |  |
| 2. | Minkštoji kėdės dalis ir šoninės apsaugos aptraukta besiūliais, odos imitacijos, atspariais dezinfekantams apmušalais |  |
| 3. | Atraminiai pakojai skirti įremti pėdas |  |
| 4. | Kėdės padėčių keitimo valdymas: 1. Rankiniu pulteliu; 2. Fiksuotu kojiniu pedalu |  |
| 5. | Komplekte kėdės valdymui skirtas kojinis belaidis pedalas. Su ne mažiau trimis užprogramuotomis kėdės pozicijomis. |  |
| 6. | Elektriniu būdu valdomos kėdės padėtys: 1. Kėdės aukštis; 2. Nugaros atlošo kampas; 3. Pakojų pakėlimo aukštis ar kampas |  |
| 7. | Bendras ištiestos kėdės ilgis gulimoje pozicijoje ribose 1700mm - 1800 mm |  |
| 8. | Maksimalus kėdės plotis su pakojais ribose 700 mm - 800 mm |  |
| 9. | Ginekologinė kėdė pritaikyta ginekologinei apžiūrai, transformuojama į gulimą kušetę ("Apžiūros padėtis"); Ligoninė vėliau gali papildomai įsigyti priedą prailginantį gulimosios dalies pagrindą. |  |
| 10. | Sėdimosios dalies plotis ≥600 mm |  |
| 11. | Sėdimosios dalies maksimalus aukštis nuo grindų paviršiaus ≥ 1100 mm |  |
| 12. | Sėdimosios dalies minimalus aukštis nuo grindų paviršiaus ≤ 520 mm |  |
| 13. | Nugaros atlošo valdymo kampas ne siauresnėse ribose kaip (0°) – (+50°) |  |
| 14. | Sėdimosios dalies valdymo kampas ne siauresnėse ribose kaip (+5°) – (+10°) |  |
| 15. | Atramų kojoms kampo keitimas ne siauresnėse ribose kaip (-15°) – (+15°) |  |
| 16. | Trendelenburgo padėtis ≥ (-12°) |  |
| 17. | Kėdė mobili su integruotais “paslėptais” ratukais (ratukai "ištraukiami"- "pasliapiami") |  |
| 18. | Plastikinis dubuo pritvirtintas po sėdimaja dalimi |  |
| 19. | Nugaros atloše integruotas popierinio rankšluosčio laikiklis |  |
| 20. | Integruotas kėdėje kolposkopas ir monitorius, skirtas vaizdų atvaizdavimui iš kolposkopo. Reikalavimai kolposkopui ir vaizdo monitoriui: |  |
| 21. | Kolposkopo vaizdo didinimas ≥ 20x |  |
| 22. | Fokusavimo gylis ne mažiau 10 mm |  |
| 23. | Fokusavimas automatinis ir rankinis |  |
| 24. | Matomos srities skersmuo ne mažiau 30 mm |  |
| 25. | Darbinis atstumas reguliuojamas, minimalus ne mažesnis kaip 240 mm, maksimalus ne mažiau kaip 300 mm |  |
| 26. | Šviesos šaltinis integruotas kolposkopo prietaise: 1. LED arba lygiavertis; 2. Spalvinė temperatūra ≥ 3000 K; 3. Maksimali apšvieta ≥ 5500 Lux |  |
| 27. | Poliarizuotas filtras |  |
| 28. | Filtras venų tyrimui (žalias) |  |
| 29. | Kolposkopo jungtys duomenų perdavimui (bent viena iš nurodytų): USB, WLAN, HDMI arba lygiavertė |  |
| 30. | Monitoriaus: įstrižainė ≥ 20 colių; raiška ≥ 1920 x 1080. |  |
| 31. | Būtina monitoriuje atvaizduoti vaizdus iš ultragarso VGA arba HDMI išvestimis. (Ultragarsinis aparatas turi turėti vaizdo išvestis) |  |
| 32. | Integruota atsarginė baterija (angl. back-up) arba nepertraukiamos srovės šaltinis (angl. UPS) |  |
| 33. | Būtina monitoriuje atvaizduoti vaizdus iš ultragarso VGA arba HDMI išvestimis. (Ultragarsinis aparatas turi turėti vaizdo išvestis) |  |
| 34. | Kėdės bendras svoris ≤ 180 kg |  |
| 35. | Galimybė rinktis kėdės spalvą iš paletės |  |
| 36. | Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas |  |