Pirminio antialerginio kelio sąnario endoprotezo
Techninė specifikacija
	Eil.Nr.
	Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (pildo tiekėjas)

	1.
	Pirminis cementinio tvirtinimo totalinis dešinio kelio sąnario endoprotezas nikeliui, kobaltui, titanui, manganui, paladžiui, beriliui, sidabrui alergiškiems žmonėms
	

	1.1.
	Skirtas pacientui, kuriam nustatyta alergija nikeliui, kobaltui, titanui, manganui, paladžiui, beriliui, sidabrui
	

	1.2.
	Endoprotezo medžiaga chromo-kobalto lydinys
	

	1.3.
	Visi kelio sąnario endoprotezo metaliniai komponentai (šlaunikaulinis, blauzdikaulinis komponentai, augmentai, stiebai, tarpusavyje sutvirtinantys elementai) turi būti padengti antialergine daugiasluoksne keramikine danga.
	

	1.4.
	Endoprotezo tvirtinimas cementinis.
	

	1.5.
	Šlaunikaulinio komponento savybės- asimetrinis, skirtingo dydžio šlaunikauliniai komponentai suderinami ne mažiau kaip su 2 skirtingų dydžių blauzdikauliniais komponentais.
	

	1.6.
	Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija –kairė ir dešinė, ne mažiau 8 dydžių.
	

	1.7.
	Blauzdikaulio platformos padėtis – fiksuota.
	

	1.8.
	Blauzdikaulio komponento dydžių variacija – ne mažiau 11. Didžiausias blauzdikaulinis komponentas ne mažesnis negu 85 mm skersmens.
	

	1.9.
	Blauzdikaulio komponento augmentai lateralinai/medialiniai, ne mažiau 2 storių kiekvienam blauzdikaulinio komponento dydžiui.
	

	1.10.
	Blauzdikaulinio komponento prailginimo stiebas, cementuojamas, ne mažiau 3 diametrų ir 2 ilgių, , iš kurių trumpasis stiebas 50 – 60 mm ilgio.
	

	1.11.
	Ne mažiau kaip dviejų tipų intarpai, iš kurių vienas yra didelio stabilumo (constraint). 
	

	1.12.
	Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultra aukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE).
	

	1.13.
	Intarpo dydžių ir storių variacija – ne mažiau 6 dydžių ir 6 storių.
	

	1.14.
	Kelio girnelė – ne mažiau 4 dydžių
	


_________________________________________________

