## TS_kvėp.terapija
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos priemonės kvėpavimo terapijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą..
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Absorbentas narkozės aparatams | 33141000-0 | Sudarytas iš kalcio ir natrio hidroksidų mišinio su kietinančiais priedais. Absorbento granulės – sferinės, 3-4 mm dydžio. Dulkėtumas - mažesnis nei 0,2 %. Neturi būti kalio hidroksido ir bario hidroksido. Absorbcinis pajėgumas – ne mažiau 150 l CO2/1 kg. absorbento. Įpakavimas 5-10 kg. Natrio hidroksido ne daugiau kaip 1.5%. | kg. | 15000 | 5.9 | 5 | 88500 | 92925 |  | 0 |  | 0
2 |  | Kvėpavimo filtras su šilumos ir drėgmės palaikymu (naujagimiams) | 33141000-0 | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Neturi alerginių savybių (be latekso). Turi CE ženklinimą. Elektrostatinis veikimo principas. Korpusas skaidrus. Su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi saugų fiksuotą dangtelį, t.y.. atidengus dangtelį, jis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas > 99,99%, Jungtys 15M-15F. Filtro parametrai: tūris 10-11 ml; pasipriešinimas ne daugiau kaip 1,0 cm H2O (esant 11 l/min srautui); drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 26,8 mg H2O/L; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >35 ml (Nurodytas ant filtro korpuso). Svoris ne daugiau kaip 11g. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 4500 | 1.05 | 5 | 4725 | 4961.25 |  | 0 |  | 0
3 |  | Kvėpavimo filtras su šilumos ir drėgmės palaikymu (suaugusiems) | 33141000-1 | Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Neturi alerginių savybių (be latekso). Turi CE ženklinimą. Elektrostatinis veikimo principas. Korpusas skaidrus. Su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi saugų fiksuotą dangtelį, t.y.. atidengus dangtelį, jis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas > 99,99%, Jungtys 22F/15M-22M/15F. Filtro parametrai: tūris 60-70ml; pasipriešinimas ne daugiau kaip 2.1 cm H2O (esant 60 l/min srautui); drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 30.0mg H2O/L; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200 ml (Nurodytas ant filtro korpuso). Svoris ne daugiau kaip 29g. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 90000 | 0.62 | 5 | 55800 | 58590 |  | 0 |  | 0
4 |  | Kvėpavimo filtras be drėkinimo | 33141000-2 | Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Veikimo principas - elektrostatinis. Turi būti „Luer Lock“ tipo (arba lygiavertė) jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga su nenuimamu fiksuotu dangteliu (kad atidengus dangtelį jis nepasimestų). Turi būti testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (pateikti nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Antibakterinės savybės: turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99% Jungtys 22F/15M-22M/15F. Filtro parametrai: tūris 60-70ml, pasipriešinimas ne daugiau nei 0,9 cm H2O (esant 30 ml/min srautui). Supakuoti į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 48000 | 0.57 | 5 | 27360 | 28728 |  | 0 |  | 0
5 |  | Jungtis D.I.S.S. deguonies srauto matuokliui | 33140000-3 | Turi CE ženklinimą. Pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio, Gaminio sudėtyje nėra latekso. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvas, 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir savaime užsidaranti T-formos jungtis, jungiama į 22 mm kvėpavimo sistemą. T-tipo jungtis - dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu. Savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui. Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Visas komplektas supakuotas į vieną maišelį. | vnt. | 900 | 0.8 | 5 | 720 | 756 |  | 0 |  | 0
6 |  | CO2 matavimo linija su kampine jungtimi | 33140000-3 | Vienkartinė; Kliniškai švari; Turi CE ženklinimą; Skirta CO2 monitoringui; Vamzdelis yra skaidrus, minkštas, lankstus; Suspaudus vamzdelį, nelieka likutinės deformacijos žymių; Dvi užsukamos formos luer jungtys – viena iš jų alkūninė 90° laipsnių; Linijos ilgis 3.0m ±0,1cm; Supakuota į maišelius po 1vnt. | vnt. | 4500 | 4.1 | 5 | 18450 | 19372.5 |  | 0 |  | 0
7 |  | „Ambu“ maišas suaugusiems | 33140000-3 | Vienkartinis, rezervinio maišo tūris ne daugiau 1500 ml, deguonies vamzdelis ne trumpesnis nei 3m., 360 laipsnių kampu besisukanti paciento jungtis, skaidri permatoma kaukė Nr. 5. Papildomas rezervinis maišas. | vnt. | 1200 | 9.76 | 5 | 11712 | 12297.6 |  | 0 |  | 0
8 |  | Vaistų purkštuvas | 33140000-3 | Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8 -2 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė hermetiškai priglunda prie veido, kaukės kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs; Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Supakuota po 1kompl. | vnt. | 1890 | 1.48 | 5 | 2797.2 | 2937.06 |  | 0 |  | 0
9 |  | Srovinis purkštuvas | 33140000-3 | Kliniškai švarus. Turi CE ženklinimą. Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Jungtis - 22F. Supakuota po 1vnt. | vnt. | 450 | 0.69 | 5 | 310.5 | 326.025 |  | 0 |  | 0
10 |  | Anesteziologinės kaukės nepripučiamos | 33140000-3 | Vienkartinės. Paženklinta CE ženklu. Be latekso ir be PVC. Be hook žiedo. Be pripučiamos pagalvėlės. Minkštas kaukės paviršius (prie veido). Susiaurintas nosies išgaubimas. Anatominės formos. Lengvos. Idealiai skaidrios. Spalvinis kodavimas pagal dydžius – nuspalvinti kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu. Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Dydžiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. | vnt. | 7800 | 0.65 | 5 | 5070 | 5323.5 |  | 0 |  | 0
11 |  | Rezervinis maišas, skirtas suaugusiems | 33140000-3 | Su 22F jungtimi, 1,9-2,1 litro. Su įdėklu kakliuke, apsaugančiu nuo sulipimo; Vienkartinis; Kliniškai švarus; Be latekso; CE ženklinimas; | vnt. | 90 | 2 | 5 | 180 | 189 |  | 0 |  | 0
12 |  | Kandiklis | 33140000-3 | Vienkartinis, jungtys 22F. | vnt. | 150 | 0.38 | 5 | 57 | 59.85 |  | 0 |  | 0
13 |  | Anesteziologinė kaukė pripučiama be hook žiedo. | 33140000-3 | Pagaminta iš PVC, anatominės formos su pripučiamu apvadu, tinkamos naudoti MRT, be hook žiedo, spalvinis kodavimas pagal dydį. Dydžiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. | vnt. | 13500 | 0.86 | 5 | 11610 | 12190.5 |  | 0 |  | 0
14 |  | Anesteziologinė kaukė pripučiama su hook žiedu. | 33140000-3 | Pagaminta iš PVC, anatominės formos su pripučiamu apvadu, su hook žiedu, spalvinis kodavimas pagal dydį. Dydžiai: 0, 1, 2. | vnt. | 13500 | 0.85 | 5 | 11475 | 12048.75 |  | 0 |  | 0
15 |  | Kvėpavimo sistema (bendraašė), 1.6m | 33140000-3 | Vienkartinė. Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis 1,6m (jungtis 22F, Y jungtis 22M/15F). Sistemą sudaro: du ne mažiau 1.6 m ilgio vamzdžiai (į 30mm diametro vamzdį įmautas 18mm diametro vamzdis), šarnyrinė jungtis, alkūnė 22M/15F-15M su Luer anga + dangtelis, ne mažiau kaip 0.5m ilgio papildoma kintamo ilgio atšaka. Komplekte papildoma jungtis 22M/22M. Supakuota po 1vnt. | vnt. | 750 | 6.29 | 5 | 4717.5 | 4953.375 |  | 0 |  | 0
16 |  | Kvėpavimo sistema (bendraašė) su integruota monitoringo linija, 2.4m | 33140000-3 | Vienkartinė. Turi CE ženklinimą. Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis 2.4m. Sistemos jungtys - aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistemą sudaro: du 2,4m ilgio vamzdžiai: į 30mm diametro vamzdį įmautas 18mm diametro vamzdis; šarnyrinė 15F jungtis alkūnei; alkūnė 22M/15F-15M be Luer angos; 0,5m (ištempus) papildoma kintamo ilgio atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F; į sistemą integruota monitoringo linija; jos luer anga su dangteliu (dangtelis guminis, jį atidengus lieka pritvirtintas prie sistemos) yra sistemos proksimaliniame gale, t.y.. aparato pusėje; apsauginis sistemos dangtelis su atšakėle fiksavimui. Komplekte yra nuotėkio testas, papildoma jungtis 22M/22M (1vnt.) ir papildoma 0.7m monitoringo linija (1vnt.) Supakuota po 1vnt. | vnt. | 150 | 12 | 5 | 1800 | 1890 |  | 0 |  | 0
17 |  | Kvėpavimo sistema (bendraašė) su integruota monitoringo linija, 3.2m | 33140000-3 | Vienkartinė. Turi CE ženklinimą. Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis 3.2m. Sistemos jungtys - aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistemą sudaro: du 3.2m ilgio vamzdžiai: į 30mm diametro vamzdį įmautas 18mm diametro vamzdis; šarnyrinė 15F jungtis alkūnei; alkūnė 22M/15F-15M be Luer angos; 0,5m (ištempus) papildoma kintamo ilgi atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F; į sistemą integruota monitoringo linija, jos luer anga su dangteliu (dangtelis guminis, jį atidengus lieka pritvirtintas prie sistemos) yra sistemos proksimaliniame gale, t.y.. aparato pusėje; apsauginis sistemos dangtelis su atšakėle fiksavimui. Komplekte yra nuotėkio testas, papildoma jungtis 22M/22M (1vnt.) ir papildoma atskira monitoringo linija 0.7m (1vnt.). Supakuota po 1vnt. | vnt. | 180 | 14.19 | 5 | 2554.2 | 2681.91 |  | 0 |  | 0
18 |  | Kvėpavimo sistema | 33140000-3 | Vienkartinė. Kliniškai švari. Turi CE ženklinimą. Lygiasienis Smoothbore vamzdelis. Sistemos diametras 22 mm. Sistema sudaryta iš: 1,8-1,9 m ilgio lygiasienio vamzdžio; iškvėpimo vožtuvo; 2,0-2,1 m ilgio slėgio matavimo linijos (2 vnt.); apsauginio dangtelio paciento pusėje (raudonos spalvos). Įpakuota po 1 vnt. | vnt. | 240 | 12.38 | 5 | 2971.2 | 3119.76 |  | 0 |  | 0
19 |  | Orofaringinis vamzdelis | 33140000-3 | Vienkartiniai. Kliniškai švarūs. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Skaidrūs. Vientisi. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Su praplatinta anga. Spalvinis kodavimas pagal dydžius. Supakuota po 1 vnt. 9 dydžiai : 000 ilgis 35 mm, dydis 00 ilgis 50 mm, dydis ilgis 55 mm, dydis 1 ilgis 65 mm, dydis 1.5 ilgis 70 mm, dydis 2 ilgis 80 mm, dydis 3 ilgis 90 mm, dydis 4 ilgis 100 mm, dydis 5 ilgis 120 mm. | vnt. | 18300 | 0.52 | 5 | 9516 | 9991.8 |  | 0 |  | 0
20 |  | Tracheostominis filtras be deguonies vamzdelio | 33141000-0 | Kliniškai švarus. Vienkartinis. Neturi alerginių savybių (be latekso). Turi CE ženklinimą. Su šilumos ir drėgmės palaikymu. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos. Su antiokliuziniu mechanizmą, kuris leidžia HME elementui dalinai atsijungti esant pilnai okliuzijai ar stipriam kosuliui. Jungtis - 15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio). Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti. Supakuotos į maišelius po 1 vnt. Veikimo laikas – 24 h. Parametrai: tūris – 17-19 ml; pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0,6 cm H2O (esant 60 l/min) ir ne daugiau kaip 0,3 cm H2O (esant 30 l/min); drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500 ml); svoris ne daugiau kaip 8g. | vnt. | 12000 | 0.59 | 5 | 7080 | 7434 |  | 0 |  | 0
21 |  | Tracheostominis filtras su vožtuvu atsiurbimui ir deguonies vamzdeliu | 33141000-0 | Kliniškai švarus. Vienkartinis. Maksimalus naudojimo laikas 24 h. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Turi CE ženklinimą. Su šilumos ir drėgmės palaikymu. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos. Su antiokliuziniu mechanizmu, kuris leidžia HME elementui dalinai atsijungti esant pilnai okliuzijai ar stipriam kosuliui. Supakuotos į maišelius po 1 vnt. Jungtis prie tracheostominio vamzdelio - 15F. Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti (sukasi 180º kampu). Komplekte 1,80 m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu). Tracheostominės nosytės parametrai: tūris 17-19 ml; pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0,3 cm H2O (esant 30 l/min) ir nedaugiau kaip 0,6 cm H2O (esant 60 l/min); drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500 ml); svoris ne daugiau kaip 8 g. | vnt. | 1500 | 1.24 | 5 | 1860 | 1953 |  | 0 |  | 0
22 |  | Viršgerklinis vamzdelis Nr.1 (vaikams) | 33140000-3 | Viršgerklinis vamzdelis su nepripučiama manžete, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį turintis integruotą skrandžio kanalą ir integruotą sukandimo blokatorių. 1; 1,5; 2; 2,5 dydžių. | vnt. | 4200 | 10.95 | 5 | 45990 | 48289.5 |  | 0 |  | 0
23 |  | Viršgerklinis vamzdelis Nr.2 (suaugusiems) | 33140000-3 | Viršgerklinis vamzdelis su nepripučiama manžete, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turintis integruotą skrandžio kanalą, integruotą sukandimo blokatorių, antgerklio blokatorių, papildomą deguonies jungtį, hook žiedus. 3; 4; 5 dydžių. | vnt. | 12000 | 10.48 | 5 | 125760 | 132048 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Kodai suaugusiems bus nauji
24 |  | Deguonies kaukės suaugusiems | 33157110-9 | Vienkartinė. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido). Hermetiškai priglunda prie veido. Pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų. Kaukė nedeformuota. Kaukės dydis: L ir M viename - atitinka europietišką suaugusiojo žmogaus veido anatomiją. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,10m. Tinkama naudoti MRT aplinkoje. Esant 5-15 l/min. srautui tiekiamas 30-50% O2. | vnt. | 60000 | 0.86 | 5 | 51600 | 54180 |  | 0 |  | 0
25 |  | Deguonies kaniulė į nosį | 33141220-8 | Vienkartinės; Nesterilios; Kliniškai švarios; Pagaminta iš polivinilchlorido (PVC), gaminio sudėtyje nėra latekso ir ftalatų; Turi CE ženklinimą; Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle; Deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) su kūginės formos konektoriais galuose; Deguonis į atšakėles paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais, o tai apsaugo nuo visiško deguonies tiekimo užblokavimo, jei atsitiktinumo dėka būtų užspaustas vienas iš vamzdelių; Ilgis 1.8 - 2.1m. Įpakuotos po 1vnt. | vnt. | 60000 | 0.3 | 5 | 18000 | 18900 |  | 0 |  | 0
26 |  | Keičiamo ilgio kvėpavimo sistema, 1.5 m ilgio | 33194120-3 | Turi būti kliniškai švari. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi būti lengvai fiksuojamos norimoje padėtyje. Ilgis: ištempus - 1.5m±1cm, suspaudus - iki 34-35 cm. Sistema turi būti sudaryta iš: 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi ir alkūninės jungties (paciento pusėje) su „Luer Lock“ anga (arba lygiaverte), skirta CO2 matavimo linijos pajungimui. „Luer lock“ anga (arba lygiavertė) turi būti su fiksuotu dangteliu (kad atidengus dangtelį jis nepasimestų). Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė turi būti praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Pasipriešinimas esant 60 1/min srautui turi būti - ne daugiau kaip 0,3 cm H2O (kai sistema suspausta) ir - 1,0 cm H2O (kai sistema ištempta). Sistema turi būti supakuota į maišelius po 1vnt. | vnt. | 15000 | 1.62 | 5 | 24300 | 25515 |  | 0 |  | 0
27 |  | Keičiamo ilgio kvėpavimo sistemos rinkinys, 3 m ilgio | 33141620-2 | Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, fiksuojama norimoje padėtyje. Rinkinį turi sudaryti: 2 vamzdeliai, sujungti Y formos su jungikliu, alkūninė jungtis su „Luer Lock“ tipo (arba lygiaverte) anga, papildoma 1,4-1.6 m atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F, 2.0-2,1 l kvėpavimo maišas su jungtimi 22M, papildoma jungtelė rezervinio maišo pajungimui 22M-22M. Sistemos ilgis kintamas - 3.0 m ±5 cm (ištempus), iki 70 cm suspaudus. Sistemos diametras – 21-23 mm. „Luer lock“ tipo (arba lygiavertė) anga turi būti su fiksuotu dangteliu (kad atidengus dangtelį jis nepasimestų). Visos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento 22M/15F. Gaminio pakuotė turi būti praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos po 1 rink. | vnt. | 13500 | 4.29 | 5 | 57915 | 60810.75 |  | 0 |  | 0
28 |  | Keičiamo ilgio kvėpavimo sistemos rinkinys, 2 m ilgio | 33141620-2 | Vienkartinis; Tinka narkozės ir DPV aparatams; Kliniškai švarus; Gofruotas; Turi CE ženklinimą; Gaminio sudėtyje nėra latekso; Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje; Ilgis: ištempus ne mažiau 2.0 m, sutraukus ne daugiau 0.54 m; Rinkinį sudaro: 2 vamzdžiai (22mm), sujungti Y formos jungtimi; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; Luer Lock anga su fiksuotu dangteliu; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus ne daugiau 0.41 m, ištempus 1.50 m; 2.0l kvėpavimo maišas; papildoma jungtis 22M/22M; Luer lock anga su fiksuotu dangteliu; Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F; Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų; Supakuotos į maišelius po 1kompl. | vnt. | 7500 | 3.43 | 5 | 25725 | 27011.25 |  | 0 |  | 0
29 |  | Keičiamo ilgio kvėpavimo sistema (vaikams) | 33194120-3 | Jungtis 22M/15F su Luer tipo jungtimi, 2 vamzdžiai 1,6-2,1m. ilgio (ištempti); dvi jungtys 22F dydžio. Alkūninė jungtis, dangtelis guminis, fiksuotas. Papildomas vamzdis 1,4-1,5 m. ilgio (ištemptas). Jungtis 22F. 1 litro. rezervinis maišas. | vnt. | 2700 | 5.9 | 5 | 15930 | 16726.5 |  | 0 |  | 0
30 |  | Lanksti paciento jungtis | 33140000-3 | Kliniškai švari. Vienkartinė. Gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje (armonikos tipo). Gofruoto vamzdelio ilgis reguliuojamas. Ilgis - sutraukus ne daugiau 70 mm ± 10mm, o ištempus – ne daugiau 150 mm ± 10mm; Su konusinėmis jungtimis: 22F ir 15F/22M. Papildoma 7,6 mm anga bei fiksuotu dangteliu atsiurbimams. Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi. Įpakuota po 1 vnt. Neturi alerginių savybių (be latekso). Turi CE ženklinimą. | vnt. | 27000 | 0.88 | 5 | 23760 | 24948 |  | 0 |  | 0
31 |  | "Venturi" vožtuvai | 33182220-7 | Vienkartiniai "Venturi" tipo vožtuvai, koncentracijai: 24%; 28%; 31%; 35%; 40%; 60%. | vnt. | 900 | 0.35 | 5 | 315 | 330.75 |  | 0 |  | 0
32 |  | Sistema kvėpavimo Nr.1 | 33140000-3 | Vienkartinis, kliniškai švarus vamzdelis 22mm diametro, ilgis ištempus ne mažiau 2m., lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Kūginės jungtys 22F-22F. Rezervinio maišo pajungimui turi būti papildoma jungtis 22M-22M. Sudėti neturi būti latekso. | vnt. | 1350 | 1.25 | 5 | 1687.5 | 1771.875 |  | 0 |  | 0
33 |  | Tracheostominė kaukė | 33141000-0 | Vienkartinė. Kliniškai švari. Turi CE ženklinimą. Kaukės sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido). Pagaminta iš dviejų medžiagų: kaukė - iš standžios ir skaidrios, o kaukės kraštai - iš itin minkštos. Itin hermetiškai priglunda prie kaklo. Tinka inhaliacijoms. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento kaklu, minkšti ir neaštrūs. Su sutvirtinimo juostele (gumele). Kaukė skaidri. Su alkūne, besisukančia 360° kampu. Kaukės jungtis - 22M. Supakuota į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 3000 | 1.7 | 5 | 5100 | 5355 |  | 0 |  | 0
34 |  | Aerozolinės kaukės suaugusiems | 33140000-3 | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, PVC ir metalinių detalių. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Jungtys 22M. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), fiksuojama pacientui žemiau ausų, nedeformuota, supakuota į maišelius po 1vnt. Visų dydžių. | vnt. | 450 | 0.7 | 5 | 315 | 330.75 |  | 0 |  | 0
35 |  | Aerozolinės kaukės vaikams | 33140000-3 | Kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, PVC ir metalinių detalių. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Jungtys 22M. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), fiksuojama pacientui virš ausų, nedeformuota, supakuota į maišelius po 1vnt. | vnt. | 4500 | 0.7 | 5 | 3150 | 3307.5 |  | 0 |  | 0
36 |  | Kvėpavimo sistema naujagimiams su 0,5l rezerviniu maišu | 33140000-3 | Vienkartinė. Kliniškai švari. Be latekso. Ilgis 1,55-1,65m., diametras 10mm. Sistema turi sudaryti: du gofruoti vamzdžiai sujungti 10mm diametro Y jungtimi ir alkūninė jungtis ( paciento pusėje ) su 7,6mm anga. Anga su fiksuotu dangteliu. Apsauginis dangtelis paciento pusėje. Papildomas vamzdis su: vienam gale 15M, kitam 22mm elastine jungtimi. 0,5 litro kvėpavimo maišas be latekso su 15F jungtimi. Sistemos jungtys kūginės: paciento pusėje 15F, aparato 22F. Gaminio pakuotė t.b.. lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuota į maišelius po 1 vnt. M - išorinis diametras, F - vidinis. | vnt. | 600 | 9.5 | 5 | 5700 | 5985 |  | 0 |  | 0
37 |  | Viso veido kaukė NIV | 33140000-3 | Kaukė suaugusiems skirta neinvazinei ventiliacijai; Skirta naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose; Kaukė pilnai dengia paciento veidą (burną, nosį, akis); Kaukę sudaro: silikoninis priegalvis; tvirtinimo dirželiai ant galvos ir šonuose; alkūninė jungtis besisukanti 360⁰; monitoringo anga su dangteliu; Turi CE ženklinimą; Hermetiškai priglunda prie veido; Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios medžiagos. Kaukės alkūnės jungtis 22F. Kaukė yra vienkartinė, vienam pacientui. Dydžiai: L, XL; Supakuotos po 1 vnt. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis. | vnt. | 240 | 32 | 5 | 7680 | 8064 |  | 0 |  | 0
38 |  | Uždara atsiurbimo sistema iš endotrachėjinio vamzdelio | 33194120-3 | Sterili; CE ženklinimas; Uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72val); Atsiurbimo kateteris iš PVC, apgaubtas permatoma rankove; Galima praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje jo nekeičiant – turi jungtį praplovimui su saugiu fiksuotu dangteliu, t.y.. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie atsiurbimo sistemos; Turi apsauginį vožtuvą (padėtys „užrakinta“ ir „atrakinta“) – uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Komplekte yra papildoma kintamo ilgio jungtelė – prailginimui (nuo kvėpavimo sistemos iki atsiurbimo sistemos); Komplekte yra rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba; Komplekte yra atjungėjas, t.y.. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo intubacinio vamzdelio; Vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu; Atsiurbimo kateterio ilgis 54-56cm; Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 2 cm; Spalvinis uždaros siurbimo sistemos dydžių žymėjimas; Dydžiai: F10, F12, F14, F16; Pajungimas prie kvėpavimo sistemos ir prie intubacinio vamzdelio yra šarnyrinis; Supakuota po 1vnt. | vnt. | 4500 | 8.6 | 5 | 38700 | 40635 |  | 0 |  | 0
39 |  | Uždara atsiurbimo sistema iš tracheostominio vamzdelio | 33194120-3 | Sterili; CE ženklinimas; Uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72val); Atsiurbimo kateteris iš PVC, apgaubtas permatoma rankove; Galima praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje jo nekeičiant – turi jungtį praplovimui su saugiu fiksuotu dangteliu, t.y.. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie atsiurbimo sistemos; Turi apsauginį vožtuvą (padėtys „užrakinta“ ir „atrakinta“) – uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Komplekte yra papildoma kintamo ilgio jungtelė – prailginimui (nuo kvėpavimo sistemos iki atsiurbimo sistemos); Komplekte yra rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba; Komplekte yra atjungėjas, t.y.. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo intubacinio vamzdelio; Vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu; Atsiurbimo kateterio ilgis 30-31cm; Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 2 cm; Spalvinis uždaros siurbimo sistemos dydžių žymėjimas; Dydžiai: F10, F12, F14, F16; Pajungimas prie kvėpavimo sistemos ir prie tracheostominio vamzdelio yra šarnyrinis; Supakuota po 1vnt. | vnt. | 3000 | 8.6 | 5 | 25800 | 27090 |  | 0 |  | 0
40 |  | Vaistų purkštuvas su T-formos jungtimi su savaime užsidarančiais vožtuvais | 33140000-3 | Turi CE ženklinimą. Pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų lydinio, Gaminio sudėtyje nėra latekso. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: vaistų purkštuvas, 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir savaime užsidaranti T-formos jungtis, jungiama į 22 mm kvėpavimo sistemą. T-tipo jungtis - dvi lygiagrečios jungtys sujungimui su sistema 22M ir 22F, o trečia jungtis 22F sujungimui su vaistų purkštuvu. Savaime užsidarantis vožtuvas leidžia prijungti/atjungti vaistų purkštuvą prie kvėpavimo sistemos nedarant įtakos paciento ventiliavimui. Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Visas komplektas supakuotas į vieną maišelį. | vnt. | 300 | 2.4 | 5 | 720 | 756 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Viso: | 455340 |  |  | 747413.1 | 784783.755