Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

(I pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu (toliau – Prekės).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją originalo ir/ar lietuvių kalba. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu. | - |
| 2. | Galima taikyti terapiją automatiškai, be operatoriaus | Būtina |
| 3. | Reguliuojamas skenavimo plotas | ≥ 400 cm² |
| 4. | Automatinis gydymo srities nustatymas | Būtina |
| 5. | Programuojamas gydymo laikas | Ne trumpiau nei iki 99 minučių |
| 6. | Emisijos tipas | Nuolatinė ir impulsinė |
| 7. | Bangos ilgis | 940 nm |
| 8. | Lazerio klasė (ne žemesnė negu nurodyta) | 4 |
| 9. | Programuojamas impulsų dažnis (ne blogiau nei nurodyta) | 200 ÷ 10000 Hz |
| 10. | Kanalų skaičius | 2 nepriklausomi |
| 11. | Iš anksto įdiegtos terapijos programos | Būtina |
| 12. | Garsinis pranešimas apie procedūros pabaigą | Būtina |
| 13. | Galimybė susikurti savo terapijos programas ir jas išsaugoti | Būtina |
| 14. | Valdymas | 1. LCD arba lygiavertis ekranas 2. Ekrano dydis – ne mažiau 6 colių |
| 15. | Komplektacija | 1. Lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu – 1 vnt. 2. apsauginiai akiniai – 2 vnt. |
| 16. | Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti pristatymo, instaliacijos mokesčiai | Būtina |
| 17. | Prietaisas privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą. | Būtina |
| 18. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |
| 19. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. | Būtina |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kokybės parametrai vertinami balais | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lazeris, kuris sąrankos metu rodo skenavimo procesą ant stalo (neaktyvuojant tikrojo IR lazerio) | Taip/Ne |
| 2. | Galvutė gali suktis, kad būtų galima apdoroti vertikalias sritis | Taip/Ne |
| 3. | Ilgaamžiškumas ir tvarumas-atsarginių detalių užtikrinimas ir teikimas 8 m. ir daugiau | Taip/Ne |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.