Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

(II pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – magneto terapijos aparatas (toliau – Prekės).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją originalo ir/ar lietuvių kalba. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su magneto terapijos aparatas.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magneto terapijos aparatas | Būtina |
| 2. | Aparatas su integruotu ≥ 14 cm įstrižainės, spalvotu, lietimui jautriu ekranu | Būtina |
| 3. | Ekrano rezoliucija, taškai | Ne mažiau kaip 800 × 480 |
| 4. | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui | Būtina |
| 5. | Galimybė susikurti asmenines programas ir jas išsaugoti | Būtina |
| 6. | Galimybė įrenginyje nustatyti savo vartotojo slaptažodį | Būtina |
| 7. | Ekrane rodomas intensyvumo reikšmės terapijos metu | Būtina |
| 8. | Terapijos protokolų filtravimas pagal kūno dalis su schematiška navigacija | Būtina |
| 9. | Terapijos istorija | Būtina |
| 10 | Maksimalus magnetinio lauko intensyvumas | ≥120mT |
| 11. | Magnetinio lauko rėžimai | Pastovus; Impulsinis |
| 12. | Diskų aplikatorius | Diskų skaičius, ne mažesnis kaip 2 |
| 13. | Linijinis aplikatorius | Būtina |
| 14. | Kušetė su solenoidiniu aplikatoriui | Būtina, aplikatoriaus skersmuo ne mažiau kaip 70 cm |
| 15. | Magnetoterapijos aplikatorius solenoidas | Būtina 30 cm +/- 10 % |
| 16. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz |
| 17. | Energijos sąnaudos, W, | ne daugiau 90W |
| 18 | Komplektacija: | Magnetoterapijos prietaisas - 1 vnt. 2 diskų aplikatorius -2 vnt. Kušetė su solenoidiniu aplikatoriumi ne mažiau kaip 70 cm-1 vnt. Linijinis aplikatorius – 1 vnt. Magnetoterapijos aplikatorius solenoidas - 30 cm 1vnt. |
| 19. | Aparato garantinis/aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |
| 20. | Medicinos prietaisų direktyva atitinka | Prietaisas privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą. |
| 21. | Darbuotojų apmokymas darbo vietoje | Būtina, |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kokybės parametrai vertinami balais | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magnetinio lauko formos: tačiakampis trikampis, sinusoidas | Taip/ Ne |
| 2. | Vienas nuo kito nepriklausantys magnetoterapijos kanalų skaičius ≥2 | Taip/Ne |
| 3. | Dažnio intervalas ≥ (1 - 150) Hz | Taip/Ne |

PASTABA. Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.