TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PACIENTO TEMPERATŪROS VALDYMO SISTEMA – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta pacientų šildymui. Sistemą sudaro šildytuvas ir antklodė, kuri šildoma cirkuliuojančiu oru ir palaiko paciento kūno temperatūrą, kad būtų išvengta hipotermijos. |  |
| 2. | Šildytuvas | 1. Ne mažiau 5 temperatūros lygiai: aplinkos, 32 C0, 35 C0, 38 C0, 41 C0. 2. Ne mažiau trys oro srauto režimai: Didelis ≥30 CFM, Vidutinis ≥28 CFM, Žemas ≥26 CFM. 3. Laikas pasiekti nustatytą temperatūrą ≤5 minutės. 4. Triukšmas darbo metu ≤52 dB. 5. Maitinimas 220 V, 50 Hz. 6. OLED ekranas. |  |
| 3. | Antklodė | 1. Vienkartinė. 2. Pagaminta iš polipropileno. 3. Lazeriu pradurtos mikroforos šiltam orui išeiti. 4. Prijungimas suderinamas su šildytuvu. |  |
| 4. | Komplektacija | 1. Šildytuvas. 2. Antklodės prijungimo žarna, kurios ilgis 200 cm ± 10 cm. 3. Vežimėlis su 4 ratukais šildytuvui su daiktadėže žarnai. 4. Du vienetai pilno kūno uždengimo antklodžių, ne mažesnių nei 210 x 110 cm. 5. Du vienetai dalinio kūno uždengimo antklodžių, ne mažesnių nei 150 x 100 cm. |  |
| 5. | Ženklinimas | CE arba lygiavertis, pristatomas kartu su preke. |  |
| 6. | Garantinis aptarnavimas | ≥ 24 mėn. |  |