## Lapas1
Pirkimas: MAŽAVERTIS MEDICININIS INVENTORIUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Spaustukas Moskito tipo | vnt. | 20
1.1 | Darbinė dalis tiesi, dantyta
1.2 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
1.3 | Autoklavuojamas
1.4 | Moskito ilgis 12cm-14cm
2 | Spaustukas Korcangas | vnt. | 15
2.1 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
2.2 | Tiesus
2.3 | Autoklavuojamas
2.4 | Spaustuko ilgio 23cm (±1cm)
3 | Spaustukas Korcangas | vnt. | 15
3.1 | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
3.2 | Lenktas
3.3 | Autoklavuojamas
3.4 | Spaustuko ilgio 23cm (±1cm)
4 | Spaustukas Pean tipo | vnt. | 40
4.1 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
4.2 | Spaustukas lenktas
4.3 | Bukais galais
4.4 | Autoklavuojamas
4.5 | Ilgis 14cm (±1cm)
5 | Pincetas chirurginis | vnt. | 30
5.1 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
5.2 | Ilgis 14cm (±0,5cm)
5.3 | Su dantukais 1x2
5.4 | Autoklavuojamas
6 | Pincetas chirurginis | vnt. | 20
6.1 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
6.2 | Ilgis 12,5cm (±0,5cm)
6.3 | Smailiais galais
6.4 | Autoklavuojamas
7 | Chirurginės žirklės | vnt. | 31
7.1 | Tiesios
7.2 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
7.3 | Žirklės turi būti vienu smailiu, kitu užapvalintu galu
7.4 | Ilgis 13cm (±0,5cm)
7.5 | Įrankis turi būti sterilizuojamas (autoklavuojamas)
8 | Chirurginės žirklės | vnt. | 30
8.1 | Tiesios
8.2 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
8.3 | Žirklės turi būti vienu smailiu, kitu užapvalintu galu
8.4 | Ilgis 14,5cm (±0,5cm)
8.5 | Įrankis turi būti sterilizuojamas (autoklavuojamas)
9 | Chirurginės žirklės | vnt. | 36
9.1 | Tiesios
9.2 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
9.3 | Žirklės turi būti vienu smailiu, kitu užapvalintu galu
9.4 | Ilgis 16cm (±0,5cm)
9.5 | Įrankis turi būti sterilizuojamas (autoklavuojamas)
10 | Ausų siurbimo kaniulė | vnt. | 3
10.1 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
10.2 | Diametras 3mm (±0,1mm)
10.3 | Ilgis 16cm (±2mm)
10.4 | Su adapteriu, su Luer antgaliu ir nykščio vožtuvu
11 | Ausų siurbimo kaniulė | vnt. | 3
11.1 | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
11.2 | Diametras 4mm (±0,1mm)
11.3 | Ilgis 16cm (±2mm)
11.4 | Su adapteriu, su Luer antgaliu ir nykščio vožtuvu
12 | LOR veidrodėlis | vnt. | 3
12.1 | LOR veidrodėlis su fiksuotu koteliu
12.2 | Lenktas
12.3 | Veidrodėlio ilgis 13cm-18,5cm
12.4 | Veidrodėlio diametras 22mm (±1mm)
13 | LOR veidrodėlis | vnt. | 3
13.1 | LOR veidrodėlis su fiksuotu koteliu
13.2 | Lenktas
13.3 | Veidrodėlio ilgis 13cm-18,5cm
13.4 | Veidrodėlio diametras 12mm (±1mm)
14 | Peilis LOR operacijoms | vnt. | 1
14.1 | Pjautuvo formos peilis
14.2 | Lenktas, su apvalia rankena
14.3 | Ilgis 18 cm (±1cm)
15 | Peilis | vnt. | 1
15.1 | Peilis ausiai
15.2 | Prisukama rankena
15.3 | Pjautuvo formos
15.4 | Darbinis ilgis 8 cm (±0,5cm)
16 | Bipolinės žnyplės | vnt. | 3
16.1 | Aukšto dažnio bipolinės žnyplės
16.2 | Nelimpančios, bajoneto formos su kreipiamuoju kaiščiu
16.3 | Darbinis galas tiesus, smailėjantis 1mm (±0,1mm) pločio
16.4 | Bendras ilgis 19 cm (± 1cm)
16.5 | Daugkartinio naudojimo
16.6 | Sterilizuojamos
17 | Vokų plėtiklis | vnt. | 3
17.1 | Vokų plėtiklis Kershner modelio arba lygiavertis
17.2 | Reguliuojamas sraigto pagalba
17.3 | Tinkamas nazaliniam ir temporaliniam uždėjimui
17.4 | Vielinės languotos mentelės 15mm (±1mm)
17.5 | Bendras ilgis 75mm (±5mm)
17.6 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
18 | Chalaziono spaustukas | vnt. | 3
18.1 | Chalaziono spaustukas Desmarres arba lygiavetis
18.2 | Ovalios formos, vientisa ir languota plokštelės 20mm (±1mm)
18.3 | Bendras ilgis 88mm (±5mm)
18.4 | Rankenėlė plokščia, grublėtu paviršiumi
18.5 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
19 | Chalaziono kiuretė | vnt. | 3
19.1 | Chalaziono kiuretė Meyhoefer modelio arba lygiavetis
19.2 | Diametras 2,5mm (±0,1mm)
19.3 | Bendras ilgis 129mm (±1mm)
19.4 | Rankenėlė plokščia, lygi
19.5 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
20 | Viršutinio raumens pincetas | vnt. | 4
20.1 | Viršutinio raumens pincetas Remky arba lygiavetis
20.2 | Lenktu galu
20.3 | Dantukai 1x2
20.4 | Bendras ilgis 110mm (±5mm)
20.5 | Rankenėlė plokščia grublėtu paviršiumi
20.6 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
21 | Junginės pincetas | vnt. | 4
21.1 | Junginės pincetas Krefeld modelio arba lygiavetis
21.2 | Standartinis
21.3 | Pinceto gale 1x2 dantukai
21.4 | Bendras ilgis 100mm (±2mm)
21.5 | Rankenėlė plokščia, grublėtu paviršiumi
21.6 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
22 | Pincetas | vnt. | 2
22.1 | Pincetas Micro colibri modelio arba lygiavetis
22.2 | Su rišimo plokštuma 5mm (±0,5mm)
22.3 | Pinceto gale dantukai 1x2 0,12mm (±0,01mm)
22.4 | Bendras ilgis 80mm (±5mm)
22.5 | Rankenėlės grublėtos su išpjovomis arba įdubimu patogesniam suėmimui
22.6 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
23 | Rainelės pincetas | vnt. | 2
23.1 | Rainelės pincetas Elze modelio arba lygiavetis
23.2 | Lenktais galais
23.3 | Dantukai pinceto gale 2x1
23.4 | Rankenėlės grublėtu paviršiumi su papildomomis išpjovomis arba įdubimu patogesniam suėmimui
23.5 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
23.6 | Bendras ilgis 80mm (±5mm)
24 | Akių žirklutės | vnt. | 4
24.1 | Akių žirklutės tiesios
24.2 | Smailūs galai
24.3 | Bendras ilgis 100mm (±5mm)
24.4 | Geležčių ilgis nuo galiuko iki ašies 28mm (±2mm)
24.5 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
25 | Akių junginės žirklės | vnt. | 4
25.1 | Akies junginės žirklės Westcott modelio
25.2 | Nežymiai išlenktos
25.3 | Ilgis 120mm (±5mm)
25.4 | Smailiais galais
25.5 | Rankenėlės grublėtu paviršiumi
25.6 | Su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu
25.7 | Instrumento paviršius papildomai padengtas chromu
26 | Bipolinis pincetas su laidu | vnt. | 5
26.1 | Nelimpantis bipolinis pincetas su laidu
26.2 | Pincetas europine plokščia jungtimi
26.3 | Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro
26.4 | Tiesus su lenktais darbiniais galiukais
26.5 | Ilgis 18cm (±1mm)
26.6 | Darbinių galiukų plotis 1mm (±0,1mm)
26.7 | Laidas bipoliniam pincetui, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, ilgis 3 m, su dvigubu kištuku. Bipolinio instrumento jungtis -plokštelė su apsauga. Kabelio laidininko gijos pintos, dengtos sidabru. Be latekso.
27 | Bipolinis pincetas su laidu | vnt. | 5
27.1 | Nelimpantis Bayonet formos bipolinis pincetas su laidu
27.2 | Pincetas europine plokščia jungtimi
27.3 | Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro
27.4 | Ilgis 20cm (±1mm)
27.5 | Tiesiais 1mm (±0,1mm) darbiniais galiukais
27.6 | Laidas bipoliniam pincetui, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, ilgis 3 m, su dvigubu kištuku. Bipolinio instrumento jungtis -plokštelė su apsauga. Kabelio laidininko gijos pintos, dengtos sidabru. Be latekso.
28 | Reduktorius | vnt. | 5
28.1 | Reduktorius 11mm/5 mm
28.2 | Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
28.3 | Naudojamas su 11mm trokaru
29 | Dvipusis vožtuvas | vnt. | 5
29.1 | Daugkartinis dvipusis vožtuvas
29.2 | Pritaikytas siurbimui ir irigacijai, naudojimui su 5 mm plovimo-siurbimo kaniulėmis
29.3 | Autoklavuojamas
30 | Tonometras su manžete | vnt. | 3
30.1 | Atsparus smūgiams
30.2 | Su gumuotu apvadu saugančiu monometrą
30.3 | Manžetės 560mm x 95mm (±5mm) pajungimas srieginės jungties pagalba
30.4 | Manžetė su lipdukais, 1-os žarnelės
30.5 | Skirta kojai
31 | Operacinių šviestuvų rankenos | vnt. | 10
31.1 | Daugkartinio naudojimo
31.2 | Suderinta su įstaigoje turimais Trumpf šviestuvais
32 | Urologiniai pravedėjai | vnt. | 2
32.1 | Guyon tipo urologinis pravedėjas
32.2 | Pagaminti iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
32.3 | Lenktas, su kilpele paėmimui
32.4 | Ilgis 33cm-38cm
32.5 | Daugkartinio naudojimo
32.6 | Autoklavuojamas
33 | Urologiniai pravedėjai | vnt. | 2
33.1 | Guyon tipo urologinis pravedėjas
33.2 | Pagaminti iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
33.3 | Tiesus, su kilpele paėmimui
33.4 | Ilgis 37cm-41cm
33.5 | Daugkartinio naudojimo
33.6 | Autoklavuojamas
34 | Konizacijos elektrodas | vnt. | 2
34.1 | Trikampis konizacijos elektrodas
34.2 | Dydis 25mm x 10mm (±0,1mm)
34.3 | Ilgis 105mm (±0,1mm)
34.4 | Jungtis 24mm
35 | Konizacijos elektrodas | vnt. | 2
35.1 | Trikampis konizacijos elektrodas
35.2 | Dydis 25mm x 15mm (±0,1mm)
35.3 | Ilgis 105mm (±0,1mm)
35.4 | Jungtis 24mm
36 | Konizacijos elektrodas | vnt. | 2
36.1 | Trikampis konizacijos elektrodas
36.2 | Dydis 25mm x 20mm (±0,1mm)
36.3 | Ilgis 105mm (±0,1mm)
36.4 | Jungtis 24mm