kombinuotos elektroterapijos ir Ultragarso terapijos aparatas

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-21 techninės specifikacijos punktų reikalavimams.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaisas, skirtas elektros srovių ir ultragarso terapijai atlikti | Būtina |  |
| 2. | Ekrane rodoma informacija apie gydymą: | 1. procedūros laikas; 2. pasirinkti impulso ar fazės parametrai; 3. dažnis; 4. pasirinktas elektroterapijos režimas / bangos forma / srovės tipas; 5. srovės stiprumas (intensyvumas); 6. Esant integruotoms gydymo gairėms – grafinės elektrodų uždėjimo schemos |  |
| 3. | Anatominis žmogaus atvaizdas su terapinių vietų pasirinkimu ir klinikinių terapinių programų pasiūlymais ir grafinėmis elektrodų uždėjimo schemomis | Būtina |  |
| 4. | Generuojamos srovės: |  |  |
| 4.1. | Diadinaminės srovės: | ne mažiau kaip DF, MF, LP ir CP režimai arba gamintojo lygiaverčiai diadynaminių srovių režimai |  |
| 4.2. | Nervo stimuliacija elektra per odą (TENS) | Ne blogiau nei 1 – 200 Hz |  |
| 4.3. | Galvaninė | Būtina |  |
| 4.4. | Aukštos įtampos srovė (HV) | Būtina |  |
| 4.5. | Traebert tipo srovė – būtina, ne blogiau nei gamintojo standartinis terapinis Träbert režimas | Būtina |  |
| 4.6. | Rusiška srovė – būtina, ne blogiau nei gamintojo standartinis Russian / Kotz tipo režimas | Būtina |  |
| 4.8. | Klasikinė interferencinė srovė (IF) | Būtina |  |
| 4.9. | Raumenų stimuliacinis režimas | Būtina |  |
| 5. | Integruotas ultragarso terapijos modulis | Būtina |  |
| 6. | Indikacija, esant nepakankamam UG daviklio akustiniam kontaktui | Būtina |  |
| 7. | Pasirenkamas ultragarso dažnis | 1 MHz ir 3 MHz ±10 % |  |
| 8. | Ultragarso impulso trukmės ir pauzės santykis | ne mažiau kaip 4 pasirenkami darbo ciklai, įskaitant impulsinį ir nepertraukiamą režimus. |  |
| 9. | Pasirenkamas pulsacijos dažnis | Būtinas, su ne mažiau kaip keliais gamintojo numatytais impulsinio ultragarso režimais |  |
| 10. | Ultragarso režimai | 1.Nepertraukiamas. 2. Impulsinis. |  |
| 11. | Ultragarso daviklis turi būti hermetiškas (pritaikytas darbui vandenyje) | Būtina |  |
| 12. | Galimybė atlikti ultragarso terapiją kartu su elektroterapija | Būtina |  |
| 13. | Pasibaigus nustatytai procedūros trukmei turi būti automatinis terapijos sustabdymas / užbaigimas; pageidautina gydymo pabaigos garsinė ir (arba) vaizdinė indikacija | Būtina |  |
| 14. | Elektrodų komplektas | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 4 plokšti elektrodai arba gamintojo lygiaverčiai elektroterapijos elektrodai, su jiems naudoti reikalingais priedais |  |
| 15. | Maitinimo įtampa | 230 V 10% |  |
| 16. | Ultragarsinė galvutė | 5 cm2 ± 0,2 cm2 |  |
| 17. | Vakuuminis modulis |  |  |
| 17.1 | Vakuuminis modulis suderintas su elektroterapijos aparatu | Būtina |  |
| 17.2 | Vakuuminis režimas | Nuolatinis ir su protrūkiais |  |
| 17.3 | Vakuuminio modulio komplektacija | - Guminiai elektrodai - Vakuuminiai jungiamieji laidai |  |
| 18. | Vežimėlis | Būtina |  |
| 19. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Pateikti kartu su pasiūlymu. |  |
| 20. | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Pateikiama kartu su pasiūlymu |  |
| 21. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 22. | Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Pristatoma kartu su įranga |  |
| 23. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jo darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir sertifikuoti vykdyti siūlomos įrangos techninės priežiūros, garantinio aptarnavimo ir po garantinio remonto darbus. Taip pat tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad gali tiekti originalias atsargines dalis ir užtikrinti garantinio aptarnavimo bei po garantinio remonto darbų atlikimą pagal gamintojo nustatytus reikalavimus. | Būtina |  |