## Specifikacija
Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas „Techninė specifikacija ir kaina/įkainiai“
Pagalbinių priemonių komplektas Lovo Automated Cell Processing sistemai arbai jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu (12140)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA/ĮKAINIAI
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba arba lietuvių kalba. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Objekto nr. | Perkamos prekės pavadinimas, techninė specifikacija | Mato vienetas | Perkamas preliminarus mato vienetų kiekis 36 mėn. | PVM % | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | Vieno vnt. įkainis Eur, su PVM | Perkamo preliminarus mato vienetų kiekio suma Eur, be PVM (5x7) | Perkamo preliminarus mato vienetų kiekio suma Eur, su PVM (5x8) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl. | Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskainat visus mokesčius
1 |  | Pagalbinių priemonių komplektas Quantum Cell Expansion sistemai arba jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta adhezinių ląstelių kultivavimui, veikianti vienkartinio uždaro pratekančio bioreaktoriaus principu, kurio naudingas paviršiaus plotas, skirtas ląstelių auginimui ne mažesnis kaip 2 m2. Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės turi būti suderintos tarpusavyje.
1.1 |  | Vienkartinis ląstelių auginimo rinkinys suderinamas su Quantum Cell Expansion sistema. Rinkinyje turi būti bent šie elementai: bioreaktorius, kurio paviršiaus plotas ne mažesnis nei 2 m2, dujų perdavimo modulis ir derliaus nuėmimo pakuotė. | vnt. | 60
1.2 |  | Vienkartinis maišelis reagentams ir ląstelėms, kurio talpa ne mažesnė nei 500 ml. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 360
1.3 |  | Panaudotos terpės surinkimo maišas, kurio talpa ne mažesnė nei 4 l. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 350
1.4 |  | Vienkartinis maišelis su 0,2 um filtru tirpalų filtravimui peristaltinės pompos pagalba. Maišelio talpa ne mažesnė nei 5 l. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 300
1.5 |  | Rinkinys analitinio mėginio paėmimui iš bioreaktoriaus. Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 50
1.6 |  | 200 mikronų filtras sistemai, skirtas pašalinti kietąsias daleles iš ląstelių (pvz. kaulų nuolaužos kaulų čiulpų mėginiuose). Suderinamas su vienkartiniu ląstelių auginimo rinkiniu. | vnt. | 50
Suma:
2 |  | Pagalbinių priemonių komplektas Lovo Automated Cell Processing sistemai arbai jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta ląstelių kultūrų terpės keitimui ir ląstelių koncentravimui, galimas pradinės medžiagos tūrio intervalas bent 200 - 1000 ml, galimas galutinio produkto tūrio intervalas bent 50 - 300 ml, yra galimybė vartotojui kurti ir išsaugoti naujus apdorojimo protokolus, prietaisas turi programinę įrangą, kuri leidžia gauti, laikyti bei perduoti informaciją apie atliktas procedūras ir atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus, įrenginiui atliekamas instaliavimo bei veikimo kvalifikavimas.
|  | Vinkartinis rinkinys ląstelių produktų plovimui ir formulavimui. Rinkinys turi turėti bent šias dalis: besisukančią membraną, produkto prijungimo liniją, tirpalų linijas, dvi pakuotes kurių tūris bent 700 ml ir vieną pakuotę kurios tūris bent 2000 ml. Visos rinkinyje esančios pakuotės turi turėti liniją mėginio paėmimui. Pilnai suderinamas su LOVO Automated Cell Processing sistemi arbai jai lygiaverte, kuri suteikiama panaudos būdu. | vnt. | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Pagalbinių priemonių komplektas Lovo Automated Cell Processing sistemai arbai jai lygiavertei, suteikiamai panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiavertei įrangai: skirta ląstelių kultūrų terpės keitimui ir ląstelių koncentravimui, galimas pradinės medžiagos tūrio intervalas bent 200 - 1000 ml, galimas galutinio produkto tūrio intervalas bent 50 - 300 ml, yra galimybė vartotojui kurti ir išsaugoti naujus apdorojimo protokolus, prietaisas turi programinę įrangą, kuri leidžia gauti, laikyti bei perduoti informaciją apie atliktas procedūras ir atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus, įrenginiui atliekamas instaliavimo bei veikimo kvalifikavimas.
| 1 | Vinkartinio naudojimo rinkinys kraujo komponentų apdorojimui. Rinkinys turi sterilų kelią skysčiams bei bent šias dalis: besisukančią membraną, produkto prijungimo liniją, ne mažiau nei dvi tirpalų linijas, pakuotę apdorotam produktui, pakuotę atliekoms. Visos rinkinyje esančios pakuotės turi turėti liniją mėginio paėmimui. Visi rinkinio vamzdeliai pagaminti iš PVC. Pilnai suderinamas su LOVO Automated Cell Processing sistemi arbai jai lygiaverte, kuri suteikiama panaudos būdu. | vnt | 126 | 21 | [5 empty] | 118329,53
2 |  | Vienkartiniai priedai reagentų pridėjimui
| 1 | Vienkartinis priedas, skirtas buteliuko pradūrimui be adatos, 20 mm skersmens. Priedo dizainas užtikrina minimalų imamo skysčio likutį buteliuke. Priedas turi 0,2 μm filtrą ir moterišką luer jungtį. Priedai supakuoti individualiai. | vnt | 700 | 21 | [5 empty] | 7529.83