TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

ODONTOLOGINIS ĮRENGINYS SU BETEPALINIU KOMPRESORIUMI

| Eil. Nr. | TECHNINIAI PARAMETRAI | Siūlomos prekės techninės charakteristikos | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Paciento kėdė: |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės maitinimas – 230 (±10) V, 50/60 Hz. |  |  |
| 1.1.2. | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau 180 kg (paciento svoris). |  |  |
| 1.1.3. | Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde. |  |  |
| 1.1.4. | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė. |  |  |
| 1.1.5. | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |  |  |
| 1.1.6. | Galvos atlošo artikuliavimas ne mažiau 2 ašimis |  |  |
| 1.1.7. | Porankiai pacientui iš kairės ir dešinės pusės, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau 90° kampu arba nulenkiamas |  |  |
| 1.1.8. | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau 1800 mm |  |  |
| 1.1.9. | Kėdė netvirtinama prie grindų |  |  |
| 1.1.10. | Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |
| 1.1.11. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro, siurbimo, vandens, nuotekų, elektros prijungimai) iš grindų jungiamos tiesiai į paciento kėdės priekį |  |  |
| 1.1.12. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |
| 1.2.1. | Instrumentų komplektavimas: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė skaleriui; |  |  |
| 1.2.2. | Gydytojo elementas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir nejuda aukštyn/žemyn kartu su kėde |  |  |
| 1.2.3. | Gydytojo instrumentų bloko aukščio reguliavimas su automatine fiksacija |  |  |
| 1.2.4. | Instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija, nuspaudžiamas |  |  |
| 1.2.5. | Instrumentų rankovės guldomos ant instrumentų valdymo bloko iš viršaus |  |  |
| 1.2.6. | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |
| 1.2.7. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |  |
| 1.2.8. | Nerūdijančio plieno padėklas odontologo darbo instrumentams ir priemonėms ne mažesnis kaip 290 mm x 430 mm, pasukamas |  |  |
| 1.2.9. | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. Ne mažiau 4 programuojamų mikrovariklio bei skalerio parametrų režimų. Suprogramuotų parametrų keitimo mygtukai. Turi būti programuojami mikrovariklio sūkiai ir sukimo momento jėga Ekranas |  |  |
| 1.2.10. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis: |  |  |
| 1.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės pagrindo ir nesikilnoja kartu su kėde. |  |  |
| 1.3.2. | Ne mažiau 3-ų lizdų keičiamos padėties instrumentų laikiklis. |  |  |
| 1.3.3. | Seilių bei dulkių siurbimo rankovės su antgaliais. |  |  |
| 1.3.4. | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) |  |  |
| 1.3.6. | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 1,5 l) instrumentų aušinimui |  |  |
| 1.3.7. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai. |  |  |
| 1.3.8. | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. |  |  |
| 1.3.9. | Grūdinto stiklo arba keraminis spjaudyklės indas. |  |  |
| 1.3.10. | Centrifuginio tipo skysčių separatorius spjaudyklės bloke |  |  |
| 1.3.11. | Asistento dalyje integruotos funkcijos: kėdės/atlošo kėlimo/leidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės nuplovimo mygtukai. |  |  |
| 1.3.12. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |  |  |
| 1.4.1. | Bešešėlinis LED šviestuvas arba lygiavertis |  |  |
| 1.4.2. | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30 000 lux |  |  |
| 1.4.3. | Spalvos temperatūra 5000-5500 K ribose |  |  |
| 1.4.4. | Ne mažiau trijų intensyvumo lygių |  |  |
| 1.4.5. | Specialus kompozito režimas |  |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |  |  |
| 1.4.7. | Intensyvumo režimus bei kompozito šviesos režimą galima keisti iš gydytojo instrumentų pulto, asistento pulto arba pačiame šviestuve |  |  |
| 1.4.8. | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |  |  |
| 1.4.9. | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |  |
| 1.4.10. | Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 92 |  |  |
| 1.4.11. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu: |  |  |
| 1.5.1. | Bešepetėlinis |  |  |
| 1.5.2. | Sukimo momentas ne mažiau 3 Ncm |  |  |
| 1.5.3. | Sūkiai ne mažesnėse ribose 100-40 000 aps. / min. |  |  |
| 1.5.4. | Endo funkcija |  |  |
| 1.5.5. | Dvigubo judesio (recipro) sukimo režimas |  |  |
| 1.5.6. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.5.7. | Su LED šviesos šaltiniu |  |  |
| 1.5.8. | Autoklavuojamas prie 135 laipsnių |  |  |
| 1.5.9. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.6. | Kampinis antgalis (1 vnt.): |  |  |
| 1.6.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.6.2. | Sūkių perdavimo santykis 1:1 |  |  |
| 1.6.3. | Grąžto fiksacija mygtuku |  |  |
| 1.6.4. | Su šviesos perdavimu |  |  |
| 1.6.5. | Autoklavuojamas |  |  |
| 1.6.6. | CE ženklinimas |  |  |
| 1.6.7. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.7. | Turbininis antgalis su greita jungtimi (1 vnt.): |  |  |
| 1.7.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |  |  |
| 1.7.2. | Sūkiai: 350 000 – 400 000 min-1 |  |  |
| 1.7.3. | Maksimali galia ne mažiau 20 W |  |  |
| 1.7.4. | LED tipo šviesos šaltinis turi būti integruotas turbininiame antgalyje |  |  |
| 1.7.5. | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojama su jungtimi |  |  |
| 1.7.6. | Autoklavuojamas |  |  |
| 1.7.7. | CE ženklinimas |  |  |
| 1.7.8. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.8. | Ultragarsinis skaleris |  |  |
| 1.8.1. | Pjezokeraminis |  |  |
| 1.8.2. | Įmontuojama į odontologinį įrenginį |  |  |
| 1.8.3. | Veikimo dažnis ne mažesnėse ribose 28 kHz – 36 kHz. |  |  |
| 1.8.4. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai |  |  |
| 1.8.5. | Turi tikti Acteon/Satelec instrumentams |  |  |
| 1.8.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.8. | Diodinis polimerizatorius (1 vnt.): |  |  |
| 1.8.1. | Įmontuojamas į odontologinį įrenginį |  |  |
| 1.8.2. | LED šviesos tipas |  |  |
| 1.8.3. | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 – 2500 mW/cm² |  |  |
| 1.8.4. | Šviesos bangos ilgis: 385nm-515nm |  |  |
| 1.8.5. | Ne mažiau kaip 4 darbo rėžimai |  |  |
| 1.8.6. | Plombavimo medžiagų kietinimo laiko pasirinkimas ne mažiau kaip 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s |  |  |
| 1.8.7. | Svoris ne daugiau kaip 76 g. |  |  |
| 1.8.8. | Garantinis terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. |  |  |
| 1.9. | Gydytojo kėdutė: |  |  |
| 1.9.1. | Laisvai stumdoma ant ne mažiau kaip 5 ratukų. |  |  |
| 1.9.2. | Nugaros atlošas keičiamo aukščio. |  |  |
| 1.9.3. | Reguliuojamas kėdutės aukštis. |  |  |
| 1.9.4. | Turi būti to paties gamintojo kaip ir paciento kėdė. |  |  |
| 1.9.5. | Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama. |  |  |
| 1.9.6. | Garantijos terminas ne mažiau 24 mėnesiai. |  |  |
| 1.9. | Betepalinis kompresorius: |  |  |
| 1.9.1. | naudojamas galingumas ne daugiau 1,3 kW, esant 230 V 50 Hz |  |  |
| 1.9.2. | maksimalus našumas ne mažiau 158 ltr/min., prie 5 Bar |  |  |
| 1.9.3. | oro talpa ne mažiau 30 ltr. |  |  |
| 1.9.4. | absorbcinio tipo džiovyklė |  |  |
| 1.9.5. | automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą |  |  |
| 1.9.6. | Ilgis ne daugiau 630mm, plotis ne daugiau 465mm, aukštis ne daugiau 725 mm |  |  |
| 1.9.7 | triukšmingumas ne daugiau 71 db |  |  |
| 1.9.8. | garantija ne mažiau 36 mėn. |  |  |