TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laparoskopinis rinkinys (ginekologinei chirurgijai)

(projekto Nr. LTPL-00467)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videoendoskopinė sistema: |  |  |  |
| 1.1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius | 1 | 1. Skystųjų kristalų (LED tipo arba lygiavertis) monitorius; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 3. Vaizdo formatas 16:9; 4. Kontrastas ≥ 1000:1; 5. Raiška ≥ (3840×2160) taškų; 6. Didžiausias šviesumas ≥ 1850 cd/m2; 7. Skirtas naudoti medicinoje; 8. Signalų įvestys: - ≥ 1 x HDMI palaikanti 4K arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; 9. Signalų išvestys: 9.1. ≥ 1× 12G-SDI arba HDMI. |  |
| 1.1.1. | Priedai prie monitoriaus | 1 | Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti, tvirtinama prie vežimo endoskopinei įrangai. |  |
| 1.2. | Videokameros galva | 1 | 1. Itin aukštos raiškos (angl. UHD, 4K) standartas; 2. Raiška ≥ (3840×2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; 3. Vaizdo formatas 16:9; 4. Progresyvinis arba „Interlaced“ skenavimo metodas; 5. Laisvai programuojami ≥ 2 valdymo mygtukai; 6. Galimybė kameros mygtukų pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą; 7. Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto. |  |
| 1.2.1. | Vaizdų vizualizacijos režimai | - | 1. Režimas suvienodinantis operacinio lauko apšviestumą (pvz.: Clara, Bai-Mac arba lygiavertis) arba automatinis stiprinimo valdymas (angl. AGC (automatic gain control)); 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti (pvz.: Color mode, Structure enhancement, Edge enhancement, Chroma arba YE (angl. yellow enhancement) arba lygiavertis); 3. Susiaurinto šviesos spektro audinių režimas (pvz.: NBI (narrow band imaging) arba Spectra, arba lygiavertis); 4. Režimas leidžiantis vienu metu monitoriaus ekrane matyti paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą arba kameros mygtuko paspaudimu galima keisti vaizdą iš paprasto į susiaurinto šviesos spektro vaizdą, arba audinių ir kraujagyslių vizualizacijos vaizdą; 5. ICG fluorescenciniai režimai: 5.1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay) arba su galimybe pasirinkti esamos spalvos intensyvumo režimą/lygį; 5.2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. |  |
| 1.3. | Videokameros valdymo įrenginys | 1 | 1. Itin aukštos raiškos (angl. UHD, 4K) standartas; 2. Suderinamas su: 2.1. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutėmis; 2.2. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto ICG kamerų galvutėmis; 2.3. Lanksčiais daugkartiniais, skaitmeniniais videoendoskopais; 3. Integruotas vaizdų įrašymo modulis skirtas video vaizdų bei nuotraukų įrašymui į USB laikmenas arba lygiavertis išorinis (atskiras) įrenginys; 4. Video vaizdų įrašymas Full HD formatu (arba lygiavertis), įrašomų nuotraukų kokybė atitinkanti 4K standartą (arba lygiavertį); 5. 4K Signalų išvestys: 5.1. ≥ 1× DVI arba 12-SDI, arba DVI-D, arba HDMI arba Display Port. |  |
| 1.4. | Šviesos šaltinis (atskiras įrenginys arba integruotas į videokameros valdymo sistemą) | 1 | 1. LED tipo arba lygiavertis; 2. Reguliuojamas šviesos intensyvumas; 3. Pritaikytas standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; 4. NIR/ICG lempos darbo resursas ≥ 10000 valandų; 5. Rankinis šviesos šaltinio valdymas endoskopinės kameros galvutės mygtukais. |  |
| 1.5. | CO2 dujų insufliatorius | 1 | 1. Dujų padavimo greitis reguliuojamas nuo 0,1 iki ≥ 45 l/min; 2. Slėgis reguliuojamas nuo 3 iki ≥ 25 mmHg; 3. Galimybė užprogramuoti slėgio parametrą; 4. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; 5. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; 6. Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui; 7. Nuolatinis slėgio monitoringas; 8. Komplekte: 8.1. Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt.; 8.2. Žarna, insufliatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą – 1 vnt; 8.3. CO2 dujų filtrai – 25 vnt. |  |
| 1.6. | Plovimo įrenginio komplektas | 1 | 1. Ratukinio tipo, skirtas laparoskopijai; 2. Valdomas lietimui jautriu ekranu; 3. Su programine įranga/programomis laparoskopijai bei histeroskopijai; 4. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais; 5. Komplekte: 5.1. Daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 2 vnt. |  |
| 1.7. | Elektrochirurgijos įrenginys | 1 | 1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms; 2. Lietimui jautrus valdymo ekranas; 3. Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus; 4. Ne mažiau 35 įrenginyje išsaugomų, gamyklinių ir individualių programų arba galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas; 5. Ne mažiau kaip 5 monopolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 300 W; 6. Ne mažiau kaip 4 monopolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 7. Ne mažiau kaip 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 8. Ne mažiau kaip 5 bipolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 120 W; 9. Suderinamas su bipoliariniu rezektoskopu (3 poz.). |  |
| 1.7.1. | Priedai prie elektrochirurgijos įrenginio | - | 1. Ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt. arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos; 2. Vienkartiniai elektrodai – 50 vnt.; 3. Laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1vnt. |  |
| 1.8. | Vežimas endoskopinei įrangai | 1 | 1. Antistatiniai ratai 4 vnt., ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami; 2. Ne mažiau kaip 3 vnt. lentynų; 3. Ne mažiau kaip 1 stalčius; 4. Video kameros galvutės laikiklis; 5. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 6. Centrinis elektros jungiklis; 7. Ne mažiau kaip 8 kištukinių el. lizdų; 8. Elektros maitinimo laidai įrangai, ne mažiau 5 vnt. |  |
| 2. | Laparoskopinių instrumentų rinkinys |  |  |  |
| 2.1. | Optika | 1 | 1. Matymo kryptis 0°; 2. Skersmuo 11 ± 1 mm; 3. Ilgis 33 ± 3 cm; 4. Autoklavuojama; 5. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 2.2. | Šviesolaidis | 1 | 1. Fibrooptinis šviesolaidis; 2. Skersmuo 5 ± 0,8 mm; 3. Ilgis 260 ± 40 cm; 4. Su tiesia jungtimi. |  |
| 2.3. | Adata | 2 | 1. „Veress“ tipo arba lygiavertė; 2. Su „Luer-lock“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi; 3. Ilgis 16 ± 2 cm; 4. Autoklavuojama. |  |
| 2.4. | Troakaras | 2 | 1. Skersmuo 6,5 ± 1 mm; 2. Kaniulės ilgis 11 ± 0,5 cm; 3. Su kraneliu insufliacijai; 4. Kartu su troakaru komplekte pateikiama: 4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 4.2. Vožtuvas; 4.3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 2.5. | Troakaras | 2 | 1. Skersmuo 11,5 ± 1,5 mm; 2. Kaniulės ilgis 11 ± 1 cm; 3. Su kraneliu insufliacijai; 4. Kartu su troakaru komplekte pateikiama: 4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 4.2. Vožtuvas; 4.3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 2.6. | Reduktorius | 1 | 1. Kamštelio arba movos tipo; 2. Skirtas 5 mm instrumentų įvedimui į 10 ± 1 mm skersmens troakarą. |  |
| 2.7. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos disekcijai arba sugriebimui; 2. „Kelly“ arba „Maryland“ tipo arba lygiavertės; 3. Rotuojamos, išrenkamos; 4. Abi žnyplių žiaunos judančios; 5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.8. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos sugriebimui; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Viena žnyplių žiauna judanti; 4. Atraumatinės, smulkiai dantytos ir perforuotos; 5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena su atmetamu (arba lygiaverčiu) užraktu. |  |
| 2.9. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos žarnų sugriebimui; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Abi žnyplių žiaunos judančios, perforuotos; 4. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 5. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 6. Ilgis 36 ± 3 cm; 7. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena su atmetamu (arba lygiaverčiu) užraktu. |  |
| 2.10. | Žnyplės | 1 | 1. Griebimui; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Viena žiauna judanti, žiaunos atraumatinės, smulkiai dantytos; 4. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 5. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 6. Ilgis 36 ± 3 cm; 7. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena su atmetamu (arba lygiaverčiu) užraktu. |  |
| 2.11. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos disekcijai arba sugriebimui; 2. Su aligatoriaus arba krokodilo tipo žiaunomis; 3. Rotuojamos, išrenkamos; 4. Abi žnyplių žiaunos judančios; 5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.12. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos disekcijai arba sugriebimui; 2. „Kelly“ arba „Maryland“ tipo arba lygiavertės; 3. Rotuojamos, išrenkamos; 4. Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; 5. Abi žnyplių žiaunos judančios; 6. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 7. Ilgis 36 ± 3 cm; 8. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.13. | Žnyplės | 1 | 1. Skirtos sugriebimui; 2. Rotuojamos, išrenkamos; 3. Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; 4. Abi žnyplių žiaunos judančios, smulkiai dantytos ir perforuotos; 5. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 6. Ilgis 36 ± 3 cm; 7. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.12. | Laidas | 2 | 1. Skirtas monopoliniams instrumentams; 2. Su 5 mm ± 1 mm jungtimi; 3. Ilgis 330 cm ± 30 cm. |  |
| 2.13. | Laidas | 2 | 1. Skirtas bipoliniams instrumentams; 2. Ilgis 330 cm ± 30 cm. |  |
| 2.14. | Žirklės | 2 | 1. Rotuojamos, išrenkamos; 2. Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos arba dantytos; 3. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 4. Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 5. Ilgis 36 ± 3 cm; 6. Su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto. |  |
| 2.15. | Elektrodas | 2 | 1. Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; 2. L-formos; 3. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 4. Dydis 5 mm ± 0,5 mm; 5. Ilgis 35 cm ± 2 cm. |  |
| 2.16. | Adatkotis | 1 | 1. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 2. Ilgis 32 ± 2 cm; 3. Žiaunos tiesios. |  |
| 2.17. | Kaniulė | 1 | 1. Skirta siurbimui ir irigacijai; 2. Darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 3. Kaniulės ilgis 36 ± 3 cm; 4. Su dvipusiu vožtuvu arba kartu siūloma rankena su mygtukais siurbimui ir irigacijai; 5. Su lateralinėmis skylėmis. |  |
| 2.18. | Adata | 1 | 1. Skirta punkcijai; 2. Adatos skersmuo 1,6 – 2,0 mm; 3. Instrumento skersmuo 5 ± 0,5 mm; 4. Ilgis 36 ± 3 cm. |  |
| 2.19. | Konteineris | 1 | 1. Skirtas laparoskopinių instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Plastikinis (arba lygiavertis), perforuotas; 3. Su silikoniniais (arba lygiaverčiais) kilimėliais; 4. Dviejų aukštų; 5. Išoriniai matmenys: Plotis: 520 – 540 mm; Gylis: 135 – 250 mm; Aukštis: 145 – 270 mm. |  |
| 3. | Bipolinio rezektoskopo komplektas |  |  |  |
| 3.1. | Optika | 1 | 1. Matymo kryptis 12°; 2. Skersmuo 4 mm ± 0,5 mm; 3. Ilgis 28 ± 2 cm; 4. Autoklavuojama; 5. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 3.2. | Šviesolaidis | 1 | 1. Fibrooptinis šviesolaidis; 2. Skersmuo 3,5 ± 0,7 mm; 3. Ilgis 260 ± 40 cm; 4. Su tiesia jungtimi. |  |
| 3.3. | Rezektoskopo darbinis elementas | 1 | 1. Bipolinis; 2. Elektrodo galiukas ramybės būsenoje išlindęs iš movos. |  |
| 3.4. | Rezektoskopo mova | 1 | 1. Nuožulni arba tiesi; 2. Su rotuojama vidine arba išorine mova; 3. Vidinė mova su keramikine izoliacija; 4. Su greito atrakinimo mechanizmu; 5. Diametras 26–27 Fr.; 6. Komplekte: obturatorius. |  |
| 3.5. | Audinių pjovimo elektrodas | 20 | 1. Bipolinis, kilpos formos; 2. Kilpa lenkta; 3. Vielos storis 0,35 mm ± 0,13 mm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus; 5. Tinkamas darbui su siūlomomis optikomis (3.1 poz. ir darbiniu elementu (3.3 poz.). |  |
| 3.6. | Bipolinis elektrodas | 10 | 1. Rutuliuko formos; 2. Vienkartinio naudojimo, sterilus; 3. Tinkamas darbui su siūlomomis optikomis (3.1 poz. ir darbiniu elementu (3.3 poz.). |  |
| 3.7. | Bipolinis laidas | 2 | 1. Skirtas rezektoskopui; 2. Ilgis 400 cm ± 30 cm. |  |
| 3.8. | Konteineris | 1 | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Plastikinis, perforuotas; 3. Išoriniai matmenys: Plotis: 475 – 520 mm; Gylis: 135 – 250 mm; Aukštis: 60 – 70 mm. |  |
| 4. | Intravaginalinio šeiverio komplektas |  |  |  |
| 4.1. | Optikos sistema | 1 | 1. Su kampiniu arba lygiagrečiu okuliaru; 2. Su kietų lęšių sistema; 3. Su jungtimi irigacijai; 4. Darbinio kanalo skersmuo tinkamas ≥ 4 mm instrumentams; 5. Autoklavuojama. 6. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 4.2. | Šeiverio konsolė | 1 | 1. Su ekranu nustatymų parametrams vaizduoti; 2. Reguliuojamas šeiverio sukimosi greitis; 3. Sinchronizacija su pompa; 4. Komplekte: kojinis jungiklis. |  |
| 4.3. | Šeiverio rankena | 1 | 1. Suderinama su ginekologiniais šeiverio peiliais; 2. Su siurbimo kanalu; 3. Autoklavuojama; 4. Komplekte: šeiverio peilis – 1 vnt. |  |
| 4.4. | Pompa siurbimui | 1 | 1. Ratukinio tipo, skirta siurbimui; 3. Sinchronizuojama su šeiverio konsole; 4. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais; 5. Komplekte: 5.1. Žarnelių rinkinys siurbimui ≥ 10 vnt. |  |
| 4.5. | Konteineris | 1 | 1. Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Plastikinis, perforuotas; 3. Išoriniai matmenys: Plotis: 475 – 520 mm; Gylis: 135 – 250 mm; Aukštis: 60 – 70 mm. |  |
| 5. | Instrumentų komplektas ginekologijai |  |  |  |
| 5.1 | Gimdos kaklelio dilatatorių rinkinys | 1 | - Hegar tipo arba lygiavertis; - Bent 18 vnt dilatatorių, skersmuo nuo 1 ± 0,1 mm iki 9,5 ± 0,1 mm didėjant skersmeniui kas 0,5 mm. |  |
| 5.2 | Žnyplės | 1 | - Gross-Maier tipo arba lygiavertės; - Tiesios, 21 ± 1 cm ilgio; - Su užraktu. |  |
| 5.3 | Žnyplės | 1 | - Maier tipo arba lygiavertės; - Tiesios, 26 ± 1 cm ilgio; - Be užrakto. |  |
| 5.4 | Žnyplės | 1 | - Ulrich tipo arba lygiavertės; - Tiesios, 24 ± 1 cm ilgio; - Su užraktu. |  |
| 5.5 | Žnyplės | 4 | - Pozzi tipo arba lygiavertės; - Gimdos kakleliui; - Tiesios, 25±1 cm ilgio; - Su užraktu. |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis |  | ≥ 12 mėnesių |  |