TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lovos

(projekto Nr. LTPL-00452)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Reikalavimai maitinimo šaltiniams. | 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Integruota baterija. |  |
| 2. | Reikalavimai lovos matmenims. | 1. Išoriniai matmenys: plotis ribose 80-100 cm; Ilgis ribose 210-220 cm. 2.Čiužinio platformos plotis ribose 80-90 cm; Ilgis ribose 190-210 cm. |  |
| 3. | Reikalavimai čiužinio platformai. | 1. Ne mažiau 4 sekcijų (nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų). 2. Pagrindas plastikinės nuimamos dalys arba lygiavertės, su oro tarpais. 3. Čiužinio laikikliai: a) Galvūgalyje ir kojūgalyje; b) Laikikliai sumontuoti čiužinio platformos plačiojoje dalyje; c) Ne mažiau 2 pozicijų laikiklių prailginimas kojūgalyje. |  |
| 4. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas (matuojamas nuo žemės iki čiužinio platformos, be čiužinio). | - Ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 cm iki 75 cm. - Valdomas elektrine pavara. |  |
| 5. | Dviguba autoregresijos funkcija (į nugaros ir kojų puses). | Ne mažiau kaip 15 cm. |  |
| 6. | Pultas. | 1. Rankinis, personalui ir/arba pacientui su laidu prijungiamas prie lovos. 2. Galima pakabinti ant lovos šono. 3. Su pultelio aktyvavimo (įjungimo) mygtuku. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą ne ilgiau kaip per 5 min. 4. Galima keisti šių lovos sekcijų kampus: a) Nugaros- aukštyn/žemyn. b) Šlaunų –aukštyn/žemyn. c) Autokontūras (vienu metu nugaros ir šlaunų sekcijos) d) Čiužinio platforma – aukštyn/žemyn. 5. Su integruotu žibintuvėliu. |  |
| 7. | Funkcijų valdymo pultas. | 1. Integruotas į lovos rėmą kojūgalyje. 2. Su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. 3. Su funkcijų užrakinimo mygtuku (užrakina rankinį pultelį). 4. Ne mažiau dvi užprogramuotos lovos padėtys valdomos vieno mygtuko paspaudimu: - Gaivinimo padėtis- čiužinio platforma ištiesinama ir nuleidžiama į žemiausią padėtį. - Trendelenburgas – čiužinio platforma ištiesinama, galvūgalis leidžiasi žemyn, kojūgalis keliamas aukštyn. 5. Baterijos įkrovimo indikatorius. 6. „STOP“ mygtukas. |  |
| 8. | Kojinis valdymo pultas. | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo. 3. Su aktyvavimo funkcija. 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai. 5. Reguliuojamos padėtys: a) Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai) – aukštyn/žemyn. b) Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis - čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. |  |
| 9. | Nugaros sekcijos reguliavimas. | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 70°. 2. Valdoma elektrine pavara. |  |
| 10. | Šlaunies sekcijos reguliavimas. | 1. Valdoma elektrine pavara. 2. Pasikėlimo kampas ne mažiau 30°. |  |
| 11. | Trendelenburgas/ Antitrendelenburgas. | 1. Ne mažiau +13°/-13° |  |
| 12. | Blauzdų sekcijos reguliavimas. | 1. Valdoma mechaniniu būdu, vienos rankos pagalba, užfiksuojant ir atfiksuojant reikiamo aukščio kampu ir nuleidžiantį pradinę padėtį. 2. Tvirto, nesideformuojančio metalo valdymo konstrukcija (bėgeliai). 3. Pasikėlimo kampas ne mažiau 20° |  |
| 13. | Šoniniai apsauginiai rėmai. | - Viengubi metaliniai. 2. Užima nedaugiau kaip du trečdalius lovos šono ilgio. 3. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis ne mažiau 38 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio). 4.Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba. 5. Nuleidimo mechanizmas sumontuotas viršutinėje apsauginio rėmo dalyje. 6. Nuleidimo mechanizmo apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo. 7. Lovos šonas nulenkiamas į kojūgalio pusę. 8. Galimybė, be įrankių sumontuoti papildomą šoninę apsaugą kojūgalyje, pilnai lovos šono apsaugai. 9. Būtina pateikti papildomos šonų apsaugos sumontavimo ir valdymo instrukciją. |  |
| 14. | CPR (rankena skirta mechaniniu būdu nuleisti nugaros sekciją į horizontalią padėtį gaivinimui). | 1. Būtina. 2. Sumontuota ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 3. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |
| 15. | Lovos transportavimas. | - Ratukai, 4 vnt. - Ne mažiau 150 mm. skersmens. |  |
| 16. | Stabdymo sistema. | 1.Centrinė stabdymo sistema. 2.Valdymo svirtys sumontuotos dviejuose taškuose kojūgalyje. 3. Valdymo svirtys atskiros ir sumontuotos virš kojūgalio ratukų, lengvai pasiekiamos. 4. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). |  |
| 17. | Saugus darbinis apkrovimas. | Ne mažiau 250 kg. |  |
| 18. | Apsauga nuo dulkių ir vandens. | Neprastesnis nei IPx4. |  |
| 19. | Lovos galai. | 1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais. 2.Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta). |  |
| 20. | Lovos svoris. | Ne daugiau 140 kg. |  |
| 21. | Apsauginiai bamperiai. | 4 lovos kampuose, atitinkantys išorinius lovos matmenis. |  |
| 22. | Lašinės stovas. | - Būtina. - Reguliuojamo aukščio. - Galima tvirtinti ne mažiau dviejuose lovos kampuose. |  |
| 23. | Elektriniai varikliai. | Su apsauga nuo perkrovimo |  |
| 24. | Lovos spalvų paletės pasirinkimas. | Ne mažiau 4 spalvų. Parenkama užsakymo metu. |  |
| 25. | Atitikimas EN 60601-2-52 arba lygiaverčio standarto reikalavimams. | Pateikti atitikimą įrodančius dokumentus. |  |
| 26. | Čiužinys su užvalkalu. | - Matmenys turi atitikti siūlomos lovos čiužinio platformos matmenis - Aukštis: ne mažiau 14 cm. - Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų arba lygiaverčių medžiagų. - Galima naudoti iš abiejų pusių (apverčiant). - Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų): - Užvalkalo audinio medžiaga: 6.1.skalbiama skalbimo mašinose ne mažiau kaip 70 ºC; - džiovinama džiovyklėse; - atspari ugniai (crib). - Užvalkalas su užtrauktuku, apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. - Apkrova ne mažiau 110 kg. Čiužinio ir užvalkalo garantija ne mažiau 12 mėn. |  |