## Sterilizacijos priemonės
Sterilizacijos priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Sterilizacijos juostos |  |  | 1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš mėlynno ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Privalo atitikti ISO11140-1 standarto reikalavimus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei identifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų be klostės nuo 20 cm pločio, o su kloste nuo 25 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607, arba lygiaverčius standartus. Priemonė atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
1.1 | 50 mm (±5 mm) x 200 m be klostės | Rul. | 12
1.2 | 100 mm (±5 mm) x 200 m be klostės | Rul. | 12
1.3 | 200 mm (±5 mm) x 200 m be klostės | Rul. | 17
1.4 | 400 mm (±5 mm)x 200 m be klostės | Rul. | 30
1.5 | 100 mm (±5 mm) x 40 mm (±5 mm)x 100 m. Su kloste | Rul. | 35
1.6 | 150 mm (±5 mm)x 40 mm (±5 mm) x 100 m. Su kloste | Rul. | 30
1.7 | 300 mm (±5 mm)x 80 mm (±5 mm) x 100 m. Su kloste | Rul. | 30
1.8 | 400 mm (±5 mm) x 80 mm (±5 mm) x 100 m. Su kloste | Rul. | 40
1.9 | Juosta paketų sutvirtinimui su indikatoriumi | Vnt. | 120 | Stiprios fiksacijos su cheminiu garų indikatoriumi. Juostos plotis ne mažiau - 19 mm, ilgis ne mažiau - 50 m. Ant pakuotės turi būti gamintojo ženklinimas (partijos numeris, galiojimo terminas). Kiekviena juosta supakuota atskirai sandarioje plastikineje pakuotese.
Viso 1 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Sterilizacijos kontrolės priemonės
2.1 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai | Vnt. | 3000 | Indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos kontrolei garų frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. Krovinio proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote (kiekvienoje pakuotėje indikatorių – naujas krovinio proceso išbandymo įtaisas). Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 ir EN 867-5 reikalavimus (pateikti atitikties dokumentus). Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta). Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamos įkrovos registracijos žurnalus Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento.Pakuotėje ne mažiau 400 vnt. indikatorių.
2.2 | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams | Vnt. | 50000 | Išorinis cheminis indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui, turi dvigubą lipduką, pritaikytas klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ant indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai rašyti (proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, sterilizatoriaus numeris, operatoriaus kodas, ciklo numeris), 3 eilės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų. Indikatoriaus išmatavimai: 3,1 cm x 2,2 cm (±0,3 cm). Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus. Susukti į ritinius.
2.3 | Bowie and Dick indikatorius | Vnt. | 800 | Pritaikytas darbui su frakcionuoto vakuumo sterilizatoriumi. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote (kiekvienoje pakuotėje indikatorių – naujas proceso išbandymo įtaisas). Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta). Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamos įkrovos registracijos žurnalus. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento. Indikatoriai sukarpyti individualiai. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas EN ISO 11140 standartui. Indikatorius turi atitikti 2 klasę, pagal LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Pakuotėje ne mažiau 250 vnt.
2.4 | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Vnt. | 35 | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele.Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu.Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021.Pateikti testo validavimo protokolą.Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio.Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę.Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Dėžutėje ne daugiau kaip 12 vnt.
2.5 | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Vnt. | 80 | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga.Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių-išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu.Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021.Pateikti testo validavimo protokolą.Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį įtaisą.Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę.Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Dėžutėje ne daugiau kaip 25 vnt.
2.6 | Žymekliai | Vnt. | 35 | Skirtas sterilizuojamų paketų žymėjimui prieš sterilizaciją. Žymeklio rašalas gali būti skirtingų spalvų:, mėlyna, juoda
2.7 | Rankinis spausdintuvas | Vnt. | 2 | Skirtas 1 tipo dviejų sluoksnių proceso poveikio indikatoriams (indikatoriaus išmatavimai: 3.1 cm x 2.2 cm (± 0,3 cm)). Skirtas indikatorių ritiniams (kai ritinyje ne mažiau kaip 750 vnt.) Informacija žymima rašalu, atspariu sterilizacijos procesams.
2.8 | Užlydymo siūlės kokybės testas | Vnt. | 500 | Skirtas nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui bei veikimo kokybės užtikrinimui. Indikatoriaus funkcinės dalies spalva - juoda. Turi atitikti standarto EN 11607-2 standarto reikalavimus (pateikti sertifikato kopiją). Pakuotėse ne mažiau 250 vnt. indikatorių.
Viso 2 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais: