Specialiųjų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 1  priedas „Detali techninė specifikacija“

LABORATORINĖ BALDŲ SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes perkama laboratorinė baldų sistema sudaryta iš tarpusavyje suderintų komponentų, kurie privalo būti kompleksiškai sumontuoti kartu. Atskirų dalių įsigijimas iš skirtingų tiekėjų galėtų kelti riziką dėl tarpusavio nesuderinamumo, trukdyti užtikrinti vieningą garantinę priežiūrą bei saugos standartus.

Šis pirkimas apima:

•	laboratorinės baldų sistemos įrangos pakrovimą, iškrovimą, pristatymą, sumontavimą, instaliavimą;

•	įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų išsamų pademonstravimą.

Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, pristatymo, sumontavimo, instaliavimo, išbandymo, veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto (KTU) patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame, atsakingų už sutarties vykdymą KTU darbuotojų, nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Siūlomi laboratoriniai baldai (išskyrus ugniai atsparias spintas ir spinteles, lanksčias oro ištraukimo sistemas, oro ištraukimo gaubtus, avarinius akių dušelius bei į baldus integruojamą įrangą) turi būti pagaminti to paties gamintojo ir sudaryti vientisą laboratorinių baldų sistemą. Tuo atveju, jei ugniai atsparios spintos ir spintelės yra pagamintos kito gamintojo, jos turi atitikti laboratorinių baldų sistemos dizainą, geometriją, struktūrą ir spalvinę gamą.

Siūlomi laboratorijos baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančių sertifikatų su priedais, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal šių standartų reikalavimus:

- Traukos spintos turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal standarto LST EN 14175 1-3 ir 6 dalių arba lygiaverčių reikalavimus.

- Traukos spintų elektrinė matavimo ir valdymo įranga turi būti išbandyta ir sertifikuota pagal standarto LST EN 61010-1 arba lygiaverčio reikalavimus.

- Laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 13150 standarto ar  lygiaverčio reikalavimus.

- Inžinerinių komunikacijų tiekimo moduliuose įrengti kabelių kanalai, kabelių kanalų sistemos komponentai ir elektrinė įranga turi būti sertifikuoti pagal standartų LST EN 50085-1 ir LST EN 50085-2 standartų arba lygiaverčių reikalavimus.

- Laboratorinės spintos, įskaitant spintas rūgštims ir šarmams laikyti, bei laboratorinių stalų spintelės turi būti sertifikuotos pagal LST EN 16121 ir LST EN 16122 standartų arba lygiaverčių reikalavimus.

- Ugniai atsparios saugos spintos ir spintelės sprogioms ir degioms medžiagoms turi būti sertifikuotos pagal standarto LST EN 14 470 - 1 arba lygiaverčio reikalavimus.

- Ugniai atsparios saugos spintos dujų balionams laikyti turi būti sertifikuotos pagal standarto LST EN 14 470 - 2 arba lygiaverčio reikalavimus.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamas darbo ir/ar eksploatavimo ir/ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių arba anglų kalba.

Pastato komunikacijų privedimą iki įrangos prijungimo taškų, ir šių komunikacijų (ventiliacijos, elektros kabelių, vandens ir nuotekų įvadų) prijungimą atlieka Perkančioji organizacija. Perkančiai organizacijai atlikus įrangos prijungimo darbus prie pastato komunikacijų, Tiekėjas turės sukalibruoti įrangą (traukos spintas) pagal nustatytus gamyklinius parametrus.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninėje specifikacijoje nurodyti laboratorinių baldų matmenys bei leistinos jų tolerancijos buvo nustatyti remiantis objektyviais projekto poreikiais, o ne konkretaus gamintojo baldų sistema.

Laboratorinių baldų matmenys yra tiesiogiai susiję su:

- techninio projekto sprendiniais;

- konkrečių patalpų išplanavimu ir matmenimis;

- inžinerinių komunikacijų išdėstymu;

- naudojamos laboratorinės įrangos matmenimis;

- ergonominiais bei darbo saugos reikalavimais;

- funkciniu skirtingų baldų elementų suderinamumu tarpusavyje.

Nustatytos tolerancijos yra būtinos siekiant užtikrinti tinkamą baldų integraciją į projektuojamas laboratorijų erdves, išlaikyti numatytus praėjimų pločius, darbo vietų ergonomiką, įrangos bei komunikacijų suderinamumą ir bendrą laboratorijos funkcionalumą.

Papildomai pažymėtina, kad laboratorinių baldų sistema projektuojama kaip vientisas sprendinys, todėl matmenų nuoseklumas yra svarbus ne tik estetiniu, bet ir funkciniu bei eksploataciniu požiūriu. Vieningos proporcijos ir modulių suderinamumas užtikrina efektyvų laboratorijos naudojimą, galimybę integruoti įrangą bei užtikrinti darbo procesų tęstinumą.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad laboratoriniai baldai nėra standartiniai biuro baldai, todėl didesnės matmenų tolerancijos gali lemti:

- laboratorinių baldų ir inžinerinių komunikacijų neatitikimus;

- nepakankamus praėjimų pločius;

- nesuderinamumą su naudojama laboratorine įranga;

- sudėtingesnius montavimo darbus;

- nevientisą laboratorijos sistemą tiek funkciniu, tiek estetiniu požiūriu.

Perkančiosios organizacijos nustatyti laboratorinių baldų matmenys ir leistinos tolerancijos neriboja konkurencijos bei nesudaro išskirtinių sąlygų konkrečiam gamintojui ar tiekėjui. Šie reikalavimai yra tiesiogiai susiję su techninio projekto sprendiniais ir nustatyti vadovaujantis objektyviais patalpų išplanavimo, ergonomikos, funkcionalumo, naudojamos įrangos bei laboratorijų eksploatacijos poreikiais. Reikalavimai taikomi visiems tiekėjams vienodai, o techninėje specifikacijoje numatytos tolerancijos laikomos proporcingomis ir būtinomis tinkamam projekto sprendinių įgyvendinimui bei kokybiškam laboratorijų įrengimui užtikrinti.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninėje specifikacijoje numatytas reikalavimas dėl ModBus TCP/IP komunikacijos protokolo yra nustatytas vadovaujantis techninio projekto sprendiniais bei numatyta pastato valdymo sistemos (PVS) architektūra.

Projektuojamame objekte laboratorinių traukos spintų kontrolės sistema turi turėti duomenų perdavimo liniją ModBus TCP/IP integracijai į pastato valdymo sistemą. Šis komunikacijos protokolas yra numatytas ne tik laboratorinių traukos spintų VAV sistemų integracijai, bet ir kitų į pastato valdymo sistemą jungiamų inžinerinių sistemų bei įrenginių duomenų perdavimui ir valdymui. Dėl šios priežasties vieningo komunikacijos protokolo naudojimas yra svarbus siekiant užtikrinti bendrą sistemų suderinamumą, integracijos vientisumą, stabilų duomenų apsikeitimą bei efektyvų pastato inžinerinių sistemų valdymą ir eksploatavimą.

Pažymėtina, kad ModBus TCP/IP yra plačiai naudojamas, atviras pramoninis komunikacijos protokolas, skirtas įvairių automatikos ir inžinerinių sistemų integracijai į bendras valdymo sistemas. Šis komunikacijos protokolas nėra specifinis ar pritaikytas konkrečiam laboratorinių traukos spintų ar baldų gamintojui, todėl Perkančioji organizacija laiko šį sprendinį tinkamu ir pakankamu numatytiems projekto funkciniams bei eksploataciniams poreikiams užtikrinti.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir/ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją):

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRAUKOS SPINTOMS

Bendrieji reikalavimai

TRAUKOS SPINTOS

- Išorinis plotis: 1200/1500/1800/2100 mm (± 50 mm)

- Išorinis gylis: 900 mm (± 50 mm)

- Išorinis aukštis be oro sklendės: 2700 mm (± 50 mm)

- Darbinis aukštis: 900 mm (± 30 mm)

- Skirtumas tarp naudingos vidinės darbo erdvės pločio ir bendro išorinio traukos spintos pločio turi būti ne daugiau nei 50 mm.

- Laboratorinės traukos spintos turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN 14175 standarto 1, 2, 3 ir 6 dalių arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus)

- Traukos spintų elektrinė matavimo ir valdymo įranga turi būti išbandyta ir sertifikuota pagal standarto LST EN 61010-1 arba lygiaverčio reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus)

- Traukos spintos konstrukcija turi užtikrinti, kad apsaugos lygis pagal EN 14175-3 dalį φR,max (SF6) ≤ 0,65 ppm būtų pasiektas pagal standarto bandymo metodiką neviršijant: - 330 m³/val. ištraukiamo oro kiekio 1200 mm pločio traukos spintoms; - 410 m³/val. ištraukiamo oro kiekio 1500 mm pločio traukos spintoms; - 490 m³/val. ištraukiamo oro kiekio 1800 mm pločio traukos spintoms; - 580 m³/val. ištraukiamo oro kiekio 2100 mm pločio traukos spintoms;

- Traukos spintos viduje turi būti įrengta oro srauto pertvara (kreiptuvas) ir oro ištraukimas turi būti vykdomas keliais skirtingais aukščio lygiais.

- Traukos spintos pakeliamo lango rankena, priekinė darbastalio briauna ir šoninių kolonų profiliai turi būti užapvalintos, aerodinaminės formos, kad būtų užtikrintas žemos turbulencijos oro srautas.

- Traukos spintos viršutinė dalis turi būti sudaryta iš 2 šoninių sienų, nugarinės sienos, priekinio panelio, fiksuoto lango ir pakeliamo lango.

- Traukos spintų šoninės sienos ir nugarinė siena turi būti pagamintos iš plokščiai presuotos, 3 sluoksnių medienos drožlių plokštės (emisijos klasė – ne aukščiau nei E1), plokštės storis - ne mažiau nei 19 mm, o oro srauto pertvara – iš ne mažiau nei 5 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (compact tipo).

- Traukos spintų darbastalio medžiaga – vientisa, rūgštims ir agresyvioms medžiagoms atspari poliruota keramikos plokštė su pakeltomis briaunomis. Darbastalio plokštės storis - ne mažiau nei 26 mm, pakeltų briaunų aukštis – ne mažiau nei 7 mm. Darbastalio priekinė briauna - užapvalina, aerodinaminės formos. Spalva – šviesiai pilka.

- Traukos spintų langai turi būti pagaminti iš grūdinto saugos stiklo ir sumontuoti taip, kad būtų matomas visas traukos spintos vidus.

- Traukos spintų pakeliamas langas turi susidėti iš ne mažiau nei 2 horizontaliai slankiojančių dalių 1200 mm bei 1500 mm pločio traukos spintoms ir ne mažiau nei 3 horizontaliai slankiojančių dalių 1800 mm bei 2100 mm pločio traukos spintoms.

- Traukos spintos priekyje, šoninėje kolonoje turi būti sumontuotas funkcijų displėjus ir traukos spintos oro srauto kontrolės bei valdymo mygtukai.

- Pakeliamas langas turi būti prijungtas prie atsvarų naudojant chemiškai atsparius dantytus diržus su integruotais nerūdijančio plieno lynais, ir guolinius skriemulius.

- Traukos spinta turi būti komplektuojama su aktyvia pakeliamo lango apsaugos nuo nuslydimo sistema ir apsaugos mechanizmu, suveikiančiu nutrūkus diržui.

- Pakeliamą langą turi būti galima atidaryti ir uždaryti viena ranka net ir tuo atveju, kai jis pakeliamas daugiau nei 500 mm virš darbastalio.

- Traukos spintų vidinis sienų paviršius turi būti padengtas melamino laminato arba lygiavertės medžiagos danga.

- Traukos spintose vidinės darbo kameros lubose turi būti sumontuotas LED vidaus apšvietimas su išoriniu jungikliu bei saugos įranga, skirta išleisti perteklinį slėgį sprogimo atveju.

- Traukos spintoje turi būti įrengtas modulinis inžinierinių komunikacijų tiekimo sprendimas, leidžiantis sumontuoti, pakeisti ar papildyti vandens, dujų, vakuumo, suspausto oro ir elektros įvadais ar dujų tiekimo įvadus be traukos spintos konstrukcijos ardymo.

- Komunikacijų valdymo vožtuvai turi būti sumontuoti moduliniuose paneliuose po traukos spintos darbastaliu.

- Vandens, dujų, suspausto oro bei kiti kraneliai (įvadai) montuojami ant nugarinių komunikacijų panelių traukos spintos viduje, virš darbo paviršiaus. Visi įvadai turi būti komplektuojami su tiekimo linijomis bei reikalingais sujungimais.

- Dujų įvadai turi būti skirti 5.5 švarumo klasės dujoms ir komplektuojami su slėgio reguliatoriais ir dozavimo bei uždarymo vožtuvais. Darbinis slėgis turi būti reguliuojamas diapazone ne mažesniame nei iki 10 bar.

- Suspausto oro įvadai (techninis oras) turi būti komplektuojami su dozavimo ir uždarymo vožtuvais. Slėgio reguliatoriai privalomi tik toms baldų pozicijoms, kurioms tai nurodyta detalioje techninėje specifikacijoje individualios pozicijos aprašyme.

- Kriauklytės, pagamintos iš polipropileno ar lygiavertės chemiškai atsparios medžiagos, turi būti integruotos traukos spintos galinėje sienoje taip, kad jų konstrukcija neišsikištų į darbo zoną ir nesumažintų naudingos vidinės darbo erdvės.

- Kriauklytės, turi būti sukomplektuotos su sifonais arba sifonų trapais ir nuotekų linijomis.

- Elektros lizdai turi būti sumontuoti moduliniuose komunikacijų paneliuose, įrengtuose po darbastaliu traukos spintos išorinėje dalyje.

- Kiekvienoje traukos spintoje reikalingas kriauklyčių, vandens, dujų, suspausto oro įvadų ar elektros lizdų kiekis nurodytas detalioje techninėje specifikacijoje.

- Traukos spintų viršutinės dalies atraminė konstrukcija – plieninis rėmas, sudarytas iš stačiakampių plieno profilių, ne mažiau nei 60x25x2 mm, dengtų milteline danga.

- Po traukos spintos darbastaliu komplektuojamų spintelių tipai, matmenys ir kiekiai pateikiami detalioje techninėje specifikacijoje.

- Po traukos spintos darbastaliu montuojamos rūgščių ir šarmų spintelės bei ugniai atsparios saugos spintelės sprogioms ir degioms medžiagos laikyti turi būti sukomplektuotos su oro ištraukimo vamzdynais. Šių spintelių konstrukcija turi atitikti reikalavimus, nurodytus 7 bendrųjų reikalavimų dalyje.

- Traukos spintoje turi būti sukuriami pagalbiniai oro srautai, gerinantys įtraukiamo oro srauto stabilumą prie pakeliamo lango angos ir mažinantys oro turbulentiškumą.

- Šoniniai pagalbiniai oro srautai turi būti sukuriami per kairėje ir dešinėje traukos spintos pusėje įrengtus aliuminio ar lygiavertės medžiagos profilius su angomis. Horizontalus pagalbinis oro srautas sukuriamas per aliuminio ar lygiavertės medžiagos profilį su angomis, sumontuotą darbastalio priekinėje briaunoje.

- Traukos spintos turi būti komplektuojamos su mikroprocesoriaus valdoma oro srauto sklende ir kintamo oro srauto kontrolės sistema, pilnai atitinkančia standarto LST EN 14175-6 dalies reikalavimus. Detalūs techniniai reikalavimai traukos spintų kintamo oro srauto kontrolės sistemai pateikiami 3 bendrųjų reikalavimų dalyje.

- Traukos spintų ištraukiamo oro kanalas, komplektuojamas su flanšu, turi būti pagamintas iš nedegaus polipropileno, diametras – ne mažiau nei 250 mm. Ventiliuojamų traukos spintos spintelių ištraukiamo oro kanalo diametras – ne mažiau nei 90 mm.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRAUKOS SPINTŲ KINTAMO ORO SRAUTO KONTROLĖS SISTEMAI

Bendrieji reikalavimai

- Visos traukos spintos turi būti komplektuojamos su mikroprocesoriaus valdoma oro srauto sklende ir kintamo oro srauto kontrolės sistema, pilnai atitinkančia standarto LST EN 14175-3 ir 6 dalies reikalavimus.

- Traukos spintos kontrolės sistema turi turėti duomenų perdavimo liniją ModBus TCP/IP integracijai į pastato valdymo sistemą.

- Kintamo oro srauto kontrolės ir aliarmo sistema turi teikti vizualinį ir akustinį signalą, kai ištraukiamo oro srautas nepasiekia nustatyto minimalaus lygio.

- Ištraukiamo oro srauto kiekis turi būti reguliuojamas pilnai kintamu būdu, priklausomai nuo pakeliamo lango arba horizontalaus lango pozicijos.

- Oro srauto kontrolės sistema turi susidėti iš: - Mikroprocesoriumi kontroliuojamo valdiklio elektronikos; - Oro srauto valdiklio matavimo įrenginio; - Vertikaliai arba horizontaliai įrengtos pavaros; - Valdymo plokštės.

- Oro srauto sklendė turi turėti galimybę kontroliuoti ne tik kintamą, bet ir pastovų ištraukiamo oro kiekį pagal LST EN 14175-2 dalies reikalavimus ir atitikti žemiau nurodytas charakteristikas.

- 80% nustatytos oro vertės turi būti pasiekiama per ne daugiau nei 2 sekundes, o visiška nuokrypio kontrolė per ne daugiau nei 3 sekundes.

- Ištraukiamo oro matavimo paklaida - ne daugiau nei 5% nuo nustatytos vertės.

- Sklendė turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba lygiavertės chemiškai atsparios medžiagos.

- Sklendės 90° kampas turi būti pasiekiamas per ne daugiau nei 1 sekundę.

- Oro srauto matavimas diapazone ne mažesniame nei nuo 100 iki 1500 m³/h

- Turi būti pilnai veikianti sistemos pirminiame slėgyje nuo 100 iki 500 Pa.

- Turi būti pakeliamo lango padėties nustatymo funkcija.

- Turi būti horizontaliai slankiojančių langų atidarymo padėties nustatymo funkcija.

- Turi būti kabelio pažeidimo nustatymas (variklio, slėgio jutiklio ir lango aptikimo)

- Valdymo blokas turi būti sukonfigūruotas taip, kad oro kiekis veiktų pastoviai arba kintamai pagal pakeliamo lango poziciją. Turi būti galimybė konfigūruoti parametrus kompiuteriu.

- Turi būti galimybė perjungti kintamą oro srautą į pastovaus oro srauto rėžimą per valdymo panelį. Ši pastovaus oro srauto vertė turi atitikti didžiausią ištraukiamą oro kiekį.

- Valdymo ir funkcijų displėjus turi turėti šias funkcijas: - veikimas: įjungtas / išjungtas, - nuolatinis sumažintas oro kiekis, - nuolatinis padidintas oro kiekis, - perjungimas į naktinio veikimo režimą, - garsinio aliarmo patvirtinimas.

- Turi būti galimybė užrakinti kiekvieną atskirą funkciją.

- Displėjaus funkcija: - vėdinimo funkcija (nėra gedimo/veikia tinkamai: žalia; gedimas: raudona su akustiniu signalu); - darbo režimo parodymai (kintamas, sumažintas, padidintas); - maitinimo bloko maitinimo sutrikimas; - persijungta prie naktinio veikimo režimo.

- Traukos spintos langą pakėlus virš rekomenduojamo 500 mm aukščio, sistema turi teikti vizualinį (geltoną arba oranžinį LED) ir garsinį įspėjamąjį signalą. Akustinis signalas turi būti sukonfigūruotas taip, kad jį būtų galima patvirtinti.

- Aliarmo signalas turi automatiškai išsijungti, kai pakeliamo lango atidarymo aukštis tampa žemesniu nei 500 mm.

- Displėjuje turi būti rodoma ši informacija: - ištraukiamo oro vertės; - gedimo ir įspėjimo pranešimai; - ištraukiamo oro srauto parametrų reikšmės; - techninės priežiūros datos; - pagalbinio oro srauto ventiliatoriaus funkcionavimas.

- Relės išėjimai turi turėti galimybę perduoti: sistemos būklės pranešimą (įjungta / išjungta), aliarmo pranešimą ir oro apykaitos lygį (nuo 0 iki 10 V).

- Įeinantys signalai (įjungta/išjungta), sumažinto oro srauto rėžimas, padidinto oro srauto rėžimas ir nuolatinis rėžimas turi būti konvertuojami ir perduodami.

- Traukos spintose su pagalbinio oro srauto technologija papildomai turi būti numatytas pagalbinio oro srauto ventiliatoriaus veikimo stebėjimas ir išjungimas.

- Nepakankamo ištraukiamo oro srauto ar ventiliacinės sistemos gedimo atveju pagalbinio oro srauto ventiliatorius turi būti atjungiamas. Gedimas turi būti parodomas vizualiniu (raudonu LED) ir garsiniu aliarmo signalu su galimybe jį patvirtinti.

- Vizualinis aliarmo signalas turi išsijungti savaime, kai gedimas pašalinamas.

- Sugedus pagalbinio oro srauto technologijai, turi būti padidinamas ištraukiamo oro kiekis.

- Pagalbinio oro srauto ventiliatorius turi būti automatiškai atjungiamas uždarius traukos spintos pakeliamą langą.

- Valdymo ir funkcijų displėjus turi būti integruotas traukos spintos viršutinėje dalyje, šoninėje kolonoje. Darbo saugos sumetimais jis negali būti montuojamas po darbastaliu.

- Traukos spintos su kintamo ištraukiamo oro srauto kontrolės sistema turi užsibaigti flanšu.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI LABORATORINIŲ STALŲ KOMUNIKACIJŲ TIEKIMO MODULIAMS

Bendrieji reikalavimai

KOMUNIKACIJŲ TIEKIMO MODULIAI IR KOMUNIKACIJŲ TIEKIMO KANALAI

- Komunikacijų tiekimo moduliai turi būti skirti inžinerinių komunikacijų (dujų, elektros, duomenų, vandens, suspausto oro ar vakuumo) tiekimui staluose arba laboratorinei įrangai nuo grindų, sienų ar lubų, o taip pat lentynų, pakabinamų spintelių ir kitų laboratorinių priedų tvirtinimui.

- Komunikacijų tiekimo moduliuose integruoti kabelių kanalai, kabelių kanalų sistemos elementai ir elektrinė įranga turi būti sertifikuoti pagal standartų LST EN 50085-1 ir LST EN 50085-2 standartų arba lygiaverčių reikalavimus (privaloma pateikti tai patvirtinančių galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas)

- Komunikacijų tiekimo moduliai turi būti dviejų tipų: - vienpusiai - skirti montuoti prie sieninių stalų; - dvipusiai - skirti montuoti prie centrinių dvipusių stalų grupių.

- Plotis: 600; 900; 1200; 1500 arba 1800 mm (±20 mm)

- Gylis: - vienpusio - 75 mm (±5 mm) ties stalviršiu; - dvipusio - 90 mm (±5 mm) ties stalviršiu;

- Aukštis: 1800 mm (± 20 mm)

- Darbinis aukštis: 750 arba 900 mm (±20 mm), parenkamas pagal detaliose techninėse specifikacijose nurodyto laboratorinio stalo aukštį.

- Komunikacijų moduliai turi būti sukonstruoti taip, kad įvadus (elektros, dujų, vandens, suspausto oro ir kitus) būtų galima perkelti ar papildyti be konstrukcijos ardymo.

- Komunikacijų modulis turi būti sudarytas iš: - atraminės konstrukcijos; - komunikacijų kanalo su išimamais moduliniais paneliais; - horizontalaus dengiamojo skydo po komunikacijų kanalu; - instaliacijų montavimo zonos.

- Komunikacijų tiekimo moduliai turi būti uždaros konstrukcijos su vientisu horizontaliu paneliu, sumontuotu po komunikacijų tiekimo kanalu per visa modulio plotį, pagamintu iš plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga.

- Komunikacijų modulio atraminė konstrukcija turi būti pagaminta iš ne mažiau nei 2 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga.

- Komunikacijų tiekimo kanalas virš darbastalio turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 1,5 mm plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga.

- Komunikacijų kanalo priekinė dalis turi būti nuožulni, su 9-12° išplatėjimu į viršų.

- Komunikacijų modulio kanalo apačioje turi būti integruotas bėgelis laboratorinių priedų (lentynėlių, pipečių ar dėžučių laikiklių, dozatorių ir kitų priedų) tvirtinimui. Konstrukcija turi užtikrinti galimybę pakeisti šių priedų tvirtinimo vietą be papildomų įrankių.

- Komunikacijų kanale, per visą jo plotį, turi būti sumontuoti išimami moduliniai paneliai, 300 x 200 mm (±5 mm), pagaminti iš ne mažiau nei 1.5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. Moduliniai paneliai turi būti skirti įvadų bei elektros lizdų tvirtinimui ir turi būti įstatomi į komunikacijų kanalą nenaudojant varžtų.

- Apatinėje komunikacijų modulio dalyje turi būti įrengta instaliacijų bei tiekimo linijų fiksavimo struktūra.

- Priklausomai nuo komplektacijos nurodytos žiniaraštyje, komunikacijų tiekimo moduliuose turi būti naudojami žemiau išvardinti komponentai.

- Kriauklytės, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, tvirtinamos ant komunikacijų tiekimo modulio po šalto vandens įvadais.

- Reagentų lentynos, pagamintos iš stiklo, kurių gylis 150 mm (±40), storis – ne mažiau nei 6 mm.

- Instrumentų lentynos, pagamintos iš OSB plokštės arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau nei 22 mm storio ir ne mažiau nei 300 mm gylio, sukomplektuotos su laikikliais ir tvirtinimo elementais.

- Lentynų laikikliai, turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 2.5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengtos milteline danga. Šie laikikliai taip pat turi būti pritaikyti metalinių strypinių konstrukcijų tvirtinimui.

- Dujų įvadai, montuojami komunikacijų kanale ant modulinių panelių, turi būti skirti 5.5 švarumo klasės dujoms. Įvadai turi būti komplektuojami su slėgio reguliatoriais ir dozavimo bei uždarymo vožtuvais. Darbinis slėgis turi būti reguliuojamas iki 10 bar.

- Suspausto oro įvadai (techninis oras) turi būti komplektuojami su dozavimo vožtuvais ir slėgio reguliatoriais (kai tai yra nurodyta detaliose techninėse konkretaus baldo specifikacijose).

- Visi komunikacijų moduliuose montuojami elektros lizdai turi būti IP44 tipo.

- Visi įvadai turi būti komplektuojami su tiekimo linijomis ir reikalingais sujungimo elementais, o kriauklytės su sifonais, nuotekų linijomis ir reikalingais sujungimo elementais.

- Detalus reikalingų elektros lizdų, duomenų rozečių, vandens, dujų, suspausto oro įvadų ir kriauklyčių kiekis nurodytas detaliose laboratorinių baldų specifikacijose, kiekvieno baldo individualiame aprašyme.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI LABORATORINIŲ STALŲ IR PLAUTUVIŲ KONSTRUKCIJOMS

Bendrieji reikalavimai

LABORATORINIAI STALAI

- Siūlomi laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 13150 arba lygiaverčio reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją).

ATRAMINĖ KONSTRUKCIJA

- Priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo laboratorinių baldų žiniaraštyje metalinės atraminės konstrukcijos turi būti C-formos rėmo arba H-formos rėmo tipo.

- Laboratorinių stalų, komplektuojamų su metaliniais rėmais aukštis turi būti 750 mm arba 900 mm (± 20 mm), priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo žiniaraštyje.

- Metalinius rėmus turi sudaryti atskiri ištekinti stačiakampio formos plieniniai vamzdžiai arba plieno profiliai.

- Rėmų stovų sudūrimai turi būti suvirinti ir nušlifuoti. Aštrūs profiliai arba plieno lakštų kampai, angų briaunos ir išoriniai kampai turi būti nugludinti.

- Metalinių profilių matmenys C-formos rėmams - ne mažiau nei 70x25x3 mm, o H-formos rėmams – ne mažiau nei 60x25x2 mm.

- Tiek C-formos, tiek H-formos rėmas turi turėti uždengtą (paslėptą) aukščio reguliavimo mechanizmą. Stovų elementai turi būti individualiai reguliuojami, ne mažiau nei - 20 mm.

- Maksimali leistina C-formos ir H-formos rėmo apkrova – ne mažiau nei 200 kg bet kurio dydžio rėmui.

- Stalų atraminės kojos turi būti tarpusavyje sujungtos ne mažiau kaip trimis skersiniais.

- Mobilių stalų H-formos rėmų sudūrimai, įskaitant ir stovų sujungimus su skersiniais, turi būti suvirinti, įskaitant ir rėmų bei skersinių sudūrimus.

- Mobiliaus stalo rėmas turi būti su 4 ratukais, 2 iš jų turi būti fiksuojami. Kiekvieno ratuko leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 110 kg, o bendra leistina mobilaus stalo apkrova – ne mažiau nei 150 kg.

- Rėmų plieninių profilių paviršius turi būti milteliniu būdu padengtas epoksidinės dervos ir poliesterio mišinio arba lygiaverte danga.

- Rėmai turi būti šviesiai pilkos spalvos arba baltos spalvos.

STALVIRŠIAI

- Stalviršiai turi atitikti žemiau pateiktas charakteristikas.

AUKŠTO SLĖGIO LAMINATO PLOKŠTĖ SU EBC PAVIRŠIUMI, SUKIETINTU ELEKTRONŲ PLUOŠTU

- Aukšto slėgio laminato (compact tipo) plokštės pagrindą sudaro natūralios kilmės pluoštas (medienos ir/arba popieriaus), prisotintas termoreaktyviomis dervomis ir turintis ne mažiau nei 80% biokilmės anglies.

- Plokštės pagrindas iš abiejų pusių padengtas vientisa dekoratyvine danga. Stalviršio darbinis paviršius pagamintas akrilo ar lygiavertės medžiagos pagrindu ir sukietintas elektronų pluošto technologija (EBC).

- Stalviršis turi būti tvirtas, homogeniškas, atsparus įbrėžimams, drėgmei, vandeniui, lengvai valomas ir apsaugotas nuo bakterijų dauginimosi.

- Stalviršis turi turėti aukštą cheminį atsparumą, išbandytas ir sertifikuotas pagal SEFA 3 24 valandų cheminio atsparumo reikalavimus.

- Plokštės storis – ne mažiau nei 20 mm.

- Stalviršio paviršiaus spalva – šviesiai pilka.

AUKŠTO SLĖGIO LAMINATO PLOKŠTĖ:

- Aukšto slėgio laminato plokštės pagrindą sudaro medienos, popieriaus ar celiuliozės pluoštas, impregnuotas dervomis, sukietintas aukšta temperatūra ir aukštu slėgiu.

- Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa dekoratyvine melamino laminato danga.

- Stalviršis turi būti tvirtas, homogeniškas, atsparus drėgmei, vandeniui, lengvai valomas ir higieniškas.

- Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm.

- Stalviršio spalva – šviesiai pilka.

LAMINUOTA MELAMINO PLOKŠTĖ

- Turi susidėti iš pagrindinės presuotos medienos drožlių plokštės.

- Darbo paviršius turi būti padengtas ne plonesniu nei 0,8 mm aukšto slėgio laminato sluoksniu.

- Bendras stalviršio storis turi būti ne mažiau nei 30 mm.

- Stalviršio plokštės nelaminuoti kraštai turi būti padengti ne mažiau nei 3 mm storio polipropileno (PP) briauna. Stalviršio briaunos turi būti užapvalintos. Nugarinės išilginės briaunos padengtos polipropileno briauna arba laminato krašteliu.

- Apatinė ir viršutinė stalviršio pusės turi būti atsparios vandeniui, karščiui ir priklijuotos prie pagrindinės plokštės.

- Stalviršio spalva – šviesiai pilka.

KERAMINIAI STALVIRŠIAI IR PLAUTUVĖS

- Pagaminti iš vientisos aukšto cheminio atsparumo keramikos plokštės, kurios storis – ne mažiau nei 26 mm su pakelta ne mažiau nei 7 mm briauna. Pakelta briauna turi būti išlieta kartu su stalviršiu.

- Stalviršis turi būti masyvus, homogeniškas, tvirtas ir ilgaamžis.

- Keraminio stalviršio priekinės briaunos turi būti užapvalintos.

- Sujungimai, įskaitant ir sujungimus su komunikacijų tiekimo moduliais, turi būti užsandarinti, atsparūs vandeniui ir rūgštims.

- Keraminės plautuvės integruotos į stalviršį ir sukomplektuotos su sieteliu, statmenu užkimšimo vamzdžiu, sifonu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimais.

- Karšto ir šalto vandens maišytuvas turi būti svirtinio tipo. Čiaupo galas turi būti pritaikytas žarnelės užmovimui, esant reikalui turi būti lengvai nuimamas. Metalinės čiaupų dalys turi būti padengtos milteline danga.

- Jei nurodyta žiniaraštyje, laboratorinė plautuvė turi būti komplektuojama su avariniu akių dušeliu ir indų džiovinimo lenta.

- Avarinis akių dušelis turi būti sumontuotas ant plautuvės stalviršio, ir susidedantis iš: - akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės; - lanksčios slėgio žarnos,.

- Džiovinimo lenta turi būti tvirtinama virš plautuvės, sukomplektuota su 2 džiovinimo paneliais, ne mažiau nei 300 x 360 mm, kurių kiekvienas - su 9 džiovinimo strypais, pagamintais iš PP arba lygiavertės medžiagos, ir drenažo grioveliais.

- Stalviršio ir plautuvių spalva – pilka.

ANTIVIBRACINIAI SVĖRIMO STALAI

- Plotis: 900 mm (±20 mm)

- Gylis: 750 mm (±20 mm)

- Aukštis: 750 mm (±20 mm)

- Šio stalo dizainas turi užtikrinti svėrimo platformos apsaugą nuo vibracijos ir kontakto su aplinkiniais įrenginais.

- Atraminė konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno rėmo su 4 stovais ir su vibraciją absorbuojančiais elementais.

- Apsaugą nuo išorinio kontakto turi užtikrinti atskiras atraminės konstrukcijos apdengimas iš visų pusių.

- Svėrimo platforma turi būti pagaminta iš betono paviršiaus su plieno elementais, stalviršio medžiaga – nurodyta žiniaraštyje individualių pozicijų aprašymuose.

- Svėrimo platforma, ne mažesnė nei 400 x 450 mm.

- Korpuso spalva – balta.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI LABORATORINIŲ STALŲ IR PLAUTUVIŲ SPINTELĖMS

Bendrieji reikalavimai

LABORATORINIŲ STALŲ IR PLAUTUVIŲ SPINTELĖS

- Visos siūlomos laboratorinių stalų spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus)

- Priklausomai nuo individualios pozicijos aprašymo, po stalu esančios spintelės turi būti 2 tipų: stacionarios spintelės ant grindjuostės arba mobilios spintelės su ratukais.

- Visos plautuvės turi būti komplektuojamos su stacionariomis spintelėmis ant grindjuostės.

- Spintelių pločiai: 540 / 600 / 900 / 1200 mm ±20 mm (spintelės plotis kiekvienai pozicijai nurodytas detaliose techninėse specifikacijose)

- Spintelių gylis: ne mažiau nei 550 mm

- Spintelių aukštis: Stacionarių spintelių ant grindjuostės aukštis: 720 mm (±10 mm) 750 mm aukščio stalams ir 870 mm (±10 mm) 900 mm aukščio stalams; Mobilių spintelių aukštis: 650 mm (±10 mm) 750 mm aukščio stalams ir 790 mm (±10 mm) 900 mm aukščio stalams.

- Spintelių korpusas turi susidėti iš dviejų šoninių sienų, apatinės dalies, dviejų viršutinių skersinių ir reguliuojamo aukščio lentynų. Šios konstrukcinės turi būti pagamintos iš ne mažiau nei 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga. Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1.

- Lentynų leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg.

- Reguliuojamo aukščio lentynos spintelėms, kurių plotis ≥ 900 mm, turi papildomai turėti sutvirtinančią užpresuotą priekinę briauną, pagamintą iš aliuminio juostos arba lygiavertės medžiagos, apsaugančią nuo lentynos išlinkimo.

- Plautuvių spintelės komplektuojamos be lentynų.

- Priekiniai korpuso kraštai, priekinių dalių kraštai ir lentynų priekiniai kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą polipropileno (PP) briauną.

- Spintelių durys arba stalčiai turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos dėl higienos reikalavimų.

- Naudojami lankstai turi leisti atidaryti spintelių duris 270° kampu.

- Spintelių korpusų spalva – balta.

LABORATORINIŲ STALŲ SPINTELĖS SU STALČIAIS

- Privalo atitikti bendrus aukščiau nurodytus dizaino ir kokybės reikalavimus laboratorinių stalų spintelėms ir žemiau pateikus papildymus.

- Stalčiaus korpusas turi būti pagamintas iš milteline danga dengto plieno. Bėgeliai turi būti guolinio tipo, savaime besilygiuojantys, nereikalaujantys priežiūros.

- Stalčių bėgeliai turi turėti apdangą, apsaugančią nuo dulkių kaupimosi.

- Stalčiaus galinė sienelė ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 16 mm storio melamino laminatu dengtos MDP arba lygiavertės medžiagos.

- Stalčių leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg.

- Mobilios spintelės su stalčiais turi turėti mechanizmą, leidžiantį tuo pat metu atidaryti tik po vieną stalčių.

- Spintelių stalčiai turi turėti švelnaus užsidarymo mechanizmą.

SPINTELĖS ANT GRINDJUOSTĖS

- Privalo atitikti bendrus aukščiau nurodytus dizaino ir kokybės reikalavimus laboratorinių stalų spintelėms ir žemiau pateikus papildymus.

- Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės arba lygiavertės medžiagos.

- Turi būti galimybė lengvai nuimti nugarinį spintelės panelį.

- Spintelės ant grindjuostės turi būti naudojamos nei atraminis stalo konstrukcijos elementas.

- Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos, ne mažiau nei 16 mm storio arba lygiavertės medžiagos. Grindjuostė turi būti iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija ir stipriai pritvirtinta prie spintos

- Spintelių grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir atitikti mobilių spintelių ratukų aukštį. Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovo pagalba.

- Spintelių grindjuostės spalva – tamsiai pilka.

MOBILIOS SPINTELĖS SU RATUKAIS

- Privalo atitikti aukščiau nurodytus dizaino ir kokybės reikalavimus laboratorinių stalų spintelėms ir žemiau pateikus papildymus.

- Spintelės viršus turi būti tinkamas darbui arba priemonių laikymui. Jis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos. Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1.

- Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių, dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos.

- Spintelė turi turėti 4 ratukus, kurių aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir turi atitikti stacionarių spintelių grindjuostės aukštį.

- Mobilios spintelės turi turėti 4 besisukančius ratukus, du priekiniai ratukai turi būti užrakinami.

- Kiekvieno iš ratukų leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 70 kg.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI AUKŠTOMS LABORATORINĖMS SPINTOMS, PAKABINAMOMS SPINTELĖMS IR SPECIALIOMS SPINTOS

Bendrieji reikalavimai

AUKŠTOS LABORATORINĖS SPINTOS

- Visos siūlomos laboratorinės spintos turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti galiojančių sertifikatų, išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal nurodytų standartų reikalavimus)

- Spintų pločiai: 600 / 900 / 1200 mm (±20 mm)

- Spintų gylis: 350 / 550 mm (±20 mm)

- Spintų aukštis: 2100 mm (±20 mm)

- Detalūs perkamų laboratorinių spintų matmenys ir komplektacija (durys, lentynos ar vidaus įranga) yra nurodyta detalioje techninėje specifikacijoje.

- Spintų korpusas turi susidėti dviejų 2 šoninių panelių, apatinės dalies, viršutinės dalies ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynų. Šios konstrukcinės turi būti pagamintos iš ne mažiau nei 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga arba lygiavertės. Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1.

- Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių, dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos.

- Lentynos leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg.

- Reguliuojamo aukščio lentynos spintoms, kurių plotis ≥ 900 mm, turi papildomai turėti sutvirtinančią užpresuotą priekinę briauną, pagamintą iš aliuminio juostos arba lygiavertės medžiagos, apsaugančią nuo lentynos išlinkimo.

- Priekiniai paneliai turi būti pagaminti iš korpuso kokybės medžiagos.

- Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP briauną.

- Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos, ne mažiau nei 16 mm storio arba lygiavertės medžiagos. Grindjuostė turi būti iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija ir stipriai pritvirtinta prie spintos

- Spintų grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir atitikti mobilių spintelių ratukų bei stacionarių spintelių grindjuosčių aukštį.

- Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovų pagalba.

- Spintų durys turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos dėl higienos reikalavimų.

- Naudojami lankstai turi leisti atidaryti spintų duris 270° kampu.

- Spintų korpusų spalva – balta.

- Spintų grindjuostės spalva – tamsiai pilka.

PAKABINAMOS SPINTELĖS

- Visos siūlomos pakabinamos spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją).

- Spintelių pločiai: 600 / 900 / 1200 mm (±20 mm)

- Spintelių gylis: 330/350 mm (±20 mm)

- Spintelių aukštis: 750 mm (±20 mm)

- Detalūs perkamų pakabinamų spintelių matmenys ir komplektacija (durys, lentynos ar vidaus įranga) yra nurodyta detalioje techninėje specifikacijoje kiekvienai spintelių pozicijai.

- Spintelių korpusas turi susidėti iš 2 šoninių panelių, apatinės dalies, viršutinės dalies ir vienos reguliuojamo aukščio lentynos. Šios konstrukcinės turi būti pagamintos iš ne mažiau nei 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga. Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1.

- Nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos.

- Lentynos leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 30 kg. Lentynos ir jų laikikliai turi būti sumontuoti tokiu būdu, jog lentynų nebūtų galima ištraukti.

- Reguliuojamo aukščio lentynos spintelėms, kurių plotis ≥ 900 mm, turi papildomai turėti sutvirtinančią užpresuotą priekinę briauną, pagamintą iš aliuminio juostos arba lygiavertės medžiagos, apsaugančią nuo lentynos išlinkimo.

- Bendra pakabinamos spintelės leistina apkrova turi būti ne mažiau nei 60 kg.

- Priekiniai paneliai turi būti pagaminti iš korpuso kokybės medžiagos.

- Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP briauną.

- Spintelių durys turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos dėl higienos sumetimų.

- Spintelių korpusų spalva – balta.

SPINTOS (SPINTELĖS) RŪGŠTIMS IR ŠARMAMS LAIKYTI

- Visos siūlomos spintos ir spintelės rūgštims ir šarmams laikyti turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121 ir LST EN 16122 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją).

- Šie reikalavimai taikomi tiek aukštoms spintoms rūgštims ir šarmams laikyti, tiek žemoms spintelėmis, komplektuojamoms po traukos spintomis.

- Aukštų rūgščių ir šarmų spintų plotis: 600 mm (±20 mm) Žemų rūgščių ir šarmų spintelių pločiai: 540 / 600 / 840 / 900 mm (±20 mm)

- Spintų ir spintelių gylis: ne mažiau nei 550 mm

- Spintų aukštis: 2100 (±20) mm Spintelių aukštis: 630 mm (±20)

- Spintų ir spintelių korpusas turi susidėti iš 2 šoninių panelių, apatinės dalies bei viršutinės dalies. Šios konstrukcinės turi būti pagamintos iš ne mažiau nei 19 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių dengtos melamino danga, arba lygiavertės medžiagos. Plokštė turi atitikti formaldehido emisijos klasę E1.

- Aukštų spintų nugarinis panelis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio presuotos drožlių plokštės, iš abiejų pusių, dengtos melamino danga arba lygiavertės medžiagos.

- Žemų traukos spintos spintelių nugarinis panelis turi būti pagamintas iš MDF plokštės ar lygiavertės medžiagos, ne mažiau nei 4 mm storio.

- Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi turėti ne mažiau nei 2 mm storio užapvalintą PP briauną.

- Grindjuostė turi būti pagaminta iš klijuotos medienos. Grindjuostė iš vienos pusės be sujungimų turi būti padengta vandeniui atsparia plastikine folija ir stipriai pritvirtinta prie spintos.

- Grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm ir atitikti mobilių spintelių ratukų ir stacionarių spintelių grindjuosčių aukštį. Grindų nelygumai turi būti išlyginami reguliuojamo aukščio stovo pagalba.

- Spintų ir spintelių durys turi turėti metalinę U formos rankenėlę arba metalinę lazdelės formos rankenėlę, pagamintą iš aliuminio arba nerūdijančio plieno. Įleidžiamos rankenėlės negali būti naudojamos dėl higienos sumetimų.

- Aukštos spintos rūgštims ir šarmams laikyti turi susidėti iš 2 atskirų, vienodo dydžio sekcijų, skirtų rūgštims ir šarmams, uždaromų atskiromis ištisinėmis durimis.

- Durų lankstai turi būti padengti danga, apsaugančia nuo korozijos.

- Naudojami lankstai turi leisti atidaryti duris 270° kampu.

- Spintų ir spintelių viduje turi būti įrengtos ištraukiamos lentynos su padėklais, pagamintais iš polipropileno, turinčiais pakeltus kraštus.

- Aukštos spintos rūgštims ir šarmams turi būti sukomplektuotos su ne mažiau nei 4 ištraukiamomis lentynomis su padėklais.

- Žemos traukos spintų spintelės rūgštims ir šarmams turi būti sukomplektuotos su ne mažiau nei 2 ištraukiamomis lentynomis-padėklais.

- Ištraukiamų lentynų-padėklų leistina apkrovos galia turi būti ne mažiau nei 20 kg.

- Šio tipo spintos ir spintelės turi turėti oro ištraukimo kanalus jungiamus prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos.

- Visos rūgščių ir šarmų spintos ir spintelės turi turėti standartinį tipo ženklinimą.

- Spintų ir spintelių korpusų spalva – balta.

- Grindjuostės spalva – tamsiai pilka.

UGNIAI ATSPARIOS SAUGOS SPINTOS IR SPINTELĖS DEGIŲ IR SPROGIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMUI

- Visos siūlomos ugniai atsparios saugos spintos ir spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 14470-1 dalies arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją).

- Aukštų saugos spintų išoriniai pločiai: 600 / 1200 mm (±20 mm) Žemų saugos spintelių išoriniai pločiai: 600 / 900 / 1100 mm (±20 mm)

- Spintų ir spintelių išorinis gylis: 600 mm (±20 mm)

- Saugos spintų išorinis aukštis: 2040 (±20 mm) Saugos spintelių išorinis aukštis: 630 mmm (±30 mm)

- Šių spintų ir spintelių atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90 min.

- Spintų išorės korpusas turi būti pagamintas iš plieno lakštų, nedegus, padengtas milteline danga.

- Vidus turi būti pagamintas iš melamino derva padengtos drožlių plokštės.

- Visos saugos spintos komplektuojamos su durų užrakto mechanizmu.

- Aukštose saugos spintose turi būti įrengtos ne mažiau nei 4 lentynos-padėklai, 1 grindinis padėklas ir 1 perforuotas įdėklas, pagaminti iš plieno, dengto milteline danga.

- Žemose 600 mm ir 900 mm pločio saugos spintelėse turi būti ne mažiau nei 1 ištraukiama lentyna-padėklas ir 1 perforuotas įdėklas, pagaminti iš plieno dengto milteline danga.

- Žemos 1100 mm pločio saugos spintelės turi susidėti ši dviejų sekcijų, iš kurių kiekviena turi turėti po 1 ištraukiamą lentyną-padėklą ir 1 perforuotą įdėklą, pagamintus iš plieno dengto milteline danga.

- Visos saugos spintos ir spintelės turi turėti ištraukiamo oro kanalą, jungiamą prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos.

- Saugos spintose ir spintelėse turi būti įrengtas temperatūros daviklis ir apsaugos įranga automatiškai sandariai uždaranti spintos duris gaisro atveju.

- Spintos korpusas padengtas atsparia milteline danga, spalva - balta, grindjuostės spalva – tamsiai pilka.

- UGNIAI ATSPARIOS SAUGOS SPINTOS DUJŲ BALIONŲ LAIKYMUI

- Siūlomos ugniai atsparios saugos spintos dujų balionų laikymui turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 14470-2 dalies arba lygiaverčių standartų reikalavimus (privaloma pateikti patvirtinančio sertifikato, išduoto oficialios sertifikavimo institucijos, kopiją).

- Saugos spintų išorinis plotis: 600 mm (±20 mm)

- Išorinis gylis: 600 mm (±20 mm)

- Išorinis aukštis: 2030 (±30 mm)

- Šių spintų atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90 min.

- Spintų išorės korpusas turi būti pagamintas iš plieno lakštų, nedegus, padengtas milteline danga.

- Vidus turi būti pagamintas iš melamino derva padengtos drožlių plokštės.

- Saugos spintos komplektuojamos su durų užrakto mechanizmu.

- Spintoje turi būti įrengti dujų baliono tvirtinimo elementai ir instaliaciniai bėgeliai.

- Šios spintos turi turėti ištraukiamo oro kanalą, jungiamą prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos.

- Saugos spintose turi būti įrengtas temperatūros daviklis ir apsaugos įranga automatiškai sandariai uždaranti spintos duris gaisro atveju.

- Spintos korpusas padengtas atsparia milteline danga, spalva - balta, grindjuostės spalva – tamsiai pilka.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS lentelė

| Eil. Nr. | Prekės tipas ir komplektacijos aprašymas | Kiekis, vnt. | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai; tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I AUKŠTAS |  |  |
|  | 1-02 LABORATORIJA |  |  |
| 1-02.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
| 1-02.02 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio | 2 |  |
| 1-02.02a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 1-02.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio | 4 |  |
| 1-02.04 | Mobilus stalas Matmenys (PxGxA): 900x600x900 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis H-formos rėmas su 4 ratukais ir 1 lentyna montuojama ant rėmo po stalviršiu | 1 |  |
| 1-02.05 | Mobilus stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis H-formos rėmas su 4 ratukais ir 1 lentyna montuojama ant rėmo po stalviršiu | 1 |  |
|  | 1-04 LABORATORIJA |  |  |
| 1-04.01 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio | 1 |  |
| 1-04.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
|  | 1-05 LABORATORIJA |  |  |
| 1-05.01 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 1500x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 1 šalto vandens įvadas ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras), 1 argono dujų (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5), sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Suspausto oro, argono ir azoto dujų valdymo vožtuvai sumontuoti traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu, sukomplektuoti su slėgio reguliatoriais. Azoto ir argono dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Ne mažiau nei 4 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 540 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1 durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 880 mm pločio, su 2 durelėmis ir automatiškai ištraukiama lentyna-padėklu, skirta sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 410 m3/val. | 2 |  |
| 1-05.02 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 3900x750x900/1800 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 3900 mm pločio komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau 12 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 x dvigubos duomenų rozetės, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Suspausto oro ir azoto dujų valdymo vožtuvai su slėgio reguliatoriais. Azoto dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. | 1 |  |
| 1-05.03 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 3750 (3000+750) x1500x900/1800 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 3000 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau 16 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 4 dvigubos duomenų rozetės RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Suspausto oro ir azoto dujų vožtuvai su slėgio reguliatoriais. Azoto dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 4 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
| 1-05.04 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis H-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio. | 1 |  |
| 1-05.04a | Mobili spintelė su ratukais ir 4 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x790 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 3 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 1-05.05 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis H-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio. | 1 |  |
| 1-05.06 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| 1-05.07 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
|  | 1-06 LABORATORIJA |  |  |
| 1-06.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
| 1-06.02 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis su EBC paviršiumi. H-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio. | 4 |  |
| 1-06.02a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 1-06.02b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 1-06.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio. | 5 |  |
| 1-06.03a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 3 |  |
| 1-06.03b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
|  | 1-07 LABORATORIJA |  |  |
| 1-07.01 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 4500x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis. C-formos rėmai. | 1 |  |
| 1-07.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 1-07.01b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 1-07.02 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
|  | 1-19 LABORATORIJA |  |  |
| 1-19.01 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 1500x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 1 šalto vandens įvadas ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras), sumontuotas traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadas sukomplektuotas su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Suspausto oro valdymo vožtuvas, sumontuotas traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu. Ne mažiau nei 4 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 540 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1 durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 880 mm pločio, su 2 durelėmis ir automatiškai ištraukiama lentyna-padėklu, skirta sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 410 m3/val. | 1 |  |
|  | 1-34 LABORATORIJA |  |  |
| 1-34.01 | L-formos kampinis laboratorinis stalas Išoriniai matmenys (PxGxA): 1800/1800x600/750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis su užapvalinta kampine darbo vieta. H-formos arba C-formos rėmai. | 1 |  |
| 1-34.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 1-34.02 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
| 1-34.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. H-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio | 2 |  |
| 1-34.03a | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 1200x330x750 mm (±20 mm) Atvira su ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
| 1-34.03b | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
|  | 1-35 LABORATORIJA |  |  |
| 1-35.01 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. H-formos rėmas, ne mažiau nei 1800 mm pločio. | 1 |  |
| 1-35.02 | Oro ištraukimo gaubtas Matmenys (PxGxA): 1500x600x300 mm (±20 mm). Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Su vidine oro nukreipimo plokšte ir oro angomis dideliam įsiurbimo greičiui užtikrinti. Oro ištraukimo kanalas – ne mažiau nei 200 mm. Tvirtinamas prie sienos. | 1 |  |
| 1-35.03 | Mobilus stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. H-formos rėmas su 4 ratukais ir 1 lentyna montuojama ant rėmo po stalviršiu | 1 |  |
| 1-35.04 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 1800x1500x750/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1800 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau nei 8 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės RJ45; Atraminė stalo konstrukcija – 2 H-formos rėmai, ne mažiau nei 1800 mm pločio. 2 mobilios spintelės su ratukais, (PxGxA) 600x550x650 mm (±20 mm) su 3 stalčiais, ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. | 1 |  |
| 1-35.05 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm). Aukšto slėgio laminato stalviršis. H-formos rėmas, ne mažiau nei 1800 mm pločio. | 1 |  |
| 1-35.05a | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x330x750 mm (±20 mm) Atvira su ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
| 1-35.05b | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 1-35.06 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
|  | II AUKŠTAS |  |  |
|  | 2-12 LABORATORIJA |  |  |
| 2-12.01 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x600x900 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio. | 2 |  |
| 2-12.01a | Mobili spintelė su 4 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x790 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 3 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-12.01b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 600x550x790 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-12.02 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 5550 (4800+750)x1500x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1800 mm pločio dvipusiu komunikacijų moduliu kuriame turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau 16 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės RJ45; Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 4 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 4 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 4 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
| 2-12.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x900 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio. | 2 |  |
| 2-12.03a | Mobili spintelė su 4 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x790 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 3 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 2-12.04 | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams Matmenys (PxGxA): 600x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 atskiromis sekcijomis, skirtomis rūgštims ir šarmams, uždaromomis atskiromis ištisinėmis durimis. Su ne mažiau nei 4 ištraukiamomis lentynomis - PP arba lygiavertės medžiagos padėklais su pakeltais kraštais. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
|  | 2-13 LABORATORIJA |  |  |
| 2-13.01 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 1800x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 1 šalto vandens įvadas ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5), sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Suspausto oro ir azoto dujų valdymo vožtuvai, sumontuoti traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu. Azoto įvadas sukomplektuotas su slėgio reguliatoriumi, slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Ne mažiau nei 4 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 840 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 880 mm pločio, su 2 durelėmis ir automatiškai ištraukiama lentyna-padėklu, skirta sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 490 m3/val. | 1 |  |
|  | 2-14 LABORATORIJA |  |  |
| 2-14.01 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo kanalu Matmenys (PxGxA): 2400x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 2400 mm pločio komunikacijų kanalų, montuojamų virš stalo ant sienos, konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei 6 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 UPS tipo rozetė; - ne mažiau nei 1 dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro (techninis oras) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi. Dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – C-formos rėmai, ne mažiau nei 1200 mm pločio. | 1 |  |
| 2-14.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 2-14.02 | Antivibracinis svėrimo stalas Matmenys (PxGxA): 900x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Betoninė svėrimo platforma, ne mažesnė nei 400 x 450 mm. | 1 |  |
| 2-14.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1800 mm pločio | 1 |  |
| 2-14.03a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
|  | 2-15 LABORATORIJA |  |  |
| 2-15.01 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo kanalu Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1800 mm pločio komunikacijų kanalu, montuojamu virš stalo ant sienos, kuriame turi būti sumontuota: - ne mažiau nei 6 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 UPS rozetė; - ne mažiau nei 1 dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro (techninis oras) ir ne mažiau nei 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi. Dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – C-formos rėmai, ne mažiau nei 1800 mm pločio. | 1 |  |
| 2-15.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-15.01b | Lanksti vietinio ištraukimo sistema Susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir laikiklio, tvirtinimui prie sienos. Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. Rankovės ilgis ne mažiau kaip 1300 mm. Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio arba lygiavertės medžiagos; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau kaip 75 mm. Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm. | 1 |  |
| 2-15.02 | Antivibracinis svėrimo stalas Matmenys (PxGxA): 900x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Betoninė svėrimo platforma, ne mažesnė nei 400 x 450 mm. | 1 |  |
| 2-15.03 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 3300x750x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 3300 mm pločio komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau 12 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro (techninis oras) ir ne mažiau nei 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi. Dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 1 dengiamasis panelis, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimai darbo vietai. | 1 |  |
| 2-15.04 | Ugniai atspari saugos spinta dujų balionams Matmenys (PxGxA): 600x600x2300 mm (±20 mm) 1 varstomos durys su užraktu. Su dujų baliono tvirtinimo elementais ir instaliaciniais bėgeliais. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
| 2-15.05 | Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams Matmenys (PxGxA): 600x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 atskiromis sekcijomis, skirtomis rūgštims ir šarmams, uždaromomis atskiromis ištisinėmis durimis. Su ne mažiau nei 4 ištraukiamomis lentynomis - PP arba lygiavertės medžiagos padėklais su pakeltais kraštais. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
| 2-15.06 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 1800x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 1 šalto vandens įvadas ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras), 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) ir 1 deguonies dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) , sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Suspausto oro, azoto dujų ir deguonies valdymo vožtuvai, sumontuoti traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu. Azoto ir deguonies valdymo vožtuvai sukomplektuoti su slėgio reguliatoriais, slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Ne mažiau nei 4 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 840 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 880 mm pločio, su 2 durelėmis ir automatiškai ištraukiama lentyna-padėklu, skirta sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 490 m3/val. | 1 |  |
| 2-15.07 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 3150 (2400+750)x1500x900/1800 mm (20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 2400 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau 16 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
| 2-15.08 | Antivibracinis svėrimo stalas Matmenys (PxGxA): 900x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Betoninė svėrimo platforma, ne mažesnė nei 400 x 450 mm. | 1 |  |
| 2-15.09 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 2700x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmai, ne mažiau nei 1200 ir 1500 mm pločio | 1 |  |
| 2-15.09a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-15.09b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
|  | 2-16 LABORATORIJA |  |  |
| 2-16.01 | Laboratorinis stalas su antivibraciniu svėrimo stalu Bendri visos konstrukcijos matmenys (PxGxA): 6300x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmai, ne mažiau nei 2x1200 ir 2x1500 mm pločio Antivibracinis svėrimo stalo matmenys: Matmenys (PxGxA): 900x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Betoninė svėrimo platforma, ne mažesnė nei 400 x 450 mm. | 1 |  |
| 2-16.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 2-16.01b | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 650x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-16.01c | Mobili spintelė su 2 durelėmis Matmenys (PxGxA): 900x550x650 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-16.01d | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| 2-16.01e | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 1200x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| 2-16.02 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 3150 (2400+750)x1500x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 2400 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau 16 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro (techninis oras) ir ne mažiau nei 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
| 2-16.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x900 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. C-formos rėmas, ne mažiau nei 1800 mm pločio. | 2 |  |
| 2-16.03a | Mobili spintelė su 4 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x790 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 3 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-16.03b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 550x550x790 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-16.04 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio | 1 |  |
| 2-16.04a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 2-16.05 | Mobilus stalas Matmenys (PxGxA): 1200x600x900 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. H-formos rėmas su 4 ratukais ir 1 lentyna montuojama ant rėmo po stalviršiu | 1 |  |
|  | 2-17 LABORATORIJA |  |  |
| 2-17.01 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir 2 vietinio ištraukimo sistemomis Matmenys (PxGxA): 3600x750x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 3600 mm pločio komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau nei 8 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro (techninis oras) ir ne mažiau nei 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimai darbo vietai. Stalas komplektuojamas su 2 vnt. vietinio ištraukimo sistemų, susidedančių iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir tvirtinimo laikiklio. Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. Rankovės ilgis ne mažiau kaip 1300 mm. Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio arba lygiavertės medžiagos; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba lyygiavertės medžiagos. Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau kaip 75 mm. Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm | 1 |  |
| 2-17.02 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo kanalu Matmenys (PxGxA): 3600x750x900 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 3600 mm pločio komunikacijų kanalų konstrukcija, montauojama ant sienos virš stalo, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei 8 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 UPS tipo rozetė; - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės, RJ45; - ne mažiau nei 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimai darbo vietai. | 1 |  |
| 2-17.03 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. | 1 |  |
| 2-17.04 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 3150 (2400+750)x1500x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 2400 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau nei 16 elektros lizdų, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 2 dvigubos duomenų rozetės RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro (techninis oras) ir ne mažiau nei 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi. Dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 2 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
|  | III AUKŠTAS |  |  |
|  | X-20 LABORATORIJA |  |  |
| X-20.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 600x550x2100 mm (±20 mm) Su 1 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| X-20.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 2 |  |
| X-20.03 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 2100x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 2 šalto vandens įvadai ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras), 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) ir 1 argono dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) , sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Vandens, suspausto oro, azoto dujų ir argono valdymo vožtuvai, sumontuoti traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu. Azoto dujų ir argono įvadai – su slėgio reguliatoriais, slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Ne mažiau nei 8 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 1100 mm pločio, su 2 durelėmis ir 2 automatiškai ištraukiamomis lentynomis-padėklais, skirtais sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 580 m3/val. | 4 |  |
| X-20.04 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis su išpjova aplink koloną. C-formos rėmas. | 2 |  |
| X-20.04a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| X-20.04b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
| X-20.05 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 5250 (4500+750)x1500x900/1800 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 4500 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau nei 32 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 4 dvigubos duomenų rozetės RJ45; - ne mažiau nei 4 šalto vandens įvadai su 4 PP arba lygiavertės medžiagos kriauklytėmis, sukomplektuoti su tiekimo linijomis, sifonais, kanalizacijos linijomis bei sujungimo elementais. - ne mažiau nei 2 suspausto oro įvadai (techninis oras), sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 6 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 4 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
| X-20.05a | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis. H-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio. | 1 |  |
| X-20.05b | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| X-20.6 | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms Matmenys (PxGxA): 1200x600x2400 mm (±20 mm) 2 varstomos durys su užraktu. Ne mažiau nei 4 lentynos padėklai, ir 1 grindinis padėklas, dengti milteline danga. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
|  | X-21 LABORATORIJA |  |  |
| X-21.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 600x550x2100 mm (±20 mm) Su 1 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| X-21.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 džiovinimo lenta sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 2 |  |
| X-21.03 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 2100x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 2 šalto vandens įvadai ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras), 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) ir 1 argono dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5) , sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Vandens, suspausto oro, azoto dujų ir argono valdymo vožtuvai, sumontuoti traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu. Azoto dujų ir argono įvadai su slėgio reguliatoriais, slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Ne mažiau nei 8 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 1100 mm pločio, su 2 durelėmis ir 2 automatiškai ištraukiamomis lentynomis-padėklais, skirtais sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 580 m3/val. | 4 |  |
| X-21.04 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis su išpjova aplink koloną. C-formos rėmas | 1 |  |
| X-21.04a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| X-21.04b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| X-21.05 | Dvipusis laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu ir galine plautuve Bendri stalo konstrukcijos matmenys (PxGxA): 5250 (4500+750)x1500x900/1800 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Dvipusis stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 4500 mm pločio dvipusių komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų kiekvienoje stalo pusėje; - ne mažiau nei 32 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 4 dvigubos duomenų rozetės RJ45; - ne mažiau nei 4 šalto vandens įvadai su 4 PP arba lygiavertės medžiagos kriauklytėmis, sukomplektuoti su tiekimo linijomis, sifonais, kanalizacijos linijomis bei sujungimo elementais. - ne mažiau nei 2 suspausto oro įvadai (techninis oras), sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 6 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 4 stacionarios spintelės ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 2 dengiamieji paneliai, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimoms darbo vietoms. Galinės plautuvės matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (20 mm) Galinė plautuvė su keramikos plokštės stalviršiu su pakeltomis briaunomis ir keraminė plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – stacionarių spintelių konstrukcija, ne mažiau nei 1400 mm pločio su varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. Tarp centrinio stalo ir galinės plautuvės turi būti įrengta stiklinė apsauga nuo aptaškymo, ne mažesnė nei 1500 x 500 mm. | 1 |  |
| X-21.05a | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis. H-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio. | 1 |  |
| X-21.05b | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| X-21.06 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1800x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis. C-formos rėmas. | 1 |  |
| X-21.06a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| X-21.06b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
| X-21.07 | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms Matmenys (PxGxA): 1200x600x2400 mm (±20 mm) 2 varstomos durys su užraktu. Ne mažiau nei 4 lentynos padėklai, ir 1 grindinis padėklas, dengti milteline danga. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
|  | X-22 LABORATORIJA |  |  |
| X-22.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| X-22.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 1 |  |
| X-22.03 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 1800x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 1 šalto vandens įvadas ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras) ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5), sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Vandens, suspausto oro ir azoto dujų valdymo vožtuvai, sumontuoti traukos spintos valdymo panelyje po darbastaliu. Azoto įvadas su slėgio reguliatoriumi, dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Ne mažiau nei 6 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1 durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 1100 mm pločio, su 2 durelėmis ir 2 automatiškai ištraukiamomis lentynomis-padėklais, skirtais sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 490 m3/val. | 1 |  |
| X-22.04 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 2400x750x900/1800 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 2400 mm pločio komunikacijų modulių konstrukcija, kurioje turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau nei 8 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 x dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras ir 1 azoto dujų įvadas (dujų švarumo klasė ne mažiau nei 5.5). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Azoto dujų valdymo vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, azoto dujų slėgio reguliavimas ne mažesniame diapazone nei iki 10 Bar. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. 1 dengiamasis panelis, ne mažiau nei 600 mm pločio, sėdimai darbo vietai. | 1 |  |
| X-22.05 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 5100x750x750 mm (±20 mm) Melamino plokštės stalviršis. C-formos rėmai, ne mažiau nei 2 x 1800 mm pločio ir 1 x 1500 mm pločio | 1 |  |
| X-22.05a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| X-22.05b | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) 1 durelės su ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| X-22.05c | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 5 |  |
| X-22.05d | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 600x350x750 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
|  | 3-56 LABORATORIJA |  |  |
| 3-56.01 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 1500x750x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1500 mm pločio komunikacijų moduliu, kuriame turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau nei 4 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 x dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| 3-56.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 600x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 380x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 1 |  |
| 3-56.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 3300x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmai. | 1 |  |
| 3-56.03a | Mobili spintelė su durelėmis Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) 1 durelės su ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 3-56.03b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| 3-56.03c | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 1200x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
| 3-56.04 | Mobilus stalas Matmenys (PxGxA): 900x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis H-formos rėmas su 4 ratukais ir 1 lentyna montuojama ant rėmo po stalviršiu | 1 |  |
| 3-56.05 | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms Matmenys (PxGxA): 600x600x2400 mm (±20 mm) 1 varstomos durys su užraktu. Ne mažiau nei 4 lentynos padėklai, ir 1 grindinis padėklas, dengti milteline danga. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
|  | 3-57 LABORATORIJA |  |  |
| 3-57.01 | Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms Matmenys (PxGxA): 1200x600x2400 mm (±20 mm) 2 varstomos durys su užraktu. Ne mažiau nei 4 lentynos padėklai, ir 1 grindinis padėklas, dengti milteline danga. Su oro ištraukimo kanalu jungiamu prie patalpoje paruoštos ventiliacijos sistemos. | 1 |  |
| 3-57.02 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
|  | 3-61 LABORATORIJA |  |  |
| 3-61.01 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio | 2 |  |
| 3-61.01a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 3-61.01b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 1200x350x750 mm (±20 mm) Atvira be durelių, su ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| 3-61.01c | Lanksti vietinio ištraukimo sistema Susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir laikiklio, tvirtinimui prie sienos. Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. Rankovės ilgis ne mažiau nei 1300 mm. Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio arbal lygiavertės medžiagos; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavtės medžiagos. Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau kaip 75 mm. Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm. | 1 |  |
| 3-61.02 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
| 3-61.03 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1500x750x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. C-formos rėmas, ne mažiau nei 1500 mm pločio | 1 |  |
| 3-61.03a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 3-61.03b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 900x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
| 3-61.03c | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 600x350x750 mm (±20 mm) 1 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 1 |  |
|  | 3-62 LABORATORIJA |  |  |
| 3-62.01 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 1500x750x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1500 mm pločio komunikacijų moduliu, kuriame turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau nei 4 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna | 1 |  |
| 3-62.01a | Lanksti vietinio ištraukimo sistema Susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir laikiklio, tvirtinimui prie stalo komunikacijų modulio. Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. Rankovės ilgis ne mažiau kaip 1300 mm. Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio arba lygiavertės medžiagos; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau kaip 75 mm. Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm. | 1 |  |
| 3-62.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 1 |  |
| 2-62.03 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| 2-62.04 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x600x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio | 2 |  |
| 2-62.04a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 2-62.04b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 1200x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
|  | 3-63 LABORATORIJA |  |  |
| 3-63.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| 3-63.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 1 |  |
| 3-63.03 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 1500x750x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1500 mm pločio komunikacijų moduliu, kuriame turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau nei 4 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 x dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna | 1 |  |
| 3-63.04 | Traukos spinta Matmenys (PxGxA): 1200x900x2700 mm (±20 mm) Darbinis aukštis: 900 mm (± 20 mm). Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis. Atraminė konstrukcija: H-formos rėmas. Ne mažiau nei 1 šalto vandens įvadas ir 1 polipropileno kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadai sukomplektuoti su tiekimo ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais. Ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras), sumontuotas traukos spintos nugarinėje dalyje, virš darbo paviršiaus. Įvadas sukomplektuotas su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Ne mažiau nei 4 elektros lizdai, 230V – 16 A, IP 44, sumontuoti panelyje po traukos spintos darbastaliu. Po traukos spintos darbastaliu ir atraminiu rėmu sumontuota stacionarių spintelių konstrukcija. 1 stacionari spintelė rūgštims ir šarmams laikyti, ne mažiau nei 540 mm pločio ir 550 mm gylio, su 1 durelėmis ir su ne mažiau nei 2 ištraukiamais polipropileno padėklais – lentynomis su pakeltais kraštais. 1 stacionari ugniai atspari saugos spintelė, ne mažiau nei 600 mm pločio, su 1 durelėmis ir 1 automatiškai ištraukiama lentyna-padėklu, skirtu sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Abi spintelės turi būti sukomplektuotos su ištraukiamo oro kanalu, kurio diametras – ne mažiau kaip 90 mm. Traukos spintos oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, turi neviršyti 330 m3/val. | 1 |  |
| 3-63.05 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 1200x600x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. C-formos rėmas, ne mažiau nei 1200 mm pločio | 2 |  |
| 3-63.05a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 3-63.05b | Pakabinama spintelė Matmenys (PxGxA): 1200x350x750 mm (±20 mm) 2 varstomos durelės ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna. | 2 |  |
|  | 3-65 LABORATORIJA |  |  |
| 3-65.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x350x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 2 |  |
| 3-65.02 | Laboratorinis stalas Matmenys (PxGxA): 4200x600x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis C-formos rėmai, ne mažiau nei 2 x 1500 mm pločio ir 1 x 1200 mm pločio | 1 |  |
| 3-65.02a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 600x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 2 |  |
| 3-65.02b | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
|  | 3-69 LABORATORIJA |  |  |
| 3-69.01 | Aukšta laboratorinė spinta Matmenys (PxGxA): 1200x350x2100 mm (±20 mm) Su 2 ištisinėmis varstomomis durimis ir ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. | 1 |  |
| 3-69.02 | Laboratorinė plautuvė su spintele Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) Keramikos plokštės stalviršis su pakeltomis briaunomis ir keramine plautuve, ne mažiau nei 530x380x250 mm. Atraminė konstrukcija – 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. Plautuvė sukomplektuota su 1 vandens maišytuvu, sifonu, stačiu vamzdiniu kamščiu, sieteliu, vandens tiekimo ir nuotekų linijomis. 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės, ir lanksčios slėgio žarnos. 1 džiovinimo lenta, sukomplektuota virš plautuvės, kurią sudaro 2 džiovinimo paneliai, kiekvienas ne mažiau nei (PxA) 300 x 360, su ne mažiau nei 9 strypais, pagamintais iš PP, ir drenažo grioveliais. | 1 |  |
| 3-69.03 | Laboratorinis stalas su komunikacijų tiekimo moduliu Matmenys (PxGxA): 1500x750x900/1800 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis Stalas sukomplektuotas su ne mažiau nei 1500 mm pločio komunikacijų moduliu, kuriame turi būti sumontuota: - ne mažiau nei po 1 eilę instrumentų lentynų ir reagentų lentynų. - ne mažiau nei 4 elektros lizdai, IP 44 tipo, 230V – 16A. - ne mažiau nei 1 dviguba duomenų rozetė, RJ45; - ne mažiau nei 1 suspausto oro įvadas (techninis oras). Įvadai sukomplektuoti su tiekimo linijomis bei sujungimo elementais. Atraminė stalo konstrukcija – stacionarios spintelės ant grindjuostės. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 4 stalčiais, ne mažiau nei 1 x 150 mm ir 3 x 200 mm aukščio. 1 stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 900 mm pločio ir 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis ir ne mažiau nei 1 reguliuojamo aukščio lentyna | 1 |  |
| 3-69.03a | Lanksti vietinio ištraukimo sistema Susidedanti iš šarnyrinės ištraukimo rankovės, gaubto ir laikiklio, tvirtinimui prie stalo komunikacijų modulio. Šarnyrinė ištraukimo rankovė, lankstoma ir reguliuojama 3 kryptimis. Su integruota valdymo sklende, sumažinančia arba uždarančia oro srautą. Rankovės ilgis ne mažiau kaip 1300 mm. Plastikinės dalys – pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, spalva – balta; metalinės dalys – iš anodinto aliuminio arba lygiavertės medžiagos; srieginės dalys - iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Vamzdynų sistemos diametras – ne mažiau kaip 75 mm. Ištraukimo gaubtas, pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, jungiamas prie ištraukimo rankovės, diametras: ne mažiau nei 350 mm. | 1 |  |
| 3-69.04 | Mobilus stalas Matmenys (PxGxA): 1200x600x750 mm (±20 mm) Aukšto slėgio laminato stalviršis. H-formos rėmas su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |
| 3-69.04a | Mobili spintelė su 3 stalčiais Matmenys (PxGxA): 450x550x650 mm (±20 mm) Stalčiai ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio. Spintelė su 4 ratukais, iš kurių 2 fiksuojami. | 1 |  |