## URS
Pastaba. Melsva spalva pažymėtas sritis pildo tiekėjai.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026-___-___
Pirkimo pavadinimas: URETEROSKOPAS (NR. 11196-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
Vardas, pavardė, pareigos:
Vardas, pavardė, pareigos:
Vardas, pavardė, pareigos:
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Pirkimo objektas - Ureteroretoskopas (toliau - prekės).
2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
2.3. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.5. Prekės turi būti sterilizuojamos frakciuonuoto vakuumo vandens garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standartą 121°C arba 134°C temperatūroje ir (ar) vandens garų ir formaldehido mišiniu 60° C temperatūroje. Kartu su prekėmis turi būti pateikti patvirtinantys dokumentai.
2.6. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo/dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.
2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.8. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
2.9. Minimalus privalomas Prekei suteikiamas garantinis terminas - 36 mėn.
2.10. Tiekėjo siūlomos prekės (su siūloma komplektacija) privalo užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų pasiekimą.
2.11. Prekės perkamos naudoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, siekiant saugiai ir kokybiškai teikti paslaugas perkančiosios organizacijos patalpose, todėl prekės turi būti pritaikytos naudoti įprastinėmis sąlygomis esamoje perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas, kiekis | Kaina EUR, be PVM | PVM tarifas % | Kaina, Eur su PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Įrašyti prekės ref. kodą (jei taikomas)
1 | Daugkartinis tiesus ureterorenoskopas | 1.Instrumento ilgis 430 mm ±10 mm. | 1 vnt.
2.Distalinis instrumento diametras ne daugiau 7,3 Ch.
3.Proksimalinis instrumento diametras ne daugiau 10,4 Ch.
4.Viengubas darbinis kanalas, ne siauresnis nei 6 Ch.
5.Optika 5⁰-6⁰.
6.Kampinis okuliaras.
Komplekte:
a)optinis instrumentas;
b)sterilizavimo konteineris;
c)skysčių įtekėjimo kraniukai su dviem darbiniais kanalais;
d) guminės tarpinės.
2 | Daugkartinis tiesus ureterorenoskopas | 1.Instrumento ilgis 430 mm ±10 mm. | 1 vnt.
2.Distalinis instrumento diametras ne daugiau 6,7 Ch.
3.Proksimalinis instrumento diametras ne daugiau 8,4 Ch.
4.Viengubas darbinis kanalas, ne siauresnis nei 4 Ch.
5.Optika 5⁰-6⁰.
6.Kampinis okuliaras.
Komplekte:
a)optinis instrumentas;
b)sterilizavimo konteineris;
c)skysčių įtekėjimo kraniukai su dviem darbiniais kanalais;
d) guminės tarpinės.
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Suteikiama garantija, mėnesiais
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |  | Ar dokumentas konfidencialus? |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  |  |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)