## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Vienkartinės medicinos priemonės
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių yra, - nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
**Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių.
Pastaba. Prekių kiekiai yra preliminarūs ir skirti tik tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.
Planuojama pirkėjo | [5 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 6 mėn. | PVM tarifas ٪ | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Perkutaninis įvedimo rinkinys | Sterilus rinkinys su mova (įmaute), skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | vnt. | 50 | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Vienkartinis kandiklis su fiksacija | Vienkartinis kandiklis endoskopinėms procedūroms kartu su guma fiksacijai. Kandiklis pagamintas iš propileno, prilaikanti guma pagaminta iš silikono. Kandiklis turi turėti sparnelius fiksuojančiai gumytei užkabinti. Supakuotas po vieną. Kandiklio vidinio diametro aukštis 21 mm (±1 mm), plotis 26 mm (±1 mm). Pakuotėje 50 vnt. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | vnt. | 300 | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Švirkštų rinkinys injektoriui NEMOTO SONIC SHOT 7 | Vienkartinės priemonės. Turi tikti injektoriui NEMOTO SONIC SHOT 7. Sudėtis: 2 vnt. švirkštų 50-60ml, prailginimo linija ne trumpesnė kaip 250cm. su atšaka viename gale, 2 vnt. adatų "Spike" tipo. | rink. | 130 | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas 5/0 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų, 0% po 10-14 dienų. Rišant mazgą, siūlas neisisklaido, nentrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlo storis 5/0, siūlo ilgis 70 cm, adatos tipas pjaunanti, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis 16 mm. | vnt. | 360 | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas 4/0 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų, 0% po 10-14 dienų. Rišant mazgą, siūlas neisisklaido, nentrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 70 cm, adatos tipas pjaunanti, adatos lenktumas 3/8, adatos ilgis 16 mm. | vnt. | 288 | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Pjovimo kilpa, bipolinė, 15 Fr. | Pjovimo kilpa, bipolinė, 15 Fr., vienkartinė, sterili, turi tikti Karl Storz 5 mm histeroskopui. | vnt. | 50 | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Prietaisas rankinei vakuuminei vaisiaus ekstrakcijai atlikti | Vienkartinis; Prietaisas rankinei vakuuminei vaisiaus ekstrakcijai atlikti, esant vaisiaus galvos pakaušio užpakalinei (OP), skersai padėčiai (OT), galimas naudoti cezario pjūvio operacijos (CPO) metu; Prietaiso konstrukcija: rankinis vakuumo sukūrimas atliekant paspaudimo judesius prietaise integruotos sistemos pagalba su sistema sukeliamam slėgiui matyti; Prietaiso vakuumo spaudimas 450 – 600 mmHg; Prietaisas pritaikytas dirbti viena ranka; Integruotas vakuumo lygio ir jėgos indikatorius; Visiškai lanksti gaubtuvėlio (kepurėlės) ir rankenos jungtis; Ekstraktoriaus gaubtuvėlio (kepurėlės) parametrai: aukštis ≤ 20 mm, diametras ≤ 50 mm; Pagamintas iš plastiko arba analogiškos medžiagos; Paženklinta CE ženklu. | vnt. | 25 | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Rinkinys endoluminalinės vakuuminės terapijos | Vienkartinė priemonė, skirta anastomozinių nutekėjimų prevencijai ir gydymui bei perforacijų gydymui, galymi dydžiai 13mm ( vidinis: 13 mm išorinis: 17 mm ) ir 15mm ( vidinis: 15 mm išorinis: 19 mm ). | vnt. | 10 | 5 |  | 0 |  | 0
9 | Klijai | Klijai chirurginėms žaizdoms klijuoti. Veikia kaip barjeras, neleidžiantis mikrobams patekti į gyjančią žaizdą - bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus. Sudėtyje yra monomeras (2-oktilcianoakrilatas) ir dažiklis. Sterilūs (simbolis ant pakuotės), nesirezorbuojantys, skysti, bekvapiai, skaidrūs, išdžiūvę elastingi, vienkartiniai (pažymėta simboliu). Laikomi kambario temperatūroje, paruošti iš karto naudoti. Individualiame įpakavime. Aplikatorių sudaro sutraiškoma stiklo ampulė, esanti plastiko flakone su uždėtu aplikatoriaus antgaliu. Flakone yra 0.36ml klijų; flakono pakuotė baigiasi smailėjančiu „snapeliu” („snapelio” šonuose ir gale neturi būti šepetėlių, kempinėlės ar kitokių priedų, storinančių išorinį spindį) arba apvaliu aplikatoriumi su angele gale. Ant kiekvienos pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. Su pažymėta pakuotės atidarymo vieta. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį. | vnt. | 240 | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Elastinis tvarstis 8 x 400cm. | Nesterilus elastinis tvarstis iš 30 proc. poliamido ir 70 proc. viskozes, pailgėjimas nemažiau kaip 2 kartai. Plotis 7,5-8,5cm. , ilgis ( ištempus ) ne mažiau 400cm. | vnt. | 600 | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Elastinis tvarstis 10 x 400cm. | Nesterilus elastinis tvarstis iš 30 proc. poliamido ir 70 proc. viskozes, pailgėjimas nemažiau kaip 2 kartai. Plotis 9,5-10,5cm. , ilgis ( ištempus ) ne mažiau 400cm. | vnt. | 600 | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Rinkinis maitinamajai jejunostomijai | Sterilus, vienkartinis. Silikoninis vamzdelis, pilnai retgenokontrastinis, ilgis 60-65cm, dydis 9,6Fr (vidinis diametras – 2mm, išorinis diametras – 3,2mm). Vamzdelis sugraduotas kas 5cm, pradedant nuo 10cm galo iki 20cm ilgio. Rinkinyje: pravedėjas – diametras 0,97mm, ilgis 39-40cm; punkcinė adata – 17G (diametras 1,47mm), 98-100mm; desiletas – introdiuseris; Alene tipo adata 10Fr; Nuimama suspaudimo įvorė; Jungtys Male Luer-lock/Male Luer-lock – 2vnt.. Rinkinio sudėtyje neturi būti latekso, be ftalato DEHP. | rink. | 15 | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Vienkartiniai matavimo zondai tonometrui Icare TA-01 | Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš VALOX 321C arba analogiškos medžiagos. Zondo kojelė pagaminta iš plieno padengto auksu arba analogiškos medžiagos. Kiekvienas zondas patalpintas atskirame konteineryje. Zondo svoris ± 26,5 mg, ilgis ± 40,4mm. 100 vnt. dėžutėje. | vnt. | 10000 | 5 |  | 0 |  | 0