Priedas Nr. 1

Techninė specifikacija

- Nanodalelių analizatorius - 1 kompl.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Nanodalelių charakterizavimo sistema, skirta skystoje terpėje suspenduotų nanodalelių vienadaleliam dydžio pasiskirstymo ir koncentracijos nustatymui, su šviesos sklaidos ir fluorescencijos analizės funkcija |  |
| 2. | Matavimo principas | Matavimo principas – nanodalelių sekimo analizė (NTA) arba kita lygiavertė vienadalelė optinė analizė, leidžianti realiu laiku vizualizuoti ir sekti atskiras daleles. |  |
| 3. | Matuojami parametrai | Sistema turi nustatyti nanodalelių dydžio pasiskirstymą ir dalelių koncentraciją |  |
| 4. | Dalelių dydžio matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip 10–1000 nm |  |
| 5. | Dalelių koncentracijos matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip 10^6–10^9 dalelių/ml |  |
| 6. | Vizualizacija | Sistema turi užtikrinti atskirų dalelių vaizdavimą realiu laiku matavimo metu |  |
| 7. | Kamera / detekcija | Turi turėti kamerą arba kitą lygiavertę optinės detekcijos sistemą, tinkamą darbui šviesos sklaidos ir fluorescencijos režimais, leidžiančią realiu laiku vizualizuoti atskiras daleles ir atlikti jų analizę ne siauresniame kaip 10–1000 nm dydžio intervale. |  |
| 8. | Fluorescencijos analizė | Turi būti fluorescencijos analizės režimas, leidžiantis aptikti fluorescenciškai pažymėtas nanodalelių subpopuliacijas. |  |
| 9. | Fluorescencijos sužadinimo šaltinis* | Komplekte turi būti fluorescencijos sužadinimo šaltinis, skirtas fluorescenciškai pažymėtų nanodalelių subpopuliacijų analizei. |  |
| 10. | Fluorescencinis filtravimas ir signalo surinkimas* | Komplekte turi būti su fluorescencijos sužadinimo šaltiniu suderintas fluorescencijos filtravimo ir detekcijos sprendinys, skirtas fluorescencijos signalui surinkti fluorescenciškai pažymėtų nanodalelių subpopuliacijų analizei. |  |
| 11. | Matavimo režimai | Turi būti galima atlikti matavimus šviesos sklaidos ir fluorescencijos režimais |  |
| 12. | Programinė įranga | Komplekte turi būti programinė įranga, skirta matavimų valdymui, duomenų surinkimui, dydžio pasiskirstymo ir koncentracijos skaičiavimui, rezultatų vizualizacijai ir ataskaitų generavimui |  |
| 13. | Duomenų analizė | Programinė įranga turi turėti ne mažiau kaip dviejų matavimų palyginimo, duomenų eksporto ir ataskaitų parengimo funkciją. |  |
| 14. | Duomenų eksportas | Duomenys turi būti eksportuojami į ataskaitų ir lentelių formatus, kurie būtų suderinami microsoft office programinės įrangos formatais |  |
| 15. | Mėginio padavimo būdas* | Sistema turi turėti statinį arba srautinį mėginio matavimo režimą. |  |
| 16. | Komplektacija | Komplekte turi būti ne mažiau kaip: pagrindinis matavimo prietaisas, fluorescencijos sužadinimo šaltinis, fluorescencijos analizės priedas / filtravimo rinkinys, programinė įranga ir programinės įrangos licencija, visi standartinei eksploatacijai būtini kabeliai, laikikliai ir jungtys |  |
| 17. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą. |
| 18. | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą | a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC); c) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU). | Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.2. papunktis: Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 4 valandas. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2. | 4 punkto 4.4.4.4. papunktis*: perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 9, 10 ir 15 punktų. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |