TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

INSTRUMENTAI IR PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentai diabetinės pėdos priežiūrai |  |  |  | 950,00 |
| 1.1. | Žnyplės odelėms | 16 | vnt. | - Ilgis 10 cm (± 1 cm). - Dviguba spyruoklė. - Pagaminta iš nerūdijančio plieno. - Tinkama sterilizuoti autoklave. |  |
| 1.2. | Žnyplės nagams | 5 | vnt. | - Tiesios. - Ilgis 13cm (± 1 cm). - Dviguba spyruoklė. - Pagaminta iš nerūdijančio plieno. - Tinkama sterilizuoti autoklave. |  |
| 1.3. | Dildė nagams | 10 | vnt. | - Ilgis 14cm (± 1 cm). - Siaura darbinė dalis: plotis ne didesnis kaip 2 mm. - Dviejų galų. - Vienas darbinis galas tiesus, kitas lenktas. - Vidutinio grubumo nuo 100-180 grit. - Pagaminta iš nerūdijančio plieno - Tinkama sterilizuoti autoklave. |  |
| 2. | Elektrodai konizacijai |  |  |  | 3800,00 |
| 2.1. | Konizacijos elektrodas | 12 | vnt. | - Trikampis elektrodas. - Dydis 25x10±1 mm. - Darbinis ilgis 105±1 mm. - Jungtis 2.4 mm. - Autoklavuojamas. |  |
| 2.2. | Konizacijos elektrodas | 12 | vnt. | - Trikampis elektrodas. - Dydis 25x15±1 mm. - Darbinis ilgis 105±1 mm. - Jungtis 2.4 mm. - Autoklavuojamas. |  |
| 2.3. | Konizacijos elektrodas | 12 | vnt. | - Trikampis elektrodas; - Dydis 25x20±1 mm; - Darbinis ilgis 105±1 mm; - Jungtis 2.4 mm. - 5. Autoklavuojamas |  |
| 2.4. | Kilpinis elektrodas | 12 | vnt. | - T formos. - Ø 20±1 mm. - Gylis 25±1 mm. - Darbinis ilgis iki skersinio 110±1 mm. - Jungtis 2.4 mm. - Autoklavuojamas. |  |
| 2.5. | Kilpinis elektrodas | 12 | vnt. | - T formos. - Ø 20±1 mm. - Gylis 20±1 mm. - Darbinis ilgis iki skersinio 110±1 mm. - Jungtis 2.4 mm. - Autoklavuojamas. |  |
| 2.6. | Kilpinis elektrodas | 12 | vnt. | - T formos. - Ø 15±1 mm. - Gylis 15±1 mm; - Darbinis ilgis iki skersinio 110±1 mm. - Jungtis 2.4 mm. - Autoklavuojamas. |  |
| 3. | Priedai elektrochirurgijai |  |  |  | 89000,00 |
| 3.1. | Laidas bipoliniam pincetui | 100 | vnt. | 1. Laidas bipoliniam pincetui. 2. 2-banana jungtimi į elektrochirurginį generatorių. 3. Daugkartinio naudojimo. 4. Autoklavuojamas. 5. Ilgis 3 m. 6. Jungtis į bipolinį pincetą apvali. 7. Bipolinio instrumento jungtis- plokštelė su apsauga. 8. Kabelio laidininko gijos pintos, dengtos sidabru. 9. Be latekso. |  |
| 3.2. | Nelimpantis bipolinis pincetas | 50 | vnt. | 1. Daugkartinio naudojimo bipoliniai. 2. Nelimpantys pincetai su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bayonet formos bipoliniai pincetai, 5. 20 cm ilgio. 6. Su tiesiais 1 mm darbiniais galiukais. 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais kabeliais. |  |
| 3.3. | Nelimpantis bipolinis pincetas | 50 | vnt. | 1. Daugkartinio naudojimo bipoliniai. 2.Nelimpantys pincetai su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs. 5. 18cm ilgio. 6. Su tiesiais 1mm ir 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais kabeliais. |  |
| 3.4. | Nelimpantis bipolinis pincetas | 50 | vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo bipoliniai. 2. Nelimpantys pincetai su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs, 5. 20 cm ilgio. 6. Su tiesiais 1mm ir 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais kabeliais. |  |
| 3.5. | Nelimpantis bipolinis pincetas | 50 | vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo bipoliniai. 2. Nelimpantys pincetai su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs. 5. 22cm ilgio. 6. Su tiesiais 1mm ir 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais kabeliais. |  |
| 3.6. | Nelimpantis bipolinis pincetas | 5 | vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo bipoliniai. 2. Nelimpantys pincetai su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs. 5. 30cm ilgio. 6. Su tiesiais 2mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais kabeliais. |  |
| 3.7. | Nelimpantis bipolinis pincetas | 50 | vnt. | 1.Daugkartinio naudojimo bipoliniai. 2. Nelimpantys pincetai su europine plokščia jungtimi. 3. Pincetų galiukai pagaminti iš sidabro. 4. Bipoliniai pincetai tiesūs. 5. 11cm ilgio. 6. Su tiesiais 0,6 mm darbiniais galiukais (pasirenkama užsakymo metu). 7. Pincetai suderinami su siūlomais bipoliniais kabeliais. |  |
| 3.8. | Monopolinė rankenėlė | 200 | vnt. | 1.Monopolinis pieštukas. 2. Tinkantis Valleylab tipo elektrochirurginiam įrenginiui (3-pin jungtis). 3. Su koaguliavimo ir pjovimo mygtukais. 4. Peilio formos elektrodu. 5. Rankenėlės ilgis 168mm. 6. Integruotas jungiamasis kabelis 3,0 m ilgio. 7. Tinkamas darbui su 2,38mm diametro elektrodais. 8. Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas ≥ 1340C. 9. Autoklvavimų skaičius – ne mažisui 100. 10. Be latekso |  |
| 3.9. | Kabelis neutraliam paciento elektrodui | 30 | vnt. | - Sterilizuojamas autoklave. - Daugkartinio naudojimo. - Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių. - Kabelio ilgis 4-4,5 m. - Prijungimas - 2 kontaktų REM tarptautinis (Valleylab tipo). |  |
| 4. | Instrumentai peties artroskopijai |  |  |  | 73000,00 |
| 4.1. | Daugkartinio naudojimo mazgo nustūmėjas ir manipuliatorius | 6 | vnt. | 1.Instrumentas skirtas mazgui nustumti artroskopinių operacijų metu. 2.Su uždara arba atvira distaline dalimi (bus pasirenkama užsakymo metu). 3.Su žiedo formos proksimaline dalimi. 4.Spalviškai pažymėtas. |  |
| 4.2. | Artroskopinės žirklės (ŽIRKLĖS BICEPSUI) | 10 | vnt. | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalies diametras 3.4 ±0,1 mm. 3. Distalinė dalis – artroskopinės žirklės lenktos į dešinę. 4. Instrumentas yra ergonominis, žemo profilio, pritaikytas tiksliam valdymui įvairiomis rankų padėtimis ir funkcijomis. 5. Su praplovimo kanalu – Flushport. 6. Distalinis galas pusmėnulio formos. |  |
| 4.3. | Scorpion artroskopinis instrumentas | 3 | vnt. | 1. Artroskopinis instrumentas skirtas Peties sąnario siuvimui vienu įvedimu, nenaudojant papildomų priemonių, suimantis audinį, perveriantis siūlą per audinį ir jį ištraukiantis, nepaleisdamas siūlo viso proceso metu. 2. Ne daugiau dviejų valdymo rankenų – viena adatai, kita audinio sugriebimui. 3. Instrumentas skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkantis darbui su siuvimo adatomis bei praveriantis 2 skirtingus siūlus vienu metu. 4. Žemo profilio. 5. Tinkantis darbui su 6-7mm kaniulėmis. 6. Distalinė dalis tiesi. 7. Su praplovimo langu Flushport. |  |
| 4.3.1. | Adata Scorpion instrumentui | 200 | vnt. | 1.Scorpion instrumento adata tinkantis 4.3 pozicijos instrumentui. 2.Vienkartinio naudojimo. 3.Pateikiama sterili. 4.Komplekte su didelio užtaisymo siūlu. |  |
| 4.4. | Siūlų pravedėjas | 10 | vnt. | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalies tiesi -diametras 3,4 ±0,1 mm. 3. Distalinė dalis skirta siūlų paėmimui be dantukų. 4. Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Distalinis galas pusmėnulio formos, žemo profilio, ergonominis. |  |
| 4.5. | Siūlo kirpiklis | 10 | vnt. | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalies tiesi -diametras 2,75 ± 0,01mm. 3. Distalinė dalis skirta siūlo nukirpimui mažose erdvėse. 4. Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Distalinis galo vidinė dalis užapvalinta skirta siūlo slydimui iki nukirpimo vietos. |  |
| 4.6. | Didelio diametro kandiklis | 10 | vnt. | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalis tiesi su palinkimu į viršų kandimo vietoje, diametras 4,2 mm ±0,05mm. 3. Distalinė dalies kandimas 5,5 x 2,5 mm (galima paklaida ± 0,05mm). 4. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 4.7. | Kandiklis | 10 | vnt. | 1.Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalis lenkta 15° į viršų -diametras 3,4 ±0,1 mm. 3.Distalinė dalies kandimas 3,5 ± 0,1 mm. 4.Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 4.8. | Sumažintas čiupiklis | 10 | vnt. | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalis tiesi -diametras 2,75 mm ± 0,05mm. 3. Distalinė dalis su dantukais bei papildomais dantimis vienu viršuje, dviem apačioje skirta stipresniam suėmimui. 4. Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 5. | Artroskopijai skirti teleskopai ir trokarai |  |  |  | 78000,00 |
| 5.1. | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm | 2 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 30° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 105°. 5. Ilgis 170 ±1 mm. 6. Šviesolaidinė jungtis. 7. Prijungimas prie bet kurio šviesolaidžio. 8. HD raiška. |  |
| 5.2. | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm, remontinis keitimas | 4 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 30° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 105°. 5. Ilgis 170 ±1mm. 6. Šviesolaidinė jungtis; 7. Prijungimas prie bet kurio šviesolaidžio. 8. HD raiška. |  |
| 5.3. | Artroskopinis teleskopas diam.2,9 mm | 2 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 30° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 100°. 5. Ilgis 152 ±1mm. 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 7. HD raiška. |  |
| 5.4. | Artroskopinis teleskopas diam.2,9 mm, remontinis keitimas | 2 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 30° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 100°. 5. Ilgis 152 ±1mm. 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 7. HD raiška. |  |
| 5.5. | Artroskopinis teleskopas diam.2,5 mm | 2 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 30° vaizdo kryptis. 4. Ilgis 72 ±1mm. 5. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 6. HD raiška. |  |
| 5.6. | Artroskopinis teleskopas diam.2,5 mm, remontinis keitimas | 2 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 30° vaizdo kryptis. 4. Ilgis 72 ±1mm. 5. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 6. HD raiška. |  |
| 5.7. | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm | 1 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 70° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 105°. 5. Ilgis 173 ±1mm. 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 7. HD raiška. |  |
| 5.8. | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm, remontinis keitimas | 1 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 70° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 105°. 5. Ilgis 173 ±1mm. 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 7. HD raiška. |  |
| 5.9. | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm | 1 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 0° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 105°. 5. Ilgis 172 ±1 mm. 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 7. HD raiška. |  |
| 5.10. | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm, remontinis keitimas | 1 | vnt. | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje. 2. Automatinis prijungimas prie trokaro. 3. 0° vaizdo kryptis. 4. Regėjimo laukas 105°. 5. Ilgis 172 ±1 mm. 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais. 7. HD raiška. |  |
| 5.11. | Įmautė – troakaras | 6 | vnt. | 1.Tinka optikoms HD4000; HD4300 ir HD4700. 2. Su dviem vožtuvais greito sujungimo optikai. 3.Suderinama su greito sujungimo optika. 4. Komplektas su buku obturatoriu. 5. Galima keisti vožtuvų skaičių. 6. Autoklavuojama. 7. Diametras 5,5 mm. |  |
| 5.12. | Įmautė – troakaras | 3 | vnt. | 1. Tinka optikai T2930. 2.Su dviem vožtuvais greito sujungimo optikai. 3.Suderinama su greito sujungimo optika. 4.Kompelkte su buku obturatoriumi. 5.Galima keisti vožtuvų skaičių. 6. Autoklavuojama. 7. Diametras 4,0 mm. |  |
| 5.13. | Įmautė – troakaras | 3 | vnt. | 1. Suderinama su T2530 optika. 2. Su dviem vožtuvais greito sujungimo optikai. 3. Suderinama su greito sujungimo optika. 4. Komplekte su buku obturatoriumi. 5. Galima keisti vožtuvų skaičių. 6. Autoklavuojama. 7. Diametras 3,5 mm. |  |
| 5.14. | Artroskopinių optikų įmovų vidinio sandarinimo tarpinės | 100 | vnt. | Įmovos tinkančios optikoms |  |
| 6. | Instrumentai cistoskopijai |  |  |  | 28000,00 |
| 6.1. | Optika | 4 | vnt. | 1.Stebėjimo kampas 70. 2. Skersmuo 40,1mm. 3. Ilgis 301 cm. 4. Išplėsto matymo kampo. 5. Su jungtimi šviesos srautui. 6. Optika turi būti tinkama įstaigos turimai gamintojo Karl Storz cistoskopo movai ir šviesolaidžiams be papildomų adapterių. |  |
| 6.2. | Krepšys valymui,sterilizacijai bei laikymui, talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai. | 4 | vnt. | 1.Vielinis. 2. Skirtas 30 – 34 cm ilgio endoskopų valymui, sterilizacijai ir laikymu. 3. Su laikikliais šviesolaidžių adapteriams. |  |
| 6.3. | Cistoskopo-ureteroskopo mova | 6 | vnt. | 1.Skersmuo 220,1 Fr. 2. Su standartiniu obturatoriumi. 3. Su dviem vožtuvais plovimui/atsiurbimui. 4. Distalinė dalis specialiai suformuota švelniam instrumento įvedimui, su įpjova apsaugančia nuo instrumento nukrypimo. 5. Autoklavuojama. 6. Suderinama su Karl Storz 4 mm endoskopais. |  |
| 6.4. | Kateterio lenkimo mechanizmas | 3 | vnt. | 1.Su 2 instrumentiniais kanalais, su užraktu. 2.Suderinama su cistoskopo ureteroskopo mova. |  |
| 6.5. | Teleskopinis tiltelis su 2 užrakinamais instrument kanalais | 6 | vnt. | 1.Su 2 užrakinamais kanalais. 2. Suderinamas su 27026BB tipo cistoskopų movomis. |  |
| 6.6. | Griebiančios žnyplės | 3 | vnt. | 1.Vielinis. 2. Skirtas 30 – 34 cm ilgio endoskopų valymui, sterilizacijai ir laikymu. 3. Su laikikliais šviesolaidžių adapteriams. |  |
| 7. | LOR instrumentų rinkinys (komplektas) |  |  |  | 17500,00 |
| 7.1. | Nosies skėtiklis | 10 | vnt. | - Cottle tipo arba lygiavertis nosies skėtiklis. Fig. 3. - Darbinė dalis 752mm. - Rankenos spyruokliuojančio, - Bendras instrumento ilgis 1602mm. |  |
| 7.2. | Pertvaros žnyplės | 10 | vnt. | 1.Brünings tipo arba lygiavertės žnyplės. 2. Fig. 2. 3. Lenktos. 4. Dabinė dalis 7,60,1mm. 5. Bendras instrumento ilgis 1652mm. |  |
| 7.3. | Elevatorius | 10 | vnt. | 1.Cottle tipo arba lygiavertis elevatorius. 2.Dvipusis. 3.Vienas galas aštrus 4,50,1m. 4.Kitas bukas 4,50,1mm. 5.Bendras instrumento ilgis 2202mm. |  |
| 7.4. | Adenoidų kiuretė | 10 | vnt. | 1.Beckmann tipo arba lygiavertė adenoidų kiuretė. 2.Fig. 1. 3.Darbinė dalis lenkta 131mm. 4.Rankena rantyta su skersiniais grioveliais. 5.Bendras instrumento ilgis 2202mm. |  |
| 7.5. | Adenoidų kiuretė | 10 | vnt. | 1.Beckmann tipo arba lygiavertė adenoidų kiuretė. 2.Fig. 2. 3.Darbinė dalis lenkta 151mm. 4.Rankena rantyta su skersiniais grioveliais. 5. Bendras instrumento ilgis 2202mm. |  |
| 7.6. | Tonzilių disektorius / retraktorius | 10 | vnt. | 1.Hurd tipo arba lygiavertis disektorius/retraktorius. 2.Vienas galas 111mm. 3 Kitas 141mm. 4. Bendras instrumento ilgis 2252mm. |  |
| 7.7. | Tonzilių žnyplės 69,2 | 10 | vnt. | 1.Schnidt tipo arba lygiavertės žnyplės. 2.Stipriau lenktos puslankiu. 3.Rankenos žiedinės su užraktu. 4.Bendras instrumento ilgis 1852mm. |  |
| 7.8. | Tonzilių žnyplės | 10 | vnt. | 1.Schnidt tipo arba lygiavertės žnyplės. 2.Stipriau lenktos puslankiu. 3.Rankenos skirtingos – viena žiedinė, kita atviros kilpos formos, gale atskirta nuo instrumento. 4.Bendras instrumento ilgis 1852mm. |  |
| 7.9. | Tonzilių disektorius | 10 | vnt. | 1.Henke tipo arba lygiavertis disektorius. 2.Dvipusis. 3.Vienas galas dantytu kraštu 11,50,2mm. 4.Kitas kablio formos 5,00,2mm. 5.Rankena išilgai rantyta. 6. Bendras instrumento ilgis 2452mm. |  |
| 7.10 | Tonzilių disektorius | 10 | vnt. | 1.Henke tipo arba lygiavertis disektorius. 2.Dvipusis. 3.Vienas galas dantytu kraštu 16,50,2mm. 4.Kitas kablio formos 5,00,2mm. 5.Rankena išilgai rantyta. 6.Bendras instrumento ilgis 2452mm. |  |
| 7.11. | Siurbimo kaniulė | 10 | vnt. | 1.Frazier tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė. 2.Lenkta. 3.Darbinė dalis Ø2,70,1 m., 4.Darbinės dalies ilgis 1302mm. 5. Bendras instrumento ilgis 1952mm. |  |
| 7.12. | Siurbimo kaniulė | 10 | vnt. | 1.Frazier tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė. 2.Lenkta. 3.Darbinė dalis Ø3,30,1 mm. 4.Darbinės dalies ilgis 1302mm. 5.bendras instrumento ilgis 1952mm. |  |
| 7.13. | Siurbimo kaniulė | 10 | vnt. | 1.Fergusson tipo arba lygiavertė siurbimo kaniulė. 2.Lenkta. 3.Darbinė dalis Ø2,00,1 mm. 4.Darbinės dalies ilgis 1102mm. 5.Bendras instrumento ilgis 1802mm. |  |
| 8. | Instrumentai Torakotomijai |  |  |  | 12000,00 |
| 8.1. | Chirurginis pincetas | 10 | vnt. | 1.Oehler tipo arba lygiavertis chirurginis pinceta. 2.Su volframo karbidu. 3.Su 1x2 dantukai. 4.Rankenėlės rantytos skersiniais nelygumais. 5.Rankenos apačia pažymėta spalviška. 6.Bendras ilgis 200±2mm. |  |
| 8.2. | Chirurginis pincetas | 10 | vnt. | 1.Oehler tipo arba lygiavertis chirurginis pincetas. 2.Su volframo karbidu. 3.Su 1x2 dantukais. 4.Rankenėlės rantytos skersiniais nelygumais. 5.Rankenos apačia pažymėta spalviškai. 6.Bendras ilgis 250±2mm. |  |
| 8.3. | Chirurginis pincetas | 10 | vnt. | 1.Kübler tipo arba lygiavertis chirurginis pincetas. 2.Su volframo karbidu. 3.Be dantukų. 4.Rankenėlės rantytos skersiniais nelygumais. 5.Rankenos apačia pažymėta spalviškai. 6.Bendras ilgis 200±2mm. |  |
| 8.4. | Bronchų spaustukas | 10 | vnt. | 1.Lees tipo arba lygiavertis atraumatinis bronchų spaustukas / žnyplės. 2.Darbinės dalys su seracija. 3.Lenktos stačiu kampu. 4.Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5.Rankena su užrakinimu. 6.Bendras ilgis 255±2 mm. |  |
| 8.5. | Atraumatinės žnyplės | 10 | vnt. | 1.Cooley tipo arba lygiavertės atraumatinės žnyplės. 2.Darbinės dalys su seracija. 3.Lenktos stačiu kampu. 4.Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5.Rankena su užrakinimu. 6.Bendras ilgis 145±2 mm. |  |
| 8.6. | Atraumatinės žnyplės | 10 | vnt. | 1.Cooley tipo arba lygiavertės atraumatinės žnyplės. 2.Darbinės dalys su seracija. 3.Vidutinio lenktumo kampu (medium angled). 4.Su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. 5.Rankena su užrakinimu. 6.Bendras ilgis 160±2 mm. |  |
| 9. | Instrumentai neurochirurgijai |  |  |  | 2170,00 |
| 9.1. | Laminektominės žnyplės | 10 | vnt. | 1.Ferris-Smith-Kerrison tipo arba lygiavertės, 2.Darbinės dalies plotis 2 mm, 3.Pjovimas į viršų 45±5° kampu, 4.Darbinės dalies (koto) ilgis 200±2 mm, 5.Rankenos spyruokliuojančios, 6.Instrumentas išardomas. |  |
| 9.2. | Laminektominės žnyplės | 10 | vnt. | 1.Ferris-Smith-Kerrison tipo arba lygiavertės, 2.Darbinės dalies plotis 2 mm, 3.Pjovimas į viršų 90±5° kampu, 4.Plona atramine plokštele (thin plate), 5.Darbinės dalies (koto) ilgis 180±2 mm, 6.Rankenos spyruokliuojančios, 7.Instrumentas išardomas. |  |
| 9.3. | Mikro pincetas | 10 | vnt. | 1.Tiesus be dantukų, 2.Darbinė dalis su deimantiniu padengimu 0.3±0.01 mm pločio, 3.Rankenos "counter balance" tipo arba lygiavertės, 4. Su nelygumais, 5.Bendras instrumento ilgis 150±2 mm. |  |
| 9.4. | Mikro pincetas | 10 | vnt. | 1.Tiesus 2. Su 1:2 dantukais, 3.Darbinė dalis su deimantiniu padengimu 0.4±0.01 mm pločio, 4. Rankenos su nelygumais, 5.Bendras instrumento ilgis 150±2 mm. |  |
| 9.5. | Mikro adatkotis | 10 | vnt. | 1.Mikro adatkotis 2.Skirtas 2-0 - 4-0 siuvimo medžiagoms, 3.Darbinė dalis tiesi, 4.Su deimantiniu padengimu, 5.2.0±0.01 mm pločio, 6. Rankenos su užraktu, 7.Spyruokliuojančios, 8. Su nelygumais, 9. Instrumento kojelių sujungimo vieta be aštrių briaunų, 10.Bendras instrumento ilgis 150±2 mm. |  |
| 9.6. | Retraktorius | 10 | vnt. | 1.Williams tipo arba lygiavertis, 2. Išsiplėtimo dydis 102±0.2 mm, 3. Skirtingomis mentelėmis: dešinė mentelė dantytu kraštu, mentelės dydis 50±0.2 mm x 10±0.2 mm, kita mentelė vientisai smailėjanti; 4.Rankena su savaime užsifiksuojančiu dantukiniu mechanizmu ir atrakinimo ąsele, 5. Bendras instrumento ilgis 170±0.2 mm. |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

3. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalo savo sąskaita pateikti prašomų prekių pavyzdžius. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.