Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija (II pirkimo dalis)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – ginekologinė kėdė su elektriniu aukščio reguliavimu (toliau – Prekė).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 6 priedo „Pasiūlymo forma (II pirkimo dalis)“ 4.9 lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su ginekologine kėde su elektriniu aukščio reguliavimu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomas parametras/ aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ginekologinė kėdė su elektriniu aukščio reguliavimu |  |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Ginekologinė kėdė pritaikyta ginekologinei apžiūrai |
| 3. | Kėdės danga besiūlė, atspari valymui dezinfekcinėmis medžiagomis bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva (iš gamintojo siūlomos paletės). Lengvai valoma. | Būtina |
| 4. | Šoninės apsaugos iš abiejų pusių ties sėdimąja dalimi ir kojomis | Būtina |
| 5. | Atraminiai pakojai skirti įremti pėdas | Būtina |
| 6. | Kėdės padėčių keitimo valdymas kojiniu pedalu | Ne mažiau kaip 21⁰ |
| 7. | Elektriniu būdu valdomos kėdės padėtys | 1. Kėdės aukštis 2. Nugaros atlošo kampas |
| 8. | Bendras ištiestos kėdės ilgis gulimoje pozicijoje | ≤ 1850 mm |
| 9. | Maksimalus kėdės plotis su pakojais | 970 x 820 mm |
| 10. | Sėdimosios dalies čiužinio storis | 50 mm (± 10 mm) |
| 11. | Sėdimosios dalies plotis | 650 mm x 400 mm (± 5mm) |
| 12. | Sėdimosios dalies maksimalus aukštis nuo grindų paviršiaus | 540 x 830 mm |
| 13. | Sėdimosios dalies minimalus aukštis nuo grindų paviršiaus | ≤ 620 mm |
| 14. | Nugaros atlošo valdymo kampas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +65° |
| 15. | Sėdimosios dalies valdymo kampas | ne siauresnėse ribose kaip iki +20° |
| 16. | Kėdė mobili su integruotais “paslėptais” ratukais | Būtina |
| 17. | Ratukai | Ne mažesni nei 75 mm |
| 18. | Slankus, nuimamas padėklas | Skirtas skysčiams surinkti: Integruotas po kėde; Ištraukiamas ir įdėdamas po kėdės sėdimąją dalimi; Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |
| 19. | Maksimali apkrova | 200 kg. |
| 20. | Maitinimas 220 v 50 Hz +/-10% | Būtina |
| 21. | Kėdės galvūgalyje popieriaus rulono laikiklis | Būtina |
| 22. | Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: | Kaklo pagalvėlė |
| 23. | Garantinis laikotarpis | 36 mėn. |
| 24. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudotis įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 25. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 26. | Siūloma prekė turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus (originalo ir lietuvių kalba). |
| 27. | Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |
| 28. | Prekės pristatymas: adresu Aido g, 18, LT-78242 Šiauliai, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą | Būtina |