Pirkimo sąlygų

3 priedas „Techninė specifikacija (III pirkimo dalis)“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – operacinis stalas (toliau – Prekė).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 7 priedo „Pasiūlymo forma (III pirkimo dalis)“ 4.9 lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su operaciniu stalu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| I. | Operacinis stalas | (siūlomas modelis ir gamintojas) |
| 1. | Stalo tipas | Mobilus operacinis stalas su integruotais keturiais pasukamai ratukais stalo pagrinde. Darbinėje padėtyje operacinis stalas fiksuojamas stabdžiu. |
| 1.1 | Valdymo būdas | Elektro-hidraulinis |
| 1.2 | Stalo maitinimas | 220V ± 10%, 50 Hz, Integruotas vidinis akumuliatorius pakraunamas iš elektros tinklo. |
| 1.3 | Didžiausia leistina apkrova | Normalioje padėtyje ≥ 450 kg |
| 2. | Stalviršis: |  |
| 2.1 | Modulinės konstrukcijos | Susideda iš ne mažiau 5 sekcijų: - Galvos (išmontuojama); - Viršutinės nugaros (išmontuojama); - Apatinės nugaros; - Dubens; Dviejų dalių kojų sekcijos su nusileidimo ir pakėlimo funkcija (išmontuojamos). |
| 2.2 | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |
| 2.3 | Išmontuojamos stalviršio sekcijos su nuėmimo – uždėjimo mechanizmais. | Būtina |
| 2.4 | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtinas abiejose stalo pusėse |
| 2.5 | Stalviršio matmenys | Ilgis ne mažiau 2050 mm; Plotis su šoniniais bėgeliais ne mažiau 590 mm; Plotis be šoninių bėgelių ne mažiau 520 mm. |
| 3. | Čiužinys: |  |
| 3.1 | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |
| 3.2 | Pagamintas iš viskoelastinės ar lygiavertės medžiagos, apsaugančios nuo pragulų | Būtina |
| 3.3 | Čiužinio storis | ne mažiau 75 mm |
| 3.4 | Čiužinio paviršius neperšlampamas, atsparus valymui ir dezinfekcijai. | Būtina |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |
| 4.1 | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ne mažiau 35o |
| 4.2 | Motorizuotas anti-Trendelenburgo padėties nustatymas | ne mažiau 35o |
| 4.3 | Motorizuotos lateralinės pozicijos nustatymas | ne mažiau 25o į abi puses |
| 4.4 | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (be čiužinio) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 600 iki 1050 mm |
| 4.5 | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 45o iki +90o |
| 4.6 | Motorizuotos kojinės sekcijos dalių reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -90o iki +70o |
| 4.7 | Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis | ne mažiau 300 mm |
| 4.8 | Motorizuotas stalviršio „0“ padėties nustatymas | Būtina |
| 4.9 | Stalviršio galvos ir kojų pusių sekcijas galima sukeisti vietomis, jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus. Normali ir reversinė stalviršio padėtis. | Būtina |
| 4.10 | Vartotojo nustatyta stalo su stalviršiu padėtis | Būtina. Ne mažiau kaip 20 vartotojo programuojamų padėčių |
| 4.11 | Išmani apsaugos sistema | Būtina operacinio stalo sekcijų sumontuotų kojūgalyje atpažinimo sistema, leidžianti operacinio stalo padėties keitimo metu apsaugoti nuo stalo sekcijų susidūrimo su grindimis, stalo pagrindu ar stalo kolona |
| 5. | Nuotolinio valdymo pultas | Belaidis – 1 vnt. Su laidu – 1 vnt. |
| 5.1 | Nuotolinio valdymo pulto ekranas ne mažiau 2 colių | Būtina. Ekrane vaizduojami ne mažiau kaip: - Operacinio stalo pozicija realiu laiku (aukštis, pokrypis, išilginis poslinkis); - Baterijos būsena; - Stalo užrakinimo būsena; - Apsaugos sistemos įspėjimas apie galimą stalo komponentų susidūrimą. |
| 6. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | Iš nerūdijančio plieno, L formos |
| 6.1 | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu tvirtinama prie šoninio operacinio stalo bėgelio – 2 vnt. | Galimybė keisti atramos aukštį bei nukreipimo kampą. Su rankos tvirtinimo diržu Atramos išmatavimai: ilgis ne mažiau 550 mm, plotis ne mažiau 150 mm |
| 6.2 | Geliniai paciento pozicionavimo priedai | - Galvos žiedas ne mažesnių išmatavimų kaip 20 x 7 x 4 cm (2 vnt.); - Pusinis volelis ne mažesnių išmatavimų kaip 50 x 13 x 7 cm (2 vnt.). |
| 6.3 | Diržas paciento fiksavimui prie operacinio stalo – 2 vnt. | Būtina |
| 6.4 | Operacinio stalo priedų laikymo vežimėlis – 1 vnt. | Būtina |
| 6.5 | Operacinio stalo metaliniai komponentai pagaminti iš nerūdijančio plieno | Būtina |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 8. | Garantinis laikotarpis | 36 mėn. |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 10. | Reikalavimai techninei dokumentacijai | Pateikti instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. |
| 11. | Siūloma prekė turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus (originalo ir lietuvių kalba). |