## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PRIEMONĖS MEDICININIŲ PRIETAISŲ STERILIZACIJAI, DEZINFEKCIJAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | CHEMINIAI IŠORINIAI (PIRMOJO TIPO PROCESO CHEMINIS INDIKATORIUS) INDIKATORIAI SOČIŲJŲ VANDENS GARŲ STERILIZATORIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1. | Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams
1.1. | Cheminiai išoriniai (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius) indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizatoriams | 1500 | Rit.(ritinėlyje ne mažiau 750 vnt.)
1.1.1. | Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas garais (STEAM), aiškus indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos.
1.1.2. | Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui.
1.1.3. | Indikatoriai turi būti susukti į ritinius ne mažiau nei 750 vnt.
1.1.4. | Indikatorių pakuotė komplektuojama su rašalo kasete spausdintuvui, su specialiu rašalu kad indikatoriaus paviršiuje neišsilietų, skirtas sterilizacijai garais.
1.1.5. | Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos, dviguba lipni etiketė klijuojamas ant paketų paviršių.
1.1.6. | Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti(sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo datą), ne mažiau kaip trys eilės, kiekvienoje eilutėje ne mažiau 12 ženklų.
1.1.7. | Indikatorių ritiniai turi būti supakuoti į tvirtą, sandarią, tinkamą sandėliavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, sterilizacijos būdas, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią indikatorius nuo išorinio poveikio.
1.1.8. | Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų, bei išliktų stabilus užrašas po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus.
1.1.9. | Būtina pateikti atitikties dokumentus: indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1, (pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius).
1.1.10. | Pateikti panaudai rankinius spausdintuvus indikatoriams žymėti ir klijuoti ant paketų, su tinkamomis rašalo kasetėmis reikiamai informacijai įrašyti ant cheminio indikatoriaus ( sterilizatoriaus numerį, partijos numerį, darbuotojo numerį, sterilizacijos ir galiojimo laiką). - 5 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 10890 Eur
2. DALIS | POPIERIAUS - PLASTIKO JUOSTOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
2. | Popieriaus - plastiko juostos
2.1. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 7,5 cm±0,5cm x 200 m±1 m | 140 | rul.
2.1.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.1.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.1.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.1.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.1.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.1.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.1.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.1.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.1.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.1.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.1.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.2. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 10 cm±0,5 cm x 200 m ±1 m | 200 | rul.
2.2.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.2.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.2.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.2.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.2.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.2.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.2.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.2.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.2.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.2.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.2.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.3. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 12,5 cm±0,5 cm x 200 m±1 m | 60 | rul.
2.3.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.3.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.3.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.3.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.3.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.3.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.3.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.3.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.3.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.3.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.3.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.4. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 15 cm±0,5 cm x 200m ±1 m | 250 | rul.
2.4.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.4.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.4.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.4.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.4.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.4.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.4.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.4.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.4.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.4.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.4.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.5. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 20 cm±0,5 cm x 200m±1 m | 150 | rul.
2.5.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.5.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.5.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.5.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.5.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.5.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.5.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.5.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.5.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.5.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.5.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.6. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 25 cm ±0,5 cm x 200m±1 m | 180 | rul.
2.6.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.6.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.6.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.6.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.6.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.6.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.6.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.6.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.6.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.6.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.6.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.7. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 30cm±0,5 cm x 200m±1 m | 120 | rul.
2.7.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.7.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.7.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.7.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.7.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.7.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.7.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.7.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.7.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.7.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.7.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.8. | Popieriaus - plastiko juostos be klostės 40cm ±2cm x 200m±1 m | 50 | rul.
2.8.1. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.8.2. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.8.3. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.8.4. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.8.5. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.8.6. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.8.7. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.8.8. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.8.9. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.8.10. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.8.11. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.9. | Popieriaus - plastiko juostos su kloste 15cm±0,5 cm x 100 m±1 m | 70 | rul.
2.9.1. | Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų medicininių priemonių paketų formavimui.
2.9.2. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.9.3. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.9.4. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.9.5. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.9.6. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.9.7. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.9.8. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.9.9. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.9.10. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.9.11. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.9.12. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.10. | Popieriaus - plastiko juostos su kloste 40cm±2 cm x 100 m±1 m | 4 | rul.
2.10.1. | Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų medicininių priemonių paketų formavimui.
2.10.2. | Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 60 g/m2 (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2.10.3. | Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno arba polietileno/polipropileno juostos, kurios bendras storis ne mažiau 52 mikronų .
2.10.4. | Ant pakavimo juostų turi būti išoriniai 1 klasės proceso indikatoriai STEAM(garų) ir EO (etileno oksido dujų), atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standartą, indikatorių spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis.
2.10.5. | Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neišskirti jokių atplaišų.
2.10.6. | Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 10 mm.
2.10.7. | Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl popieriaus -plastiko užlydymo temperatūros.
2.10.8. | Popieriaus plastiko juostos turi būti supakuotos į sandarią, tinkamą transportavimui, aiškiai paženklintą pakuotę (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, produkto identifikavimo kodas, išmatavimai, pagaminimo data, galiojimo data), apsaugančią popieriaus plastiko juostas nuo išorinio poveikio.
2.10.9. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
2.10.10. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
2.10.11. | Būtina pateikti atitikties dokumentus, atitinkančius LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 standartų reikalavimus.
2.10.12. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir saugos duomenų lapus (SDL) anglų ir lietuvių kalba
2.11. | Rotaciniai užlydymo aparatai panaudai | 2 | vnt.
2.11.1. | Kartu su plastiko juostomis turi būti pateikiami rotaciniai popieriaus-plastiko juostų užlydymo aparatai su priekiniu transportavimo stalu. Korpusas turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.Atsparus valymui ir dezinfekcijai.Turi turėti mikroprocesoriaus valdymą. Užlydymo greitis ne mažiau 7,5 m/min. Užlydymo siūlės plotis iki 15 mm. Turi būti ne mažiau trijų siūlių užlydymo siūlė. Užlydymo temperatūros reguliavimo ribos ne mažiau 200 C˚.Turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, pakuočių įtraukimo. Su savaiminiu slėgio reguliavimo mechanizmu, kuris įjungtų transporterį tik įdėjus paketą į lydymo takelį.Aparato svoris apie 13 kg (±1 kg). Su apsaugine išsijungimo funkcija. Temperatūros palaikymo tikslumas - ne mažiau 1C˚.Būtina pateikti atitikties dokumentus: turi atitikti LST EN ISO 11607-2, LST EN 868, DIN 58953-7:2008 reikalavimus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 33600 Eur
3. DALIS | PAKETŲ SUTVIRTINIMO JUOSTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
3. | Paketų sutvirtinimo juosta
3.1. | Paketų sutvirtinimo juosta | 2500 | vnt.
3.1.1. | Lipni paketų sutvirtinimo juosta su išoriniu cheminiu indikatoriumi (pirmojo tipo proceso cheminiu indikatoriumi), atitinkančiu LST EN ISO 11140-1 standartus.
3.1.2. | Skirta krepo popieriaus ir neaustinės medžiagos paketams sutvirtinti, susukta į rulonėlį.
3.1.3. | Juostos plotis nuo1,2cm iki 1,6 cm, juostos ilgis nuo 50 iki 55m.
3.1.4. | Pritaikyta sterilizacijos garais rėžimams 121⁰C iki 134⁰C.
3.1.5. | Juostos pagrindas padengtas specialiais klijais, kurių pagalba sutvirtinamas sterilizuojamas paketas.
3.1.6. | Juostos klijai turi patikimai užklijuoti paketą, kad nebūtų savaiminio juostos atsiklijavimo sterilizacijos metu ir po jos.
3.1.7. | Juosta turi lengvai atsiklijuoti nuo paketo po sterilizacijos proceso. Atklijavus juostą, neturi likti klijų likučių.
3.1.8. | Aseptinis įpakavimas (juostos apsaugotos nuo dulkių ir chemikalų).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 9438 Eur
4. DALIS | APSAUGINIS POPIERIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
4. | Apsauginis popierius
4.1. | Apsauginis popierius | 40000 | vnt.
4.1.1. | Specialus popierius sterilizuojamų medicinos priemonių ir krepšelių apsaugai.
4.1.2. | Svoris 75 ± 5 g/m2.
4.1.3. | Pasižymi vandenį absorbuojančiomis savybėmis.
4.1.4. | Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 standartus
4.1.5. | Turi turėti CE ženklą(pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
4.1.6. | Išmatavimai 25cm(+/- 5cm) x35cm(+/- 5cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 4725 Eur
5. DALIS | PLOVIMO PRIEMONĖS AUTOMATINĖMS MEDICINOS PRIEMONIŲ PLOVIMO MAŠINOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
5. | Plovimo priemonės automatinėms medicinos priemonių plovimo mašinoms
5.1. | Šarminis skystas valiklis (koncentratas) | 1500 | L
5.1.1. | Lengvai šarminės reakcijos priemonė, skirta medicinos priemonių, kietųjų endoskopų valymui ir dezinfekcijai automatiniuose įrenginiuose.
5.1.2. | Skirtas plauti medicinos priemonėms savo sudėtyje turinčioms aliuminio.
5.1.3. | Produkto sudėtyje turi būti ne daugiau 5% anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, iki 5% nitrilotriacto rūgšties ir fermentų.
5.1.4. | Priemonės sudėtyje neturi būti fosfato junginių.
5.1.5. | Temperatūra nuo 30˚C iki 65˚C
5.1.6. | Koncentracija 0,3-1%
5.1.7. | Koncentrato pH apie 12-12,8.
5.1.8. | Ploviklis turi neputoti.
5.1.9. | Pakuotė ne didesnė nei 5 l bakelis.
5.1.10. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
5.2. | Skalavimo skystis - neutralizatorius | 600 | L
5.2.1. | Priemonė cheminiam šarmo neutralizavimui medicinos priemonių, kietųjų endoskopų valymo ir dezinfekcijos automatiniuose įrenginiuose.
5.2.2. | Skirtas medicinos priemonėms savo sudėtyje turinčioms aliuminio.
5.2.3. | Veiklioji medžiaga – organinės rūgšties pagrindu, koncentracija apie 30-50 %.
5.2.4. | Temperatūra nuo 40˚C iki 60˚C
5.2.5. | Koncentracija 0,1-1%
5.2.6. | Priemonės sudėtyje neturi būti fosfatų ir tenzidų junginių.
5.2.7. | Koncentrato pH nuo1,0 iki 2,0.
5.2.8. | Pakuotė ne didesnė nei 5 l bakelis.
5.2.9. | Kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijos kopiją originalo ir lietuvių kalba
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 15750 Eur
6. DALIS | TESTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
6. | Testai
6.1. | Testas medicinos priemonių plovimo kokybei vertinti, naudojant automatinį plovimo būdą | 250 | vnt.
6.1.1. | Testai skirti vienalyčių, panaudotų medicinos priemonių, po valymo automatiniuose įrenginiuose, plovimo kokybei vertinti.
6.1.2. | Testo forma – etiketė ar plokštelė, ant kurios užnešta veiklioji medžiaga.
6.1.3. | Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo, pagal pateikiamą vertinimo skalę(pateikti vertinimo skalę), kuri turi būti aiški.
6.1.4. | Testas turi būti skirtas dokumentavimui.
6.1.5. | Turi atitikti LST EN ISO15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
6.2. | Testas, lanksčių endoskopų plovimo kokybei vertinti, naudojant automatinį plovimo būdą | 600 | vnt.
6.2.1. | Testai skirti lanksčių endoskopų, automatiniuose įrenginiuose, plovimo kokybei vertinti.
6.2.2. | Testo forma – etiketė ar plokštelė, ant kurios užnešta veiklioji medžiaga.
6.2.3. | Kartu su testais pateikti prietaisus(pagal įstaigos poreikį), įmatuojančius lankstaus endoskopo kanalą, į kurį dedamas testas.
6.2.4. | Prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo.
6.2.5. | Testas turi būti skirtas dokumentavimui.
6.2.6. | Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę(pateikti vertinimo skalę), kuri turi būti aiški.
6.2.7. | Turi atitikti LST EN ISO15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
6.3. | Testas, tuščiavidurių medicinos priemonių plovimo kokybei vertinti, naudojant automatinį plovimo būdą | 400 | vnt.
6.3.1. | Testai skirti tuščiavidurių, turinčių kanalus, medicinos priemonių, po valymo automatiniuose plautuvuose, plovimo kokybei vertinti.
6.3.2. | Testo forma – etiketė ar plokštelė, ant kurios užnešta veiklioji medžiaga.
6.3.3. | Kartu su testais pateikti prietaisus(pagal įstaigos poreikį), įmatuojančius tuščiavidurių medicinos priemonių kanalą, į kurį dedamas testas.
6.3.4. | Prietaisas turi būti daugkartinio naudojimo.
6.3.5. | Testas turi būti skirtas dokumentavimui.
6.3.6. | Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę(pateikti vertinimo skalę), kuri turi būti aiški vertinant rezultatą.
6.3.7. | Turi atitikti LST EN ISO15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
6.4. | Testas medicinos priemonių plovimo kokybei vertinti, ultragarsiniuose plovimo įrenginiuose | 200 | vnt.
6.4.1. | Testas skirtas ultragarsiniuose plovimo įrenginiuose vertinti plovimo kokybę.
6.4.2. | Testo rezultatas vertinamas turi būti aiškus.
6.4.3. | Turi atitikti ISO 15883 standarto reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
6.5. | Testas baltymo likučiams ant medicinos priemonių ir paviršių, po valymo, nustatymui | 400 | vnt.
6.5.1. | Testas, skirtas nustatyti baltymų likučius ant medicinos priemonių ir paviršių po valymo.
6.5.2. | Jautrumas nuo 1 µg baltymo likučių.
6.5.3. | Testas vienodai jautrus šviežiam (tirpiam vandenyje) ir denatūruotam (netirpiam vandenyje) baltymui.
6.5.4. | Rezultatai vertinami iš karto.
6.5.5. | Testas turi pakeisti spalvą, kai ant testuojamų paviršių aptinkama proteinų.
6.5.6. | Užterštumo intensyvumas turi būti nustatytas, įvertinus spalvos pasikeitimą(pateikti vertinimo instrukciją).
6.5.7. | Turi atitikti EN 15883 standarto reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 7018 Eur
7. DALIS | TESTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
7. | Testai
7.1. | Testas kraujo likučiams ant medicinos priemonės paviršiaus, po valymo, nustatymui | 500 | vnt.
7.1.1. | Testas, skirtas nustatyti kraujo likučius ant medicinos priemonių paviršių po valymo.
7.1.2. | Testas skirtas ir denatūruoto (netirpaus) kraujo likučiams aptikti.
7.1.3. | Jautrumas ne mažesnis kaip 0,1 µg kraujo likučių.
7.1.4. | Testą turi sudaryti aktyvatoriaus ir reagento mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo tamponas.
7.1.5. | Testo rezultatas aiškiai matomas iš karto atlikus testą (kraujo likučiai keičia tampono spalva).
7.1.6. | Testo rezultatas turi būti matomas po 30 s nuo atlikimo momento (reagento tirpalo spalvos pokytis).
7.2. | Testas šarmo likučiui ant medicinos priemonės paviršiaus, po valymo, nustatymui | 200 | vnt.
7.2.1. | Testas, skirtas nustatyti šarmo likučius ant medicinos priemonių paviršių po valymo.
7.2.2. | Testą sudaro reagento buteliukas ir baltos spalvos mėginio paėmimo tamponas.
7.2.3. | Testas skirtas šarminio ploviklio ir kalcio karbonato likučiams ant sausų, išvalytų medicinos priemonių(instrumentų) aptikti.
7.2.4. | Testo rezultatas gaunamas ir vertinamas nedelsiant.
7.2.5. | Turi atitikti ISO 15883 standarto reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus
7.3. | Testas baltymo likučiams lankstaus fibroendoskopo kanale nustatymui | 200 | vnt.
7.3.1. | Testą turi sudaryti reagento buteliukas ir baltas šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo.
7.3.2. | Jautrumas nuo 1 µg baltymo likučių.
7.3.3. | Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui.
7.3.4. | Šepetėlių diametrai: 1,7 mm; 2,8 mm; 3,8 mm; 5,0 mm.
7.3.5. | Atitinka ISO 15883 reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 6050 Eur
8. DALIS | ŠEPETĖLIAI MEDICINOS PRIETAISŲ VALYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
8. | Šepetėliai medicinos prietaisų valymui
8.1. | Šepetėliai skirti tuščiavidurių instrumentų kanalų valymui | 30 | vnt.
8.1.1. | Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso, turi būti pakankamai stiprūs, kad efektyviai pašalintų pooperacines nuosėdas ir audinių liekanas ir pakankamai minkšti, kad būtų galima naudoti ypatingo atsargumo reikalaujantiems instrumentams ir įrenginiams.
8.1.2. | Šepetėliai apvalūs, skirti kiauryminių chirurginių instrumentų (trokarų vamzdžių, rektoskopų, anoskopų, prostoskopų, amnioskopų) rankiniam valymui.
8.1.3. | Šepetėlio ilgis 400 mm-610 mm, funkcinės dalies ilgis 50 mm-100 mm, diametras 2,0 mm;
8.1.4. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.1.5. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.2. | Šepetėliai skirti tuščiavidurių instrumentų kanalų valymui | 30 | vnt.
8.2.1. | Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso, turi būti pakankamai stiprūs, kad efektyviai pašalintų pooperacines nuosėdas ir audinių liekanas ir pakankamai minkšti, kad būtų galima naudoti ypatingo atsargumo reikalaujantiems instrumentams ir įrenginiams.
8.2.2. | Šepetėliai apvalūs, skirti kiauryminių chirurginių instrumentų (trokarų vamzdžių, rektoskopų, anoskopų, prostoskopų, amnioskopų) rankiniam valymui.
8.2.3. | Šepetėlio ilgis 400mm-610 mm, funkcinės dalies ilgis 50mm-100 mm, diametras 3,0 mm;
8.2.4. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.2.5. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.3. | Šepetėliai skirti tuščiavidurių instrumentų kanalų valymui | 60 | vnt.
8.3.1. | Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso, turi būti pakankamai stiprūs, kad efektyviai pašalintų pooperacines nuosėdas ir audinių liekanas ir pakankamai minkšti, kad būtų galima naudoti ypatingo atsargumo reikalaujantiems instrumentams ir įrenginiams.
8.3.2. | Šepetėliai apvalūs, skirti kiauryminių chirurginių instrumentų (trokarų vamzdžių, rektoskopų, anoskopų, prostoskopų, amnioskopų) rankiniam valymui.
8.3.3. | Šepetėlio ilgis 400mm-610 mm, funkcinės dalies ilgis 50mm-100 mm, diametras 5 mm;
8.3.4. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.3.5. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.4. | Šepetėliai skirti tuščiavidurių instrumentų kanalų valymui | 60 | vnt.
8.4.1. | Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso, turi būti pakankamai stiprūs, kad efektyviai pašalintų pooperacines nuosėdas ir audinių liekanas ir pakankamai minkšti, kad būtų galima naudoti ypatingo atsargumo reikalaujantiems instrumentams ir įrenginiams.
8.4.2. | Šepetėliai apvalūs, skirti kiauryminių chirurginių instrumentų (trokarų vamzdžių, rektoskopų, anoskopų, prostoskopų, amnioskopų) rankiniam valymui.
8.4.3. | Šepetėlio ilgis 400mm-610 mm, funkcinės dalies ilgis 50mm-100mm, diametras 10 mm;
8.4.4. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.4.5. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.5. | Šepetėliai skirti tuščiavidurių instrumentų kanalų valymui | 40 | vnt.
8.5.1. | Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso, turi būti pakankamai stiprūs, kad efektyviai pašalintų pooperacines nuosėdas ir audinių liekanas ir pakankamai minkšti, kad būtų galima naudoti ypatingo atsargumo reikalaujantiems instrumentams ir įrenginiams.
8.5.2. | Šepetėliai apvalūs, skirti kiauryminių chirurginių instrumentų (trokarų vamzdžių, rektoskopų, anoskopų, prostoskopų, amnioskopų) rankiniam valymui.
8.5.3. | Šepetėlio ilgis 400-610 mm, funkcinės dalies ilgis 50-100 mm, diametras 12 mm;
8.5.4. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.5.5. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.6. | Šepetėliai skirti įvairių tipų medicininių prietaisų valymui | 40 | vnt.
8.6.1. | Daugkartinio naudojimo dvipusiai šepetėliai, skirti chirurginių instrumentų rankiniam valymu, ypač tvirtais sintetiniais šereliais, atsparūs sterilizacijai garais, sudėtyje neturi būti latekso.
8.6.2. | „Dantų šepetėlio“ dizaino.
8.6.3. | Matmenys 15mm x 30mm x 155mm ±5 mm, šerelių ilgis 12mm-15 mm.
8.6.4. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.6.5. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.7. | Šepetėliai skirti stambių (ortopedinių, trauminių, chirurginių) medicinos priemonių valymui | 60 | vnt.
8.7.1. | Daugkartinio naudojimo.
8.7.2. | Nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso.
8.7.3. | Šerelių kietumas – vidutinis/minkštas.
8.7.4. | Šereliai tankūs, sugrupuoti eilėmis po 5-20 grupių eilėje. Šerelių ilgis 0,5cm-1 cm, nugarinė šepetėlio pusė(rankena) – lygi, patogi laikymui.
8.7.5. | Matmenys funkcinės dalies plotis 8 cm x 2cm x ilgis 18 cm ±2 cm.
8.7.6. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.7.7. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.8. | Šepetėliai endoskopų valymui | 450 | vnt.
8.8.1. | Šepetėliai apvalūs, rankiniam endoskopinių kanalų valymui, nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso.
8.8.2. | Šepetėliai dvipusiai endoskopų kanalams valyti, bendras ilgis 210 cm-260cm, šepetėlio funkcinės dalies ilgis 50mm-60mm, tinkami 2mm-4,2 mm skersmens kanalams.
8.8.3. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.8.4. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
8.9. | Šepetėliai endoskopų valymui | 90 | vnt.
8.9.1. | Šepetėliai apvalūs, rankiniam endoskopinių kanalų valymui, nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso.
8.9.2. | Vienpusiai šepetėliai: ilgis 100mm-200 mm, funkcinės dalies ilgis 50mm-80 mm, diametras 6,0 mm.
8.9.3. | Daugkartiniai; plaunami automatiniuose plautuvuose, sterilizuojami.
8.9.4. | Būtina pateikti atitikties dokumentu: turėti CE ženklą (pagal MDD 93/42 EEB arba 2017/745 MDR).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 5775 Eur
9. DALIS | DRUSKA GARO GENERATORIŲ VANDENIUI MINKŠTINTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
9. | Druska garo generatorių vandeniui minkštinti
9.1. | Medžiagos registracijos numeris pagal CAS: 7647-14-5 | 36000 | kg
9.1.1. | Europos Sąjungos cheminių medžiagų registracijos numeris EINEC : 231-598-3
9.1.2. | Visiškai ištirpstančios PDV druskos tabletės(neiškrenta nuosėdos).
9.1.3. | Atitikimas EN973 reikalavimams regeneracinei druskai jonų mainų reakcijoms (PDV druskos tipas A)
9.1.4. | Natrio chloridas ne mažiau 99,93%;
9.1.5. | Kalcis + Magnis ne daugiau 0,004%;
9.1.6. | Sulfatai ne daugiau 0,04%;
9.1.7. | Drėgmė ne daugiau 0,02%;
9.1.8. | Arsenas ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.9. | Kadmis ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.10. | Chromas ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.11. | Gyvsidabris ne daugiau 0,02mg/kg;
9.1.12. | Nikelis ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.13. | Švinas ne daugiau 0,5mg/kg;
9.1.14. | Stibis ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.15. | Selenas ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.16. | Varis ne daugiau 0,1mg/kg;
9.1.17. | Geležis ne daugiau 1mg/kg;
9.1.18. | Manganas ne daugiau 0,1mg/kg.
9.1.19. | Skirta medicininių sterilizatoriaus generatorių vandeniui minkštinti ir hemodializės procedūroms naudojamo atbulinės osmozės būdu valomam vandeniui minkštinti.
9.1.20. | Granulės supresuotos iš ne didesnių kaip 5,0mm ±4% druskos kristalų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 29040 Eur
10. DALIS | 100% ETILENO OKSIDO (EO) DUJŲ BALIONAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
10. | 100% etileno oksido (EO) dujų balionas
10.1. | Steri Gas 4–100 tipo arba lygiavertis | 360 | vnt.
10.1.1. | Vienkartinio naudojimo (vienam sterilizacijos ciklui)
10.1.2. | Tinkantis EO dujų “Steri – Vac“,5XL tipo sterilizatoriui
10.1.3. | Balionėlis pagamintas iš ne plonesnio nei 0,5 mm storio besiūlio aliuminio
10.1.4. | Balionėlis neturi vožtuvų, balionėlio dangtelis pagamintas iš ne plonesnio nei 0,25 mm storio alavu padengto plieno
10.1.5. | Išfasavimas po 1 balionėlį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 13310 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
19147 2026-06-03 16:26:47