## Bendrieji reikalavimai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
Reagentai krešėjimo tyrimams su prietaisais panaudai (11755)
Pasiūlymas teikiamas pagal vieną iš žemiau pateiktų galimų pasiūlymo teikimo variantų (A arba B): A) Kai sąraše nurodytiems tyrimams atlikti yra teikiami reagentai tinkami STA R Max prietaisui, kuris yra įstaigos nuosavybė, tuomet turi būti pateiktas dar vienas STA R Max prietaisas panaudai B) Kai sąraše nurodytiems tyrimams atlikti yra teikiami reagentai tinkami ne STA R Max prietaisui, bet lygiaverčiam prietaisui, tuomet turi būti pateikti du lygiaverčiai tarpusavyje identiški prietaisai panaudai
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant, jei taikoma, ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, priežiūros ir kt.) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Pažymėtina, kad siūlomais reagentais tyrimai bus atliekami ištisus 6 mėnesius (180 dienų), todėl skaičiuojant siūlomų reagentų kiekius būtina atsižvelgti į reagento įdėto į analizatorių stabilumo laiką. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas nenurodė reagentų (išskyrus ne reagentus: t.y. kalibracines ir kontrolines medžiagas, skiediklius, kiuvetes ir visas kitas priemones, be kurių tyrimo nebūtų galima atlikti) tyrimams atlikti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.". Jei pasiūlymų vertinimo metu ar sutarties vykdymo metu paaiškės, kad nepasiūlyta priemonė (išskyrus reagentus), be kurios nebūtų galima atlikti tyrimo (pvz. medžiaga kokybės kontrolei, kiuvetės, tirpalai ir t.t.), ar pasiūlytas per mažas jos kiekis, pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjas šias priemones turės tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį arba kol bus atliktas šioje specifikacijoje nurodytas užsakovui raportuotų tyrimų kiekis.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra to paties gamintojo, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose yra nurodytas reagentų gamintojas. ARBA Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra skirtingų gamintojų, tuomet kartu su pasiūlymu pateikiamos reagentų gamintojo parengtos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti). Jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti ir kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas arba gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas ir technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją anglų kalba. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti nebent techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. | Reagentai, tyrimo kalibravimui (kai gamintojo numatyta) skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
7. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
8. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

## Metodiniai reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Metodiniai reikalavimai
Tyrimai | Privalomi metodiniai reikalavimai | Nuoroda į informaciją, įrodančią siūlomų reagentų ir pagalbinių priemonių atitikimą tyrimo metodo reikalavimui
Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Klauso metodas. Matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,6 - 9 g/l. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas (ir INR) | Owren metodas. Nejautrus nefrakcionuotam heparinui ≥ 0,5 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Protrombino laiko nustatymas | Quick metodas. Nejautrus heparinui ≥ 1 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Chronometrinis metodas. Aktyvatorius silicis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis arba imunocheminis metodas. Nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. Metodo jautrumas ≥97 %, specifiškumas ≥75 % (PE (plaučių embolijos) diagnostikai), GVT (giliųjų venų trombozės) neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥99 %. Studija atlikta su bendra pasauline populiacija apimant ne mažiau kaip 1000 tiriamųjų. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) | Chronometrinis metodas su II krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) | Chronometrinis metodas su V krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas (FVII) | Chronometrinis metodas su VII krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas (FVIII) | Chronometrinis metodas su VIII krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤1 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus VIII:C nustatymas (FVIII:C) | Chromogeninių substratų metodas. Apatinė matavimo riba ≤1 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) | Chronometrinis metodas su IX krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤1 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) | Chronometrinis metodas su X krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) | Chronometrinis metodas su XI krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) | Chronometrinis metodas su XII krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXIII) | Imunoturbidimetrinis arba chromogeninis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Von Willebrand faktoriaus nustatymas (vWF:Ag) | Imunoturbidimetrinis metodas. Apatinė matavimo riba ≤4 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Von Willebrand faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumo (vWF:RCo) nustatymas | Apatinė matavimo riba ≤15 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Laisvojo baltymo S nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas) | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai: 1. nefrakcionuotas heparinas, 2. mažos molekulinės masės heparinas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas) | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai: 1. fondaparinuksas, 2. rivaroksabanas, 3. edoksabanas, 4. apiksabanas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Antitrombino III aktyvumo nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Baltymo C nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Atsparumo aktyvintam baltymui C nustatymas (APC-R) | Chronometrinis metodas su V krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Lupus antikoaguliantų atrankinis tyrimas | Chronometrinis metodas pagrįstas praskiestų Raselo angies nuodų naudojimu. Nejautrus nefrakcionuotam heparinui ≥0,7 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Lupus antikoaguliantų patvirtinantis tyrimas | Chronometrinis metodas pagrįstas praskiestų Raselo angies nuodų naudojimu. Nejautrus nefrakcionuotam heparinui ≥0,7 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Trombino laiko nustatymas | Chronometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Tyrimas dabigatranui nustatyti | Chromogeninių substratų arba chronometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Fibrino/fibrinogeno skilimo produktų nustatymas (FDP) | Imunoturbidimetrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)

## Pasiūlymo teikimo forma
Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas „Pasiūlymo forma“
REAGENTAI KREŠĖJIMO TYRIMAMS SU PRIETAISAIS PANAUDAI (11755)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI/KAINA
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Turi būti pateiktas normalios plazmos kaupinio (su normaliais krešėjimo faktorių lygmenimis) kiekis, kurio pakaktų 6 mėnesių (180 dienų) kiekvieną dieną atlikti maišymo mėginį. Pastaba: nurodyti tyrimų skaičiai jau apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus tyrimus, tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.). Rengiant pasiūlymą reagentų kiekiai turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad tyrimai atliekami nurodytu tyrimų atlikimo dažniu per 6 mėnesius (visą sutarties galiojimo laiką), todėl labai svarbu remtis reagento įdėto į prietaisą galiojimo laiku (tokiu koks yra gamintojo nustatytas ir patvirtintas) ir pradėtos naudoti kalibracinės, kontrolinės ar kitos medžiagos galiojimo laiku (tokiu koks yra gamintojo nustatytas ir patvirtintas). Reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių kiekis turi būti apskaičiuotas remiantis pirkimo sąlygomis. Tiekėjas turi pateikti visus reikiamus dokumentus (reagentų ir kitų priemonių aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus), kuriais remdamasi perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu, anglų kalba.
A lentelė
| Tyrimai |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėnesius (180 dienų). Šis skaičius apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus, kokybės kontrolės, kalibracijos ir kt.) | Tyrimo atlikimo dažnis | Tyrimo kalibracijos, jei taikoma, stabilumas (dienų skaičius) | Vienai kalibracijai, jei taikoma, sunaudojamų testų skaičius | Reagento atidarytoje pirminėje pakuotėje (pvz. buteliuke) stabilumas (angl. on board stability) (dienomis). Jei reagento stabilumas yra mažiau nei 24 valandos, vistiek yra laikoma, kad šio reagento stabilumas yra 1 diena. | Pirminių pakuočių skaičius rinkinyje (jei rinkinys sudarytas iš daugiau negu vienos rūšies pirminių pakuočių, tuomet nurodyti tik vienos rūšies pirminių pakuočių skaičių) | Testų skaičius vienoje pirminėje pakuotėje (pvz. kiek fibrinogeno matavimų galima atlikti naudojant vieną reagento buteliuką)
| Fibrinogeno koncentracijos nustatymas |  | 20000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas (ir INR). Owren metodas. |  | 39000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Protrombino laiko nustatymas. Quick metodas. |  | 800 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL). Aktyvatorius silicis. |  | 35000 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| D-dimerų koncentracijos nustatymas |  | 19200 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) |  | 170 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) |  | 150 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas (FVII) |  | 250 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas (FVIII) |  | 860 | 5 dienas per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus VIII:C nustatymas (FVIII:C) |  | 150 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) |  | 200 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) |  | 170 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) |  | 150 | 1 dieną per 2 savaites vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) |  | 150 | 1 dieną per 2 savaites vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXIII) |  | 150 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Von Willebrand faktoriaus nustatymas (vWF:Ag) |  | 360 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Von Willebrand faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumo (vWF:RCo) nustatymas |  | 300 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Laisvojo baltymo S nustatymas |  | 270 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas). 1. nefrakcionuotas heparinas, 2. mažos molekulinės masės heparinas. |  | 1230 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas). 1. fondaparinuksas, 2. rivaroksabanas, 3. edoksabanas, 4. apiksabanas. |  | 200 | 1 dieną per mėnesį vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Antitrombino III aktyvumo nustatymas |  | 1230 | Kiekvieną dieną vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Baltymo C nustatymas |  | 270 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Atsparumo aktyvintam baltymui C nustatymas (APC-R) |  | 300 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Lupus antikoaguliantų atrankinis tyrimas |  | 870 | 5 dienas per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Lupus antikoaguliantų patvirtinantis tyrimas |  | 770 | 5 dienas per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Trombino laiko nustatymas |  | 300 | 1 dieną per 2 savaites vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Tyrimas dabigatranui nustatyti |  | 120 | 1 dieną per 2 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Fibrino/fibrinogeno skilimo produktų nustatymas (FDP) |  | 170 | 1 dieną per savaitę vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas |  | 10 | 1 dieną per 3 mėnesius vienu prietaisu | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM
5 % PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM
Pirkimo vert? su PVM Eur:
PANAUDAI SIŪLOMŲ PRIETAISŲ PAVADINIMAS, KODAS, GAMINTOJAS
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas | Įrangos prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis |  | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl

## Reikalavimai panaudos atveju
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai identiškiems prietaisams (2 vnt.) teikiamiems panaudos būdu
| Reikalavimai panaudai teikiamam vienam prietaisui identiškam STA R Max prietaisui (kai perkančioji organizacija nuosavybės teise jau turi vieną prietaisą STA R Max (gamintojas Stago)) (pasiūlymo teikimo A variantas) arba dviems tarpusavyje identiškiems prietaisams (pasiūlymo teikimo B variantas), kurie teikiami panaudai lygiaverčio pasiūlymo atveju | Atitikimo įrodinėjimui reikalaujami dokumentai
1. | Automatinis kraujo krešėjimo tyrimų atlikimo prietaisas. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
2. | Siūlomu prietaisu galima atlikti visus tyrimus, kuriems siūlomi reagentai. Tyrimams atlikti siūlomi reagentai ir prietaisai turi būti: to paties gamintojo arba gali būti skirtingų gamintojų, jeigu tokios reagentų ir prietaiso kombinacijos tinkamumas yra validuotas, o gamintojai patvirtina tokios kombinacijos tinkamumą bei prisima atsakomybę už tyrimų, atliekamų tokia kombinacija, kokybę. | Tie patys dokumentai kuriais įrodinėjamas atitikimas "Bendrųjų reikalavimų" 3 punkto reikalavimui.
3. | Vieno prietaiso našumas ne mažesnis kaip 200 tyr./val. (protrombino laiko / aktyvinto dalinio tromboplastino laiko) | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
4. | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų: vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
5. | Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką/pirminę pakuotę. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
6. | Turi būti integruotas arba prijungtas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų informaciją (pvz., pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis), mėginių informaciją, siunčiamą iš LIS. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
7. | Tiriamieji mėginiai - citruota plazma. Galimybė bet kokį mėginį ištirti skubos tvarka, tuo pačiu metu kai analizatoriumi tiriami kiti mėginiai. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
8. | Prietaisas turi nustatyti hemolizės lygį mėginyje. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
9. | Prietaisai turi turėti galimybę būti prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad prietaisai būtų sėkmingai prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomi prietaisai šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant visišką siūlomų prietaisų integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomi prietaisai gali būti integruojami į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą prietaisams skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomiems prietaisams bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.