1.1 priedas „Techninė specifikacija. 1 pirkimo dalis“ (projektas)

BIOREAKTORIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Bioaktyvių junginių tiksliosios fermentacijos tyrimų infrastruktūra“ pagal finansavimo priemonę 12-001-01-02-01-02-07 Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti

Pirkimo objektas – Bioreaktorius (toliau prekė).

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto Radvilėnų pl. 19 C korpusas Maisto instituto patalpose, Radvilėnų pl. 19 C korpusas Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas | Sistema turi būti specializuota mikrobinei biosintezei. Skirta preciziškam kultivavimui, užtikrinant aukštą biomasės išeigą per pažangų parametrų valdymą. | Gamintojas ir modelis |
| 2. | Įrangos komplektavimas | - 2-3 litrų bendro tūrio dvisienis borosilikatinio stiklo indas su AISI 316L nerūdijančio plieno viršutine plokšte bei stovu - komplekte turi būti rotacinis viskozimetras, skirtas dinaminio klampos pokyčio analizei biosintezės metu. Turi būti komplektuojamas su specializuotu stovu, jutiklių rinkiniu ir termostatine vonele (CBC). Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai | - Ne mažesnės kaip 200 W galios viršutinė pavara, mechaninis sandariklis, ne mažiau kaip dvi 6-ių menčių Rushton tipo maišyklės (ne mažesnio kaip 53 mm skersmens) intensyviam deguonies perdavimui. - Integruoti ne mažiau kaip du skaitmeniniai masės srauto valdikliai (MFC). Oro MFC turi būti sukalibruotas darbui su oru ir azotu (N₂). Papildomai integruotas O₂ MFC deguonies tiekimui. - Skaitmeninis srauto reguliavimas diapazone ne siauresniame kaip 0,06 – 3,0 slpm (abiejų MFC). Turi būti įtraukti rotometrai vizualiam dubliavimui. - Turi būti įdiegtas „Advanced DO“ valdymo algoritmas: sinchronizuotas ir lygiagretus (ne kaskadinis) maišyklės greičio (RPM), dujų srauto ir dujų sudėties reguliavimas - Turi būti užtikrintas pH (2–12), temperatūros (Pt100 jutiklis), putojimo lygio bei integruotas drumstumo (turbidiškumo) matavimas (ne mažiau kaip 0–6,00 AU) realaus laiko stebėsenai - Ne mažiau kaip 4 integruoti peristaltiniai siurbliai. Turi būti užtikrinta gravimetrinio maitinimo funkcija per išorines svarstykles (svėrimo ribos ne mažiau 7 kg, tikslumas 0,1 g). - Ne mažesnis kaip 12 colių spalvotas jutiklinis ekranas, integruotas tiesiai į bioreaktoriaus valdymo bloką. Skirtas tiesioginiam procesų stebėjimui, parametrų keitimui, siurblių bei dujų srautų kalibravimui. - Ne mažiau kaip 2x 0-10V įėjimai ir 2x 4-20mA išėjimai kitų laboratorinių prietaisų prijungimui prie bendros sistemos - Ne mažiau kaip 2x 0-10V įėjimai ir 2x 4-20mA išėjimai kitų laboratorinių prietaisų prijungimui prie bendros sistemos. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Įrenginio funkcionalumas | - Specializuotas modulis, leidžiantis realiu laiku apskaičiuoti sudėtingus biosintezės parametrus, tokius kaip OUR, CER, RQ. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Programinė įranga | - Programinė įranga, instaliuojama į vartotojo kompiuterį (laptopą). Turi užtikrinti išplėstinį duomenų kaupimą saugioje SQL duomenų bazėje, nuotolinį proceso stebėjimą bei ilgalaikę tendencijų analizę. - Išplėstinis įrankis vizualizacijai, leidžiantis kurti lyginamuosius grafikus, analizuoti kelių procesų duomenis vienu metu ir generuoti ataskaitas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Garantija ir aptarnavimas | - Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija - Garantiniu laikotarpiu programinė įranga atnaujinama nemokamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga (paleidžiant pirmąją bandinių seriją) ir teikti įrangos aptarnavimą garantijos metu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti, diegti ir (ar) aptarnauti siūlomą įrangą ar produktus. turi būti pagrįsta galiojančiu gamintojo išduotu sertifikatu, autorizacijos raštu ar kitu lygiaverčiu dokumentu, patvirtinančiu tiekėjo teisę platinti, diegti ar aptarnauti siūlomą produktą. Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, kuris: yra apmokytas gamintojo arba turi lygiavertes kompetencijas, leidžiančias tinkamai vykdyti sutartį; | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |