1.4 priedas „Techninė specifikacija. 4 pirkimo dalis“ (projektas)

VISKOZIMETRAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Bioaktyvių junginių tiksliosios fermentacijos tyrimų infrastruktūra“ pagal finansavimo priemonę 12-001-01-02-01-02-07 Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti

Pirkimo objektas – Viskozimetras (toliau prekė).

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto Radvilėnų pl. 19 C korpusas Maisto instituto patalpose, Radvilėnų pl. 19 C korpusas Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas |  | Gamintojas ir modelis |
| 2. | Įrangos komplektavimas | Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai | - Klampumo matavimo ribos ne mažesnės nei 1-5500000 mPas - Klampumo matavimo tikslumas ne mažesnis nei 1 % - Klampumo matavimo atsikartojamumas ne mažesnis nei 0,2 % - Prietaisas turi turėti perkrovos apsauga - Greičio ribos ne mažesnės nei nuo 0,01 iki 200 aps./min. - Nustatyto greičio tikslumas ne mažesnis nei ±0.01 rpm - Laikmačio nustatymo ribos nuo 0,1 sek. iki 6000 min - Maitinimas 240V 50/60Hz | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Įrenginio funkcionalumas | - Turi turėti sukimo momento matavimą ir rodyti jo reikšmę - Turi turėti nepertraukiamo veikimo rėžimą - Viskozimetras pritaikytas dirbti ne mažesnėse temperatūros ribose nei nuo -100°C iki +250 °C - Cirkuliatorius pritaikytas dirbti ne mažesnėse temperatūros ribose nei nuo -25°C iki +120 °C - Cirkuliatorius gali būti pripildytas ne didesniu nei 10L tūriu - Cirkuliatoriaus triukšmo lygis ne didesnis nei 55 dB(A) - Cirkuliatorius turi turėti per žemo ir per didelio skysčio lygio apsaugą - Tinkamas dirbti su 50-100ml tūrio mėginiais - Adaterių jungtis turi būti 12 mm skersmens - Viskozimetro išmatavimai (Plotis x aukštis x gylis) nedidesni nei 355 x 630 x 375 mm - Svoris nedidesnis nei 7,5 Kg - Su prietaisu pateikiami visi būtini adapteriai ir priedai | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Programinė įranga | - Su prietaisu pateikiama programinė įranga turinti audit trail, matavimų rezultatų rinkimą ir peržiūrą. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Garantija ir aptarnavimas | - Garantija suteikiama ne mažiau 24 mėn - Tiekėjas turi užtikrinti garantinį aptarnavimą ir galėti atlikti po garantinį aptarnavimą - Tiekėjas turi pateikti protokolą, kaip atlikti kalibracijos patikrinimą - Tiekėjas turi suteikti galimybę įsigyti atsargines dalis ne mažiau kaip du metus laiko pasibaigus garantijai | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |