SEGMENTINIO KŪNO KOMPOZICIJOS ANALIZATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.4.  p.  ir 6 p. vykdomas žaliasis pirkimas:

    - Segmentinio kūno kompozicijos analizatoriui taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4  punkto reikalavimai.

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1.1 papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pateikiama kartu su pasiūlymu) |
| 1.2. | Jeigu įranga supakuojama į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pardavėjas pateikdamas įrangą Pirkėjui, pateikia įrangos antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). |

- TECHNINIAI REIKALVIMAI

  - Pirkimo objektas – segmentinis kūno kompozicijos analizatorius (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.

  - Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes. Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

  - Segmentinio kūno kompozicijos analizatoriaus pristatymo ir montavimo vieta M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

  - Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyta per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 dienas nuo įrangos pristatymo dienos.

  - Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai segmentinio kūno kompozicijos analizatoriaus perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

    - Segmentinio kūno kompozicijos analizatoriaus naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - Segmentinio kūno kompozicijos analizatoriaus valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba).

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė | Atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, paskirtis | Stacionarus medicininis prietaisas: segmentinis kūno kompozicijos analizatorius |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Matavimo metodas | Bioelektrinio impedanso analizė (BIA) - matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose) |  |  |
|  | Matavimo signalo dažniai | Tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 skirtingi dažniai - 5, 50, 250 kHz |  |  |
|  | Monitorius | Spalvoto vaizdo, grafinis, su skystųjų kristalų ekranu (LCD arba lygiavertis) |  |  |
|  | Programinė įranga | Prietaisas turi būti suderintas/veikti su duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga, instaliuojama Pirkėjo kompiuteryje |  |  |
|  | Sujungimas/suderinamumas su išoriniu spausdintuvu | Turi būti galimybė tyrimo ataskaitą atspausdinti A4 formatu išoriniu spausdintuvu |  |  |
|  | Sujungimas su kompiuteriu | Būtina - ne mažiau kaip 2 (dvi) USB standarto sąsajos arba lygiavertės |  |  |
|  | Analizei naudojami faktoriai | Tyrimui turi būti naudojami faktoriai (ne mažiau) – amžius, lytis, ūgis, svoris |  |  |
|  | Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 100 – 900 Ώ |  |  |
|  | Matuojamas svoris | Ne mažiau nei 200 kg |  |  |
|  | Matuojamas ūgis | Ne mažiau nei 200 cm |  |  |
|  | Matuojamas amžius | Ne mažiau nei 85 metai |  |  |
|  | Tyrimo trukmė | Ne ilgiau nei 1 minutė |  |  |
|  | Matavimo sritis (tyrimo apimtis) - atliekami kūno matavimai | Turi būti atliekami viso kūno ir ne mažiau nei 5 segmentiniai matavimai (dešinė ranka, kairė ranka, dešinė koja, kairė koja, liemuo) |  |  |
|  | Matuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys) | Turi būti matuojama: 1. viso kūno bendra analizė: - kūno svoris/masė, - kūno riebalai (% ir kg), - liesoji kūno masė, - kūno raumenų masė; - kaulų mineralinė masė, - KMI 2. kūno segmentinė analizė - rankų/kojų (kairės/dešinės pusių) bei liemens – liesiosios kūno masės ar raumenų, riebalų masė bei pasiskirstymas 3. mitybos įvertinimas (bazinė /pagrindinė medžiagų apykaita) 4. vidiniai/visceraliniai riebalai 5. organizmo visi skysčiai ir jų pasiskirstymas audiniuose (intralastelinis ir tarplastelinis) 6. kūno sandaros tipas 7. matavimų istorija (anksčiau atliktų matavimų pagrindinių rodiklių – kūno svorio, liesiosios kūno masės ar raumenų, riebalų – reikšminis ir grafinis vaizdas) |  |  |
|  | Rūbų svorio įvertinimo funkcija | Būtina - prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio |  |  |
|  | Rezultatų pateikimas | Rezultatai turi būti atspausdinami ant A4 formato išoriniu spausdintuvu. |  |  |
|  | Tyrimo rezultatų atsakymai | Tyrimo rezultatų ataskaitose turi būti pateikta: 1. Data; 2. Tyrimo laikas; 3. Paciento identifikavimo numeris ir/arba vardas, pavardė; 4. Paciento ūgis, amžius, lytis; 5. Tyrimo rezultatai; 6. Atskirų rodiklių normų ribos. |  |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Komplektacija | - kūno kompozicijos analizatorius su svarstyklių funkcija - Programinė įranga (skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei), instaliuojama į Pirkėjo kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas); - Mechaninė ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus). |  |  |
|  | CE sertifikatai ar atitikties deklaracijos ir Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti kūno kompozicijos analizatorius: - Medicinos prietaisų reglamento (MDR 2017/745) ir - Neautomatinių svarstyklių (NAWI) direktyvos reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. |  |  |
|  | Analizatoriuje integruotų svarstyklių tikslumas | Ne mažesnė nei III tikslumo klasė |  |  |
|  | Prietaise integruotų svarstyklių metrologinė patikra | Būtina – prietaisas pristatomas su jame integruotų svarstyklių metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 20 mėnesių nuo pristatymo dienos. |  |  |
|  | Garantija | Prietaisui garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________