priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

1.1.	Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

1.2.	Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3.	Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

1.4.	Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0069 „Astrofotometriniams tyrimams skirtos įrangos bei naujos teleskopo valdymo sistemos įsigijimas Molėtų astronomijos observatorijoje (SpaceSci_RI)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Molėtų astronomijos observatorijos 60 cm teleskopo, kameros ir astrofotometrinės sistemos (toliau – prekės/sistema) ir susijusios paslaugos (sistemos pristatymas, instaliavimas ir Pirkėjo personalo mokymai). Perkamos prekės bus integruojamos, kaip kompleksinė VU turimos sistemos dalis, todėl siekiant užtikrinti tinkamą bendros sistemos veikimą turi būti užtikrinamas prekių integralumas (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje) su VU esamos sistemos įranga.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorija, Žvaigždžių g. 12, Kulionių k., Molėtų r., LT-33354, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Teleskopas su montuote ir programine įranga | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 4 mėn. |
| 2. | Kamera |  |  |  |  |
| 3. | Fotometrinė sistema |  |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Teleskopas |  |  |  |
| 1.1 | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį |  |
| 1.2 | Optinė schema | Riči-Kretjeno sistemos |  |
| 1.3 | Pagrindinis veidrodis | - Skersmuo: ne mažiau kaip 600 mm. - Medžiaga: Lydytas silicio dioksidas (angl. Fused silica). - Padengimas: Al+SiO2 - Atspindžio lygis ne mažiau kaip 89 % 400-700 nm bangos ilgiui. - Optinė kokybė (angl. Surface quality): Strehl santykis >=94 - Paviršiaus mikrošiurkštumas (angl. Microroughness): ne daugiau kaip 1 nm RMS (vidutinis kvadratinis nuokrypis) |  |
| 1.4 | Diafragmos skaičius (angl. Focal ratio system) | Ne mažiau kaip f/6 ir ne daugiau kaip f/7 |  |
| 1.5 | Teleskopo svoris be montuotės ir priedų | Ne daugiau kaip 95 kg |  |
| 1.6 | Vaizdo laukas teleskopo židinyje | Ne mažiau kaip 100mm arba 1.36 laipsnio |  |
| 1.7 | Linijinis pagrindinio veidrodžio užstojimas (angl. Linear central obstruction) | Ne daugiau kaip 40% |  |
| 1.8 | Židinio reduktorius | - Nuo 0.6 iki 0.7 karto - Pritaikytas siūlomai kamerai |  |
| 1.9 | Teleskopo montuotė * | - Turi būti suderinama su teleskopu. - Pusiaujinė lenkta kolonos sistema, pritaikyta 2 (dviejų) teleskopų montavimui (nuo 200 iki 250 cm aukščio nuo pagrindo ir pritaikyta MAO lokacijai) derinama gamybos metu. - Medžiagiškumas: metalas arba lygiavertis. |  |
| 1.10 | Pavara | ASA tiesioginė pavara ar lygiavertė sistema. |  |
| 1.11 | Sekimo tikslumas | (nuo 20° iki 85° – be gidavimo) <0,25” RMS per 5 minutes |  |
| 1.12 | Maksimalus nukreipimo greitis | Ne mažiau kaip 45 laipsniai per sekundę bet kuria kryptimi. |  |
| 1.13 | Teleskopo programinė įranga * | - ASA teleskopo valdymo programinė įranga arba lygiavertė, suderinama su Ascom Alpaca API (per TCP/IP) arba lygiavertė. - Suderinama su standartiniais nukreipimo failais - Suderinamumas: MLPT (angl. Multi-point Local Precision Tracking) (pvz., panaudojama su N.I.N.A įskiepiu) |  |
| 1.14 | Teleskopo fokusavimo valdymas | Įgyvendintas per Ascom Alpaca API |  |
| 1.15 | Dirbtinių žemės palydovų sekimas | - Galimybė pateikti dirbtinių žemės palydovų sekimo failus ir sekti TLE (two-line element) palydovų orbitas. - Turi būti orbitos koregavimas sekant palydovus (autogidavimas su išorinėmis CCD arba lygiavertėmis kameromis). |  |
| 1.16 | Uždengimo valdymas | Įgyvendintas per Ascom Alpaca API |  |
| 1.17 | Židinio atstumas nuo teleskopo krašto (angl. Backfocus from flange) | Ne mažiau kaip 200 mm ir ne daugiau kaip 220 mm be reduktoriaus. |  |
| Kamera |  |  |  |
| 2.1 | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį |  |
| 2.2 | Kameros jutiklio tipas | Ne žemesnės kaip 1 klasės mokslinis jutiklis (Grade 1) |  |
| 2.3 | Kameros jutiklio modelis | Sony IMX461(monochrome) galinio apšvietimo CMOS arba lygiavertis |  |
| 2.4 | Jutiklio taškų skaičius | Ne mažiau kaip 11664 × 8750 taškų (≈100 MP) |  |
| 2.5 | Jutiklio taškų dydis | Ne mažesni kaip 3.76 × 3.76 μm |  |
| 2.6 | Jutiklio dydis | Ne mažesnis kaip 44 × 33 mm (Vaizdo sritis ne mažiau kaip 43.86 × 32.90 mm) |  |
| 2.7 | Jutiklio įstrižainė | Ne mažesnė kaip 54 mm |  |
| 2.8 | Kameros šaldymas | - Termoelektrinis (Peltier moduliai priverstinis oro aušinimas) šaldymas. Ne mažiau 45° C nuo aplinkos temperatūros. - Temperatūros nustatymo ir palaikymo tikslumas ne mažiau kaip ±0.1 °C |  |
| 2.9 | Sklendė | Integruota elektroninė ir mechaninė sklendės. |  |
| 2.10 | Kameros jutiklio kvantinis efektyvumas pagal bangos ilgį * | Kvantinis efektyvumas: Ties 450 nm ne mažiau kaip 90%; ties 550 nm ne mažiau 83%; ties 650 nm ne mažiau 59%. |  |
| 2.11 | Diskretizavimas (angl. digitization) | Ne mažiau kaip 16 bitų (16 bit) |  |
| 2.12 | GPS E2 laiko sinchronizavimas | - Turi būti sinchronizacija su UTC laiku tiksliems ekspozicijų laikų nustatymams. - Turi būti stabili ilgalaukė laiko nuoroda, nepriklausoma nuo pagrindinio kompiuterio. Pastaba. Kompiuteris neturi būti įtrauktas į siūlomą pirkimo objekto apimtį. |  |
| Fotometrinė sistema |  |  |  |
| 3.1 | Filtrų diskas * | Išorinis filtrų diskas turi būti suderinamas su siūlomu teleskopu ir kamera. |  |
| 3.2 | Galimų filtrų skaičius | - Ne mažiau kaip 7 pozicijos. - Pritaikytas ne mažesniems kaip 50x50 mm filtrams |  |
| 3.3 | Fotometrinės sistemos filtrai | Filtrų dydis: ne mažesnis nei 50x50mm ir tinkamas pasiūlytam filtrų diskui. Filtrų storis: ne daugiau kaip 4 mm. Filtrai: 1. Baader SLOAN/SDSS g' fotometrinis filtras 2. Baader SLOAN/SDSS r' fotometrinis filtras 3. Baader SLOAN/SDSS i' fotometrinis filtras 4. Johnson/Cousins Blue (B) fotometrinis filtras 5. Johnson/Cousins Visual (V) fotometrinis filtras 6. Johnson/Cousins Red (R) fotometrinis filtras 7. Baader H-Alpha fotometrinis filtras - 7nm |  |
| 3.4 | Išorinės jungtys | USB 3.0 arba CXP jungtis arba lygiavertė. |  |
| 3.5 | Išoriniai duomenų kabeliai * | Ne trumpesnis kaip 15 m CXP kabelis arba lygiavertis (ne mažiau kaip 1 vnt.) |  |
| 3.6 | Elektros kabelis * | Ne trumpesnis kaip 5 m. |  |
| 3.7 | Kartu su įranga pateikiami dokumentai * | Naudotojo ir aptarnavimo instrukcijos pateikiamos lietuvių ir (arba) anglų kalba. | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 3.8 | Garantija * | Siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. gamintojo garantija. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |
| 3.9 | Operacinė sistema | Visos įrangos valdymas turi būti suderinamas su Microsoft Windows 11 64 bit, Linux 64 bit arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis. |  |
| 3.10 | Įrangos pristatymas, įrengimas, instaliavimas * | Tiekėjas turi visą sistemą sumontuoti Pirkėjo nurodytoje vietoje. Visomis papildomomis dalimis (pvz., jungtys, adapteriai, perėjimai ir pan.) reikalingomis sistemos įrengimui pasirūpina tiekėjas. Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 3.11 | Testavimas * | Po sistemos įrengimo, turi būti atlikti standartiniai testai ir pateikti dokumentai, įrodantys, kad sistema veikia pagal techninės specifikacijos reikalavimus (pvz., Žvaigždžių ir palydovų sekimas, kameros ir filtrų disko veikimas). | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 3.12 | Personalo mokymai * | Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE. Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.