Techninė specifikacija (VPP-3682)

1. Perkateteriniu būdu implantuojamas triburis biologinis vožtuvas su įvedimo sistema (orientacinis poreikis 2 vnt.)

Triburio vožtuvo keitimo sistema skirta pakeisti natyvinį triburį vožtuvą pacientams, sergantiems simptominiu, sunkiu triburio vožtuvo nesandarumu, neatliekant įprastinės atviros širdies operacijos.

Implantavimo sistema yra vienkartinio naudojimo (sterili) ir susideda iš:

1) triburio savaime išsiplečiančio biologinio vožtuvo; vožtuvą sudaro triburis galvijų perikardo audinio vožtuvas, nitinolio karkasas ir medžiaginis apsauginis gaubtelis (ar lygiaverčiai), jis steriliai supakuotas gliutaraldehide arba lygiavertėje medžiagoje.

Nitinolio arba lygiavertis karkasas turi ne mažiau kaip 9 skilvelio inkarus (angl. ‘‘ventricular anchors‘‘) ir yra apsiūtas audiniu, mažinančiu paravalvulinio nesandarumo riziką.

Supraanuliari vožtuvo burių pozicija.

Dydžiai: 44 mm, 48 mm, 52 mm ir 56 mm (galima paklaida 2 mm).

2) įvedimo sistemos su integruotu introdiuseriu, kurio išorinis diametras - ne didesnis kaip 28F.  Vienoda įvedimo sistema tinka visų dydžių vožtuvams. Įvedimo sistemos darbinis ilgis - ne mažiau kaip 106 cm.

3) dilatatorių ir vožtuvo paruošimo rinkinio:

dilatatoriai padengti hidrofiline danga ir skirti praplėsti prieigos vietą, kad būtų lengviau įvesti įvedimo sistemą. Visuose dilatatoriuose telpa 0,035” kreipiamoji viela; jie yra siaurėjantys, kad sumažintų prieigos vietos traumavimą. Dilatatorių dydžiai: 24F ir 8 mm proksimaliniu diametru (PD), 28F ir 9,3 mm PD, 33F ir 11 mm PD; visų dilatatorių ilgis – ne mažiau 40 cm.

4) sterilaus įvedimo sistemos stabilizatoriaus, skirto papildomam stabilumui užtikrinti ir leidžiančiam kontroliuoti kateterio judesius.

Papildomi reikalavimai.

1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

2. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.

3. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

____________________________