Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„SPINALINĖS ADATOS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8219363)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 108/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 389948-2026 (2026-06-08)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas/ aktyvios internetinės nuorodos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t. (internetinės nuorodos neturi būti teikiamos, kaip įrodymas, kad prekės atitinka reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant pasiūlymo išaiškinti ar papildyi). Gamintojo/tiekėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins prekes yra netinkama, toks pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant pasiūlymo išaiškinti ar papildyi. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 27G, 120mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 27 G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 25G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 25G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė su pravedėju 26G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 18G 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 22G, 90mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 20G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 23G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Quincke tipo arba lygiavertė be pravedėjo 19G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt., paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento MDR 2017/745 ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. adata turi būti pjovimo tipo su įstrižai nušlifuotu, aštriu distalinės dalies galu; 1.4. adata turi turėti vidinį styletą; 1.5. jungtis turi būti suderinama su standartinėmis medicininėmis jungtimis (Luer arba NRFit tipo ar lygiavertėmis) | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė su pravedėju (Sprotte tipo arba lygiavertė, Whitacre tipo arba lygiavertė) 25G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, visiškai atraumatinė, su šoniniu atvėrimu (atitrauktu <1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui), su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos, paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.3. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.4. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.5. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.6. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.7. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė su pravedėju (Sprotte tipo arba lygiavertė, Whitacre tipo arba lygiavertė) 25G, 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, visiškai atraumatinė, su šoniniu atvėrimu (atitrauktu <1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui), su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos, paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.3. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.4. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.5. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.6. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.7. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė su pravedėju (Sprotte tipo arba lygiavertė, Whitacre tipo arba lygiavertė) 27G, 90mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, visiškai atraumatinė, su šoniniu atvėrimu (atitrauktu <1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui), su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos, paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.3. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.4. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.5. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.6. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.7. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė su pravedėju (Sprotte tipo arba lygiavertė, Whitacre tipo arba lygiavertė) 27G 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, visiškai atraumatinė, su šoniniu atvėrimu (atitrauktu <1 mm nuo kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui), su spalviniu dydžių kodavimu (G ir mm) ant adatos, paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. turi buką ,,pencil point“ ar lygiavertį galą, šoninę angą ir stabilų likvoro tekėjimą; 1.3. su nupoliruotu vidiniu ir išoriniu kaniulės paviršiumi; 1.4. su pravedėju (introducer), tiekiama komplekte su kiekviena adata; 1.5. su užapvalintintais atraumatiniais atvėrimo kraštais, saugančiais pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo; 1.6. su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai; 1.7. jungtis turi būti skaidri arba padidinto skersmens (,,magnifying“ tipo ar lygiavertė), užtikrinanti ankstyvą ir gerai matomą likvoro pasirodymą net esant mažam srautui. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 25 G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 25 G, 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 26 G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 26 G, 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 27 G, 90 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata spinalinė Pencil tipo arba lygiavertė su pravedėju 27 G, 120 mm (± 5mm): 1.1. sterilios, vienkartinės, metalinės ar lygiavertės (įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą), su numatyta pakuotės atidarymo vieta, įpakuota po 1 vnt. paženklintos CE ženklu ir atitinkančios ES medicinos priemonių reglamento (MDR 2017/745) ar lygiaverčiu bei EN ISO 13485 ar lygiaverčių standartų reikalavimus (įrodymai pateikiami pristatant prekes); 1.2. skaidria, su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi; 1.3. pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu). | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |