TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LĘŠIUKAI KATARAKTOS OPERACIJOMS

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Kiekis vnt |
| --- | --- | --- |
|  | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai - Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. - Ilgis 12,5 mm arba 13,0 mm. - Optinės dalies diametras – 5,5 mm arba 6,0 mm. - Laužiamoji galia nuo + 10 D iki + 25 D. - Fiksuojantis akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). - Be rotacinių skylučių optinėje dalyje. | 10 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai arba hidrofiliniai vienos dalies intraokuliniai lęšiukai su vienkartiniais injektoriais - Medžiaga – hidrofilinis arba hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su UV spindulių apsauga. - Ilgis 12,5 mm arba 13,0 mm. - Optinės dalies diametras - 6,0 mm. - Optika – asferinė arba sferinė. - Optikos kraštas – status. - Optinės dalies forma – abipus išgaubta. - Refrakcijos indeksas nuo 1,44 iki 1,56. - Laužiamoji galia nuo +6 iki + 30 dioptrijų. Nuo 6 iki +9.0 D žingsnis kas 0,5 D arba kas 1.00 D, nuo + 10.0 iki +30 D žingsnis kas 0,5 D. - Atraminių elementų forma – „J“, „C“, keturių taškų fiksacijos arba jų modifikacijos. - Atraminių elementų kampas nuo 0° iki 10°. - Konstrukcija – vienos dalies. - Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti perkančiajai organizacijai vienkartinio naudojimo injektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį. | 50 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofiliniai vienos dalies intraokuliniai lęšiukai su vienkartiniai injektoriais - Medžiaga – hidrofilinis akrilatas, su UV spindulių apsauga arba lygiavertė medžiaga. - Ilgis nuo 10,5 mm iki 11 mm priklausomai nuo dioptrijų. - Optinės dalies diametras – nuo 6,0 mm iki 6,2 mm priklausomai nuo dioptrijų. - Optika – asferinė. - Optikos kraštas – status visu 360 laipsnių perimetru. - Refrakcijos indeksas ≥1,46. - Laužiamoji galia nuo 0 D iki + 30 D. Nuo 0 iki +10.0 D žingsnis kas 1.00 D. Nuo + 10.0 iki +30 D žingsnis kas 0,5 D. - Atraminių elementų forma – keturių taškų fiksacijos. - Atraminių elementų kampas 0°. - Konstrukcija – vienos dalies. - Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti perkančiajai organizacijai vienkartinio naudojimo injektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį. | 130 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofiliniai trijų dalių (į sulcus) intraokuliniai lęšiukai su vienkartiniai injektoriais - Medžiaga – hidrofilinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su UV spindulių apsauga. - Ilgis 13 mm. - Optinės dalies diametras 6,0 mm. - Optika – sferinė. - Optikos kraštas – status visu 360 laipsnių perimetru. - Refrakcijos indeksas ≥1,46. - Laužiamoji galia nuo +6 D iki + 30 D. Nuo +6 D iki +9.0 D žingsnis kas 1.00 D, nuo + 9.0 iki +30 D žingsnis kas 0,5 D. - Atraminių elementų forma – C. - Atraminių elementų kampas 5°±2° - Konstrukcija – trijų dalių (pagal instrukcija skirti į sulcus). - Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti perkančiajai organizacijai vienkartinio naudojimo injektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį. | 30 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį injektorių (preimplantuoti) - Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių ir mėlynos šviesos filtru arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis : 13,00 mm. - Optinės dalies diametras: 6,0 mm. - Optikos kraštas – stataus kampo, pašiurkštintas. - Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu. - Laužiamoji galia nuo +6D iki +30D, žingsnis kas 0,5D. - Refrakcijos indeksas nuo 1,54 iki 1,55. - Atraminių elementų forma – modifikuota „C“, paviršius pašiurkštintas. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Konstrukcija – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje, sterilizuotas etilo oksidu. - Lęšis implantuojamas sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 210 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai vienos dalies asferiniai intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį injektorių (preimplantuoti). - Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių ir mėlynos šviesos filtru arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis 13,00 mm. - Optinės dalies diametras 6,0 mm. - Optikos kraštas – stataus kampo, pašiurkštintas. - Optinės dalies išgaubtumas: asferinė optika - Laužiamoji galia nuo +6D iki +30D, žingsnis kas 0,5D. - Refrakcijos indeksas nuo 1,54 iki 1,55. - Atraminių elementų forma – modifikuota „C“, paviršius pašiurkštintas. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Konstrukcija – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje, sterilizuotas etilo oksidu. - Lęšis implantuojamas sukant injektoriaus rankenėlę. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 60 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai vienos dalies asferiniai toriniai intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį injektorių (preimplantuoti) - Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių ir mėlynos šviesos filtru arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis 13,00 mm. - Optinės dalies diametras 6,0 mm. - Optikos kraštas – stataus kampo, pašiurkštintas. - Optinės dalies savybės: asferinė optika su toriniu elementu, abipusiai išgaubta. - Laužiamoji galia nuo +10D iki +30D, žingsnis kas 0,5D. - Torinio elemento laužiamoji galia IOL plokštumoje: +1.00 D, +1.50 D, +2.25 D,+3.00 D, +3.75 D, +4.50 D, +5.25 D, +6.00 D. - Refrakcijos indeksas nuo 1,54 iki 1,55. - Atraminių elementų forma – modifikuota „C“, paviršius pašiurkštintas. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Konstrukcija – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje, sterilizuotas etilo oksidu. - Lęšis implantuojamas, sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 25 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai vienos dalies pagilinto židinio intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis implantavimui (ang. Cartridge) arba vienkartiniais injektoriais - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, bespalvis, be mėlynos šviesos filtro arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis: 12,5 mm. - Optinės dalies diametras: 6,0 mm. - Optikos kraštas – status 360 laipsnių perimetru. - Optinės dalies savybės – asferinė optika. 1,5 mm diametro centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, optimizuota regos aštrumo pagerinimui vidutiniu atstumu. - Refrakcijos indeksas nuo 1,52 iki 1,53. - Laužiamoji galia nuo +6 D iki +34D. Žingsnis kas 0,5 D. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Atraminių elementų forma – modifikuota C. Atraminiai elementai su skylute ties jungtimi su optine dalimi. - Konstrukcija – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje. - Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti perkančiajai organizacijai daugkartinio ar vienkartinio naudojimo injektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 120 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai vienos dalies toriniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis implantavimui (ang. Cartridge) arba vienkartiniais injektoriais - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, bespalvis, be mėlynos šviesos filtro arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis: 12,5 mm. - Optinės dalies diametras: 6,0 mm. - Optikos kraštas – status 360 laipsnių perimetru - Optinės dalies savybės – asferinė optika. 1,5 mm diametro centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, optimizuota regos aštrumą pagerinimui vidutiniu atstumu. - Refrakcijos indeksas nuo 1,52 iki 1,53. - Laužiamoji galia: nuo +6,0 iki +34,00 dioptrijų. Žingsnis kas 0,5 D. - Torinio elemento laužiamoji galia IOL plokštumoje: +0,9 D, +1,25D, +1,5 D, +2,0 D, +2.5 D,+3,0 D, +3,5 D, +4,25 D, +5,0 D, +5,75 D. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Atraminių elementų forma – modifikuota C. Atraminiai elementai su skylute ties jungtimi su optine dalimi. - Konstrukcija – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje. - Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti perkančiajai organizacijai daugkartinio ar vienkartinio naudojimo injektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį. | 15 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai vienos dalies intraokuliniai lęšiukai supakuoti į vienkartinį injektorių (preimplantuoti) - Medžiaga: hidruotas iki pusiausvyros būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, bespalvis, be mėlynos šviesos filtro arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis 12,5 mm. - Optinės dalies diametras 6,0 mm. - Optikos kraštas – status 360 laipsnių perimetru. - Optinės dalies išgaubtumas – asferinis. - Refrakcijos indeksas nuo 1,52 iki 1,53. - Laužiamoji galia nuo 0D iki +34D dioptrijų. Žingsnis nuo 0D iki +10D ir nuo +30D iki +34D kas 1,0 D, nuo +10 iki +30 D kas 0,5 D. - Atraminių elementų forma – modifikuota C. Atraminiai elementai su skylute ties jungtimi su optine dalimi. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Konstrukcija – vienos dalies. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, preimplantuotas vienkartinėje kasetėje su injektoriumi. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 100 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga, skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį. - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas ar lygiavertė medžiaga. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas <10 % esant 400 nm (±3 nm) bangos ilgiui. - Bendras ilgis 13,0 mm. - Optinės dalies skersmuo 6,0 mm. - Optinės dalies savybės: asferinė optika. - Asferinės savybės: optika su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Laužiamoji galia nuo +6D iki +30D. Žingsnis kas 0,5 D. - Refrakcijos indeksas: >1,55. - Konstrukcija: vienos dalies. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0°. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje.. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 80 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge). - Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras ar lygiavertė medžiaga - UV spindulių filtravimas: +20,0D IOL pralaidumas ne daugiau 10% esant 400 nm (±3 nm) bangos ilgiui. - Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei 400 – 475 nm bangos ilgio ribose. - Bendras ilgis 13,0 mm. - Optinės dalies skersmuo 6,0 mm. - Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. - Optikos krašto savybės: mažinantis atspindžius. - Laužiamoji galia nuo +6D iki +30D. - Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): +1,00D; +1,50D; +2,25D; +3,00D; +3,75D; +4,50D; +5,25D; +6,00D. - Refrakcijos indeksas: >1,55. - Konstrukcija - vienos dalies. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 15 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui. - Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynos šviesos spindulius filtruojanti chromoforą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą nuo 400 nm iki 475 nm ilgio bangų diapazone ar lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis 13,0 mm. - Optinės dalis 6,0 mm. - Optinės dalies savybės: asferinė, abipusiai išgaubta. - Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinanti regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio. - Laužiamoji galia nuo +10D iki +30D. - Refrakcijos indeksas >1,55. - Konstrukcija - vienos dalies. - Atraminių elementų forma: modifikuota L. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0O. - Lęšio pateikimo sąlygos– lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje.. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus | 20 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies pilno regos lauko asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui. - Medžiaga: Medžiaga: hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, bespalvis, be mėlynos šviesos filtro arba lygiavertė medžiaga. - Bendras ilgis 12,5 mm. - Optinės dalies diametras 6.0 mm. - Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipus išgaubta. Priekinio paviršiaus optika difrakcinė, užpakalinio paviršiaus refrakcinė. - Papildoma optinė galia optinės dalies centre: +1,6 D vidutiniam atstumui ir +3,1D artumui. - Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360°. - Laužiamoji galia nuo +6,0D iki +34,0D dioptrijų. - Refrakcijos indeksas nuo 1,52 iki 1,53. - Konstrukcija: vienos dalies. - Atraminių elementų forma: „C“, atraminiai elementai su skylute ties jungtimi su optine dalimi. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0O. - Lęšio pateikimo sąlygos – lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje. - Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės nemokamai pristatyti perkančiajai organizacijai daugkartinio ar vienkartinio naudojimo injektorius, pagal perkančiosios organizacijos poreikį. - Tiekėjai, siūlantys intraokulinius lęšius, privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus. | 20 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui - Medžiaga - hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,3% vandens. UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. - Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) - nuo 400 nm iki 475 nm ilgio bangų spektre. - Bendras ilgis 13,0 mm. - Optikos diametras 6,0 mm. - Optikos savybės - difrakcinė, asferinė, torinė. - Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Difrakcinės zonos dydis 4,5 mm. - Laužiamoji galia nuo +6D iki +30D dioptrijų, žingsnis kas 0,5D, nuo +31D iki +34D dioptrijų, žingsnis kas 1D. - Papildoma optinė galia +2,17D ir 3,25D - Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D. - Refrakcijos indeksas >1,55. - Konstrukcija – vienos dalies. - Atraminių elementų forma - modifikuota „L“ „J“ arba “C”. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º. - Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų intraokulinių lęšių gerus pooperacinius rezultatus. | 5 |