## 1_2_Dalys
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
1 dalis | DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ IR ELEKTROLITŲ K+/Na+/Cl- TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
2 dalis | DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS DIDELIO JAUTRUMO TROPONINO I , D-DIMERŲ, PROKALCITONINO, NT-proBNP TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA

## Bend.reik.įrangai
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Įranga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomu analizatoriumi (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi (įranga), tyrimų atlikimo procesu. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei 24 valandas/7 dienas per savaitę (skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų).
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

## Bend.reik. reag_ekspl.m
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams, priemonėms ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Visi reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
2 | Reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomam analizatoriui, atitinkantys tyrimo metodą; turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai, priemonės ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Būtina: Turi būti pateikti tokie reagentų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kita) bus keičiami tiekėjo sąskaita, jei gautos pažeistos pakuotės ar nustatytas defektas, kuris gali turėti neigiamą įtaką tyrimų rezultatams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių ir anglų kalba reagentų, kalibravimo/ kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją įrangos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
10 | Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878). Pateikti elektroninėje laikmenoje.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## 1d.Bioch_Elektr.
1 dalis
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Techninė specifikacija
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1 | Paskirtis | Biocheminių ir elektrolitų (K+, Na+, Cl-) tyrimų atlikimui skirtas automatinis analizatorius bei susijusi įranga - 1 vnt.
2 | Biocheminių ir elektrolitų (K+, Na+, Cl-) tyrimų atlikimui skirtas automatinis analizatorius bei susijusi įranga | Įrangą sudaro:
1. Automatinis biocheminių ir elektrolitų (K+, Na+, Cl-) tyrimų analizatorius, pateikiant pasiūlymą turi būti nurodyta - analizatoriaus modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagaminimo metai.
2. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, priemonės darbui su siūlomu analizatoriumi - kompiuteris su programine įranga, monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas (ar integruoti analizatoriuje); nepertraukiamo maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius), tirpalų, atliekų talpos, specializuoti ėminių/mėginių (kalibravimo, kontrolinių medžiagų) vagonėliai ir kita, kurie yra reikalingi analizatoriaus veikimo užtikrinimui ir tyrimų atlikimui.
3. Jei būtų siūlomas analizatorius ir susijusi įranga yra ne nauji arba naudoti - turi būti techniškai tvarkingi, pajėgus dirbti numatytą 36 mėnesių sutarties laikotarpį bei užtikrinantys nurodytą tyrimų skaičiaus atlikimą. Tiekėjas turi pagrįsti, kad įranga yra techniškai tvarkinga ir tinkama eksploatuoti visą numatytą sutarties laikotarpį. Turi būti pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto darbų protokolai.
3 | Biocheminių ir elektrolitų (K+, Na+, Cl-) tyrimų atlikimas | Turi būti galimybė atlikti biocheminius ir elektrolitų (K+, Na+, Cl-) tyrimus vienu metu
4 | Reagentų kiekio sekimo funkcija | Analizatoriuje turi būti reagentų kiekio sekimo funkcija.
5 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti brūkšninių kodų identifikavimo sistema (brūkšninių kodų skaitytuvas - išorinis ir/ar integruotas analizatoriuje).
6 | Našumas | Našumas: ne mažiau nei 80 tyrimų per valandą
7 | Reagentai | Reagentai tyrimams turi būti paruošti naudojimui
8 | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Tiriamieji mėginiai turi būti - serumas, šlapimas
9 | Ėminių/mėginių krešulių ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema | Analizatoriuje turi būti ėminių/mėginių krešulių ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, klaidingų tyrimų rezultatų prevencijai
10 | Naudojamo vandens sąnaudos | Naudojamo vandens sąnaudos ne didesnės nei 2,5 L /val esant maksimaliam analizatoriaus darbo apkrovimui
11 | Darbo režimai | Turi būti darbo režimai: partijomis, skubūs (STAT) tyrimų atlikimo režimai (pvz. atskira vieta/pozicija įdėjimui, skirtingi ėminių/mėginių vagonėliai ar kita).
12 | Ėminių/mėginių valdymas | Turi būti galimybė netrikdant analizatoriaus darbo eigos (pacentų tyrimų atlikimas, kalibravimas, kokybės kontrolės tyrimai) įdėti naujus ėminius/mėginius tyrimų atlikimui.
13 | Priemonių valdymas | Turi būti galimybė netrikdant analizatoriaus darbo eigos, įdėti/išimti reakcijos kiuvetes, reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas.
14 | Reagentų talpa analizatoriuje | Analizatoriuje turi būti numatyta ne mažiau kaip 14 reagentų įdėjimo pozicijų
15 | Automatinio praskiedimas | Analizatoriuje turi būti ėminių/mėginių automatinio praskiedimo sistema.
16 | Kalibravimo sistema | Turi būti galima kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo; turi būti kalibracinės kreivės automatinis patvirtinimas tolimesniam tyrimų atlikimui.
17 | Kokybės kontrolės valdymo sistema | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės valdymo sistema: kokybės kontrolės tyrimų rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%)), pagal rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui. Turi būti galimybė šiuos duomenis atspausdinti ar išsaugoti elektroninio dokumento formatu.
18 | Kontrolinės medžiagos | 1. Turi būti kontrolinės medžiagos kokybės kontrolės užtikrinimui - analizatoriaus gamintojo ar trečiųjų šalių (nepriklausomų gamintojų), tinkančios analizatoriui/matavimo metodui (pateikti kontrolinių medžiagų gamintojo tai patvirtinančius aprašymus)
2. Turi būti kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip 2 koncentacijų lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą.
3. Kontrolinės medžiagos kokybės kontrolės užtikrinimui - turi būti paruoštos žmogaus serumo pagrindu.
19 | Klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Turi būti analizatoriuje klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas (pvz. įspėjamaisiais žymėjimais, garsiniais signalais ar kt).
20 | Reikalavimai ėminių/mėginių mėgintuvėliams | 1. Turi būti galima naudoti pirminius ėminių/mėginių mėgintuvėlius (matmenų: diametras - nuo 12 iki 16 mm, aukštis - nuo 75 iki 100 mm)
2. Turi būti pateikti mėgintuvėliai (antriniai mėgintuvėliai, mikromėgintuvėliai) minimalių kiekių ėminiams/mėginiams darbui su analizatoriumi.
21 | Analizatoriaus integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turės būti integruotas į esamą laboratorijoje informacinę sistemą (SLIS), sistema turi palaikyti standartus ASTM arba HL7 v2.
22 | Interferencinės medžiagos | Turi būti pateikta informacija kokios interferencinės medžiagos (HIL, baltymas ir kitos) turi įtakos tyrimo/analitės rezultatui; koks yra nukrypimas nuo tikslinės vertės; kokia galima įtaka tyrimų rezultatams pagal gamintojo pateiktą metodinę informaciją.
23 | Reikalavimai tyrimams: | 1. Turi būti tyrimo metodas: ALT (su P-5-P, IFCC)
2. Turi būti tyrimo metodas: AST (su P-5-P, IFCC)
3. Turi būti tyrimo metodas: Alfa amilazė, IFCC
4. Turi būti tyrimo metodas: Kreatininas, enzimatinis
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.
** | Pirkimas negali būti skaldomas į dalis, nes biocheminių ir elektrolitų tyrimų atlikimui skirta įranga (analizatorius su programine įranga, tyrimų atlikimo metodas ir kt.), reagentai, priemonės, kalibravimo, kontrolinės bei eksploatacinės medžiagos yra tarpusavyje susijusios, sudaro bendra nedalomą sistemą, patvirtintą gamintojo (analizatoriaus, reagentų ir kt), kuri skirta atlikti nurodytus tyrimus.
Tiekėjo pasiūlymas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | ALT | Iki 4000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | AST | Iki 4000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.3. | Alfa-amilazė | Iki 2500 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.4. | Bendrasis bilirubinas | Iki 1500 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.5. | Tiesioginis bilirubinas | Iki 1500 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.6. | Šlapalas | Iki 4000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.7. | Kreatininas (enzimatinis) | Iki 14000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.8. | Gliukozė | Iki 10000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.9. | C-reaktyvus baltymas (CRB) | Iki 20000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.10. | Elektrolitai (K+, Na+, Cl-) | Iki 15000 tyrimų.
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimų atlikimui su skirta įranga: reagentus, kalibracines ir kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones (skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės, elektrodai ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau nei 2-jų lygių kokybės kontrolės matavimus prieš pacientų ėminių/mėginių tyrimą) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis)
4. Būtina pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
5. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.

## 2d.Imunocheminiai
2 dalis
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS DIDELIO JAUTRUMO TROPONINO I , D-DIMERŲ, PROKALCITONINO, NT-proBNP TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Techninė specifikacija
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
1. | Paskirtis | Imunocheminių tyrimų atlikimui skirtas automatinis analizatorius bei susijusi įranga - 1 vnt.
2 | Imunocheminių tyrimų atlikimui skirtas automatinis analizatorius bei susijusi įranga | Įrangą sudaro:
1. Automatinis analizatorius, pateikiant pasiūlymą turi būti nurodyta - analizatoriaus modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagaminimo metai.
2. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, priemonės darbui su siūlomu analizatoriumi - kompiuteris su programine įranga, monitorius, klaviatūra, pelė, spausdintuvas (ar integruoti analizatoriuje); nepertraukiamo maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius), tirpalų, atliekų talpos, specializuoti ėminių/mėginių (kalibravimo, kontrolinių medžiagų) vagonėliai ir kita, kurie yra reikalingi analizatoriaus veikimo užtikrinimui ir tyrimų atlikimui.
3. Jei būtų siūlomas analizatorius ir susijusi įranga yra ne nauji arba naudoti - turi būti techniškai tvarkingi, pajėgus dirbti numatytą 36 mėnesių sutarties laikotarpį bei užtikrinantys nurodytą tyrimų skaičiaus atlikimą. Tiekėjas turi pagrįsti, kad įranga yra techniškai tvarkinga ir tinkama eksploatuoti visą numatytą sutarties laikotarpį. Turi būti pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto darbų protokolai.
3 | Tyrimo metodas | Reikalavimai tyrimo (matavimo) metodui - Chemiliuminescencinis, Imunofermentinis fluorescensinis ar kitas lygiavertis, skirtas nurodytų imunocheminių tyrimų atlikimui
4 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti brūkšninių kodų identifikavimo sistema (brūkšninių kodų skaitytuvas - išorinis ir/ar integruotas analizatoriuje) ėminiams/mėginiams, reagentams
5 | Našumas | Našumas: ne mažiau nei 18 tyrimų per valandą
6 | Reagentai | Reagentai tyrimams turi būti paruošti naudojimui
7 | Tyrimų atlikimui naudojami mėginiai | Turi būti nurodyta kokie mėginiai naudojami tyrimui - serumas, pilnas kraujas, plazma. Jei naudojami pilnas kraujas ar plazma - pateikti gamintojo validuotus (patvirtintus) ėminio mėgistuvėlius/antikoaguliantus.
8 | Ėminių/mėginių nepakankamo tūrio aptikimo sistema | Analizatoriuje turi būti ėminių/mėginių nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, klaidingų tyrimų rezultatų prevencijai
9 | Reagentų talpa analizatoriuje | Analizatoriuje turi būti numatyta ne mažiau kaip 6 reagentų įdėjimo pozicijų
10 | Mėginių valdymas | Analizatoriuje turi būti numatyta ne mažiau kaip 6 mėginių įdėjimo pozicijų
11 | Kalibravimo sistema | Turi būti kalibracinės kreivės automatinis patvirtinimas tolimesniam tyrimų atlikimui. Kalibracijų galiojimas ne mažesnis nei 4 savaitės
12 | Kokybės kontrolės valdymo sistema | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės valdymo sistema: kokybės kontrolės tyrimų rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, ataskaitų pateikimas pagal rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui. Turi būti galimybė šiuos duomenis atspausdinti ar išsaugoti elektroninio dokumento formatu.
13 | Kontrolinės medžiagos | 1. Turi būti kontrolinės medžiagos kokybės kontrolės užtikrinimui - analizatoriaus gamintojo ar trečiųjų šalių (nepriklausomų gamintojų), tinkančios analizatoriui/matavimo metodui (pateikti kontrolinių medžiagų gamintojo tai patvirtinančius aprašymus)
2. Turi būti kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip 2 koncentacijų lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą.
14 | Klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Turi būti analizatoriuje klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas (pvz. įspėjamaisiais žymėjimais, garsiniais signalais ar kt).
15 | Reikalavimai ėminių/mėginių mėgintuvėliams | 1. Turi būti galima naudoti pirminius ėminių/mėginių mėgintuvėlius (matmenų: diametras - nuo 12 iki 16 mm, aukštis - nuo 75 iki 100 mm)
2. Turi būti pateikti mėgintuvėliai (antriniai mėgintuvėliai, mikromėgintuvėliai) minimalių kiekių ėminiams/mėginiams darbui su analizatoriumi.
16 | Analizatoriaus integracija į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turės būti integruotas į esamą laboratorijoje informacinę sistemą (SLIS), sistema turi palaikyti standartus ASTM arba HL7 v2.
17 | Interferencinės medžiagos | Turi būti pateikta informacija kokios interferencinės medžiagos (HIL, baltymas ir kitos) turi įtakos tyrimo/analitės rezultatui; koks yra nukrypimas nuo tikslinės vertės; kokia galima įtaka tyrimų rezultatams pagal gamintojo pateiktą metodinę informaciją.
Turi būti pateikta informacija apie matavimo metodo jautrumą biotino interferencijai. Jei tyrimo metode, nustatymo technologijoje, reagentuose yra naudojamas biotinas - nurodyti egzogeninio biotino koncentracijos mėginyje ribinę vertę ir įtaką tyrimų rezultatams. Ribinė vertė biotinui turi būti ne mažesnė nei 1000 ng/ml
18 | Reikalavimai Didelio jautrumo Troponiną I tyrimams | Turi atitikti analitinius didelio jautrumo (Dj) Troponino tyrimo kriterijus pagal Tarptautinės klinikinės chemijos federacijos (IFCC) Širdies biologinių žymenų klinikinį taikymą:
1. 99-osios procentilės vertės bendras glaudumas turi būti mažesnis arba lygus 10% CV
2. Turi išmatuoti troponino koncentraciją, viršijančią aptikimo ribą (LoD) daugiau nei 50% sveikų asmenų
3. Turi būti validuotos (patvirtintos) lyčiai specifinės biologinių pamatinių verčių intervalai arba klinikinių sprendimų vertės
4. Turi būti Dj Troponino rezultatai pateikiami matavimo vienetais - ng/l
19 | Tyrimo atlikimo laikas | Tyrimo atlikimo laikas (laikas iki pirmojo rezultato išdavimo, minutėmis) - ne ilgesnis nei 25 min
20 | Matavimo ribos (tiesioginio, be praskiedimo) | Dj Troponino I - ne mažiau 40000 ng/L
NT-proBNP - ne mažiau 25000 ng/L
PCT - ne mažiau 100 µg/l
D-Dimerai - ne mažiau 4000 µg/l (FEU)
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.
** | Pirkimas negali būti skaldomas į dalis, nes imunocheminių tyrimų atlikimui skirta įranga (analizatorius su programine įranga, tyrimų atlikimo metodas ir kt.), reagentai, priemonės, kalibravimo, kontrolinės bei eksploatacinės medžiagos yra tarpusavyje susijusios, sudaro bendra nedalomą sistemą, patvirtintą gamintojo (analizatoriaus, reagentų ir kt), kuri skirta atlikti nurodytus tyrimus.
Tiekėjo pasiūlymas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Didelio jautrumo Troponinas I | Iki 3600 tyrimų. Tyrimų atlikimas iki 6-7 k/sav
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | D-Dimerai | Iki 2000 tyrimų. Tyrimų atlikimas iki 4-5 k/sav
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.3. | NT-proBNP | Iki 700 tyrimų. Tyrimų atlikimas iki 3-4 k/sav
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.4. | Prokalcitoninas | Iki 700 tyrimų. Tyrimų atlikimas iki 3-4 k/sav
................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimų atlikimui su skirta įranga: reagentus, kalibracines ir kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones (skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau nei 2-jų lygių kokybės kontrolės matavimus prieš pacientų ėminių/mėginių tyrimą) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Jei kurio nors punkto nėra (pvz. kalibravimo ir/ar kontrolinės medžiagos yra įtrauktos į bendrą rinkinio sudėtį ar yra kitaip) - tai būtina tiksliai nurodyti (pateikiant visas rinkinio sudedamąsias dalis)
4. Būtina pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
5. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.