VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, V skyriaus „Kvietimo išankstinei konsultacijai ir (ar) techninių specifikacijų projektų paskelbimo tvarka“ nuostatomis, siekdamas pasirengti planuojamam pirkimui, kuris bus vykdomas atviro konkurso būdu, bei norėdamas pranešti tiekėjams apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro planus ir suteikti tiekėjams galimybę iš anksto susipažinti su reikalavimais, skelbia šį techninės specifikacijos projektą, dėl kurio tiekėjai kviečiami teikti pasiūlymus ir pastabas.

Atkreipiamas dėmesys, kad tai yra techninės specifikacijos projektas; viešasis pirkimas kol kas nėra vykdomas ir pasiūlymai jam nėra priimami.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

PIRKIMO OBJEKTAS – Nuotolinės temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimų ir durų atidarymo stebėsenos (monitoringo) sistema.

REIKALAVIMAI:

- Nuotolinės temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimų ir durų atidarymo stebėsenos (monitoringo) sistema (toliau – sistema) turi būti instaliuota perkančiosios organizacijos patalpose, medicininėje įrangoje ir turi stebėti nustatytus parametrus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Stebėjimo duomenys turi būti registruojami, perduodami perkančiajai organizacijai, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas, nuotolinei stebėsenai (monitoringui) atlikti, turi sumontuoti būtiną įrangą, perduoti ir suderinti sistemos veikimą pagal užsakovo pateiktus parametrus. Sistema turi būti sumontuota perkančiosios organizacijos patalpose (lentelė 2).

- Tiekėjas turi atlikti sistemos kvalifikavimo darbus. Po darbų atlikimo pateikti visus dokumentus perkančiajai organizacijai.

- Paslaugų tiekėjas turi atlikti perduodamos matavimo įrangos metrologinę patikrą prieš montavimo darbus ir po dviejų metų naudojimo, prieš pasibaigiant esamos metrologinės patikros galiojimui. Atlikti pakartotinę metrologinę patikrą atliekant visus diegimo, suderinimo, metrologinės patikros, rekvalifikavimo darbus. Metrologinė patikra turi būti atlikta akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018.

- Tiekėjas turi užtikrinti sistemos aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Darbų atlikimas turi būti derinamas su perkančiąja organizaciją.

Lentelė 1. Reikalavimai paslaugų teikimui naudojamai sistemai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Prisijungimas prie sistemos išoriniame interneto tinkle naudojant naršyklę kompiuteryje ir / arba aplikacija mobiliajame telefone. |
| 2 | Duomenys saugomi debesies serveryje. Esant poreikiui tolimesnis duomenų saugojimas gali būti perkeliamas į lokalų perkančiosios organizacijos serverį, t. y. sistema saugo naujus duomenis vietiniame serveryje. Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti tokio tipo perkėlimo darbus. |
| 3 | Galimybė įdiegti ir naudoti oficialią gamintojo aplikaciją mobiliajame telefone, kuri leistų atlikti duomenų stebėjimo, aliarmo patvirtinimo (su galimybe įrašyti komentarą), aliarmo atidėjimo funkcijas. Prisijungimas prie mobilios aplikacijos taip pat turi būti matomas prisijungimų ataskaitoje (audit trail). |
| 4 | Sistema turi fiksuoti, registruoti ir saugoti vartotojų prisijungimo laikus, įvykių pradžią, pabaigą, trukmę ir jų pašalinimo laiką, elektros tiekimo sutrikimus, jutiklių parametrų pakeitimus, pranešimus apie senkančias baterijas, zondų gedimus, aliarmų patvirtinimus, laiko nustatymo keitimus, grįžimus iš aliarmo ribų su informacija apie didžiausią nuokrypį ir jo trukmę. Vartotojai turi galėti įrašyti komentarus aliarmo metu arba po jo, be galimybės juos taisyti ar ištrinti. Šią informaciją turi būti galimybė peržiūrėti sistemoje. Šiuos duomenis sistema turi saugoti mažiausiai 5 metus nuo licencijos pabaigos su galimybę juos peržiūrėti užsakovui. |
| 5 | Galimybė sudaryti ir palyginti skirtingų matavimo taškų grafikus. |
| 6 | Galimybė atsisiųsti kiekvieno siųstuvo matavimo duomenis CSV arba kitu lygiaverčiu formatu už norimą laikotarpį. |
| 7 | Prisijungimas prie sistemos atliekamas įvedus vartotojo vardą ir slaptažodį. Galimybė sistemoje nustatyti vartotojų slaptažodžio atnaujinimo dažnį, slaptažodžio sudėtingumo kriterijus ir kitus saugumo parametrus. |
| 8 | Sistema turi užtikrinti, kad vienu metu galėtų prisijungti ir dirbti ne mažiau nei 200 vartotojų. |
| 9 | Pranešimų siuntimas elektroniniu paštu ir SMS žinute arba push-up notifications aplikacijoje mobiliajame telefone neribotam skaičiui naudotojų, bei galimybė siųsti pakartotinius pranešimus kol jie nebus pavirtinti sistemoje. Šie nustatymai gali būti redaguojami vartotojo profilyje. Kiekviename pranešime turi būti pateikta kritinė informacija aliarmo identifikavimui: perkančiosios organizacijos padalinys, patalpos numeris, monitoruojamo taško (šaldytuvo, šaldiklio ar kt.) pavadinimas, pasiekta aliarmo viršutinė ar apatinė riba bei siųstuvo identifikacinis numeris. |
| 10 | Aliarmo metu turi būti siunčiamas neribotas kiekis elektroninių laiškų ir push-up notifications pranešimų aplikacijoje arba neribotas kiekis elektroninių laiškų ir SMS žinučių ne vėliau kaip per 5 minutės po aliarmo pradžios. Turi būti galimybė siųsti mažiausiai 100 SMS žinučių ar atlikti skambučių per metus. Pranešimų siuntimo algoritmas derinamas su pirkėju po sutarties pasirašymo. |
| 11 | Pranešimai siunčiami: - sutrikus elektros tiekimui - nutrūkus ryšiui tarp sistemos ir siųstuvo - senkant siųstuvo baterijai - sugedus jutikliui - kontroliuojamų parametrų matavimo reikšmėms išėjus už nustatytų ribų Šie nustatymai gali būti administratoriaus redaguojami vartotojo profilyje. |
| 12 | Kiekvienam monitoruojamam taškui turi būti galima sukonfigūruoti ne mažiau kaip tris dinamines aliarmų ribas (dvi aliarmų ir vieną prealiarmo ribą). Aliarmų ribos nustatomos individualiai, su atskirai konfigūruojamu aliarmo delsimo laiku. |
| 13 | Sistema turi suteikti galimybę sukurti neribotą kiekį individualių matavimo grupių ar lokacijų, kurių aliarmo pranešimai SMS/push-up notifications ir el. paštu būtų siunčiami skirtingoms vartotojų grupėms (individualiai kiekvienam vartotojų grupės nariui) |
| 14 | Galimybė nustatyti dinaminį aliarmų siuntimo grafiką kiekvienam naudotojui individualiai – nurodant valandas ir savaitės dienas, kuriomis konkrečiam naudotojui bus siunčiami aliarmo pranešimai |
| 15 | Sistema turi palaikyti neribotą kiekį vartotojų, suteikiant kiekvienam individualias prisijungimo teises: - priskirti monitoruojamus taškus skirtingiems vartotojams - keisti ir redaguoti monitoruojamų taškų parametrus - tvirtinti aliarmus su komentaro galimybe - vartotojai gali turėti ribotas ar administratoriaus teises - administratoriaus teises turintis vartotojas gali kurti naujus vartotojus, redaguoti aliarmų ribas, keisti kitus parametrus |
| 16 | Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7 režimu, užtikrinant ne mažesnį kaip 99 % mėnesinį sistemos prieinamumą (availability), skaičiuojamą kiekvienam kalendoriniam mėnesiui atskirai. Sistemos prieinamumas apskaičiuojamas pagal formulę: Prieinamumas (%) = ((bendras mėnesio veikimo laikas – neplanuotas neveikimo laikas) / bendras mėnesio veikimo laikas) × 100 % Tiekėjas, Užsakovo pareikalavimu, turi pateikti sistemos prieinamumo statistiką ir ją pagrindžiančius duomenis. Užsakovas neprivalo atlikti nepriklausomo prieinamumo skaičiavimo. Į neplanuotą neveikimo laiką įtraukiami: - temperatūros duomenų surinkimo sutrikimai; - duomenų perdavimo sutrikimai; - aliarmų generavimo sutrikimai; - aliarmų siuntimo sutrikimai; - sistemos serverio ar programinės įrangos neveikimas; - web aplikacijos neveikimas; - mobiliosios aplikacijos neveikimas. Į prieinamumo skaičiavimą neįtraukiami: - iš anksto su Užsakovu suderinti planiniai sistemos atnaujinimai ir techninės priežiūros darbai; - elektros tiekimo sutrikimai Užsakovo infrastruktūroje; - GSM / interneto ryšio sutrikimai, nepriklausantys nuo Tiekėjo, jei Tiekėjas gali pateikti tai pagrindžiančius įrodymus; - įrangos gedimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, mechaninio pažeidimo ar Užsakovo personalo veiksmų. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemos sutrikimo atveju nebūtų prarasti temperatūros matavimo duomenys bei būtų užtikrintas automatinis duomenų atkūrimas po sistemos veikimo atstatymo. Jeigu dėl sistemos gedimo, neveikimo arba aliarmo nepristatymo atsakingiems asmenims Užsakovas patiria tiesioginius nuostolius (įskaitant temperatūrai jautrių produktų praradimą), ir nustatoma, kad incidentas įvyko dėl Tiekėjo atsakomybės srityje esančio sistemos sutrikimo, Tiekėjas privalo atlyginti tiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu sistemos mėnesinis prieinamumas tampa mažesnis nei 99 %, laikoma, kad Tiekėjas neįvykdė sutartinio paslaugos lygio reikalavimo (SLA). Tokiu atveju Užsakovas turi teisę: - reikalauti pateikti incidento analizę ir korekcinių veiksmų planą; - taikyti sutartyje numatytas netesybas; - reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, jeigu jie atsirado dėl sistemos neveikimo ar aliarmų nepristatymo; Pasikartojančiu SLA pažeidimu laikoma: - daugiau kaip 2 mėnesiai per 12 mėnesių laikotarpį, kai sistemos prieinamumas mažesnis nei 99 %; arba - vienkartinis sistemos prieinamumo sumažėjimas žemiau 95 % per kalendorinį mėnesį. Netesybų dydis nustatomas sutartyje. |
| 17 | Tiekėjas turi turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą visam sutarties galiojimo laikotarpiui. |
| 18 | Sistema turi leisti generuoti monitoravimų duomenų ataskaitas už pasirinktą laikotarpį, į kurias įtraukiami registruoti sistemos įvykiai, nuokrypiai ir aliarmų informacija. Ataskaitos gali būti kaupiamos debesyje arba automatiškai siunčiamos elektroniniu paštu. |
| 19 | Galimybė spausdinti monitoravimo duomenų išklotinės lentelę ir grafikus. |
| 20 | Aliarmo metu, jeigu vartotojas nereaguoja į aliarmą, turi būti siunčiami pakartotinai pranešimai ar kitaip informuojamas vartotojas, kliento norimu laiko intervalu, konfigūruojamu kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai ne mažesniame diapazone kaip nuo 5 min. iki 6 val. Galimybė prisijungus nustatyti trumpalaikį (iki savaitės) aliarmų nesiuntimą pasirinktam taškui, esant stebimos įrangos gedimui ar kitiems atvejams. |
| 21 | Galimybė matyti siųstuvo paskutinio komunikavimo su sistema laiką, paskutinio įvykio ar aliarmo laiką ir siųstuvo baterijos būklę. |
| 22 | Galimybė realiu laiku stebėti monitoravimo duomenis, ne senesnius nei 5 minutės, prisijungus prie sistemos. |
| 23 | Esant sumontuotai vaizdinei ir/arba garsinei sirenai aliarmo metu įjungiamas vaizdinis ir/arba garsinis signalas nustatytiems matavimo taškams |
| 24 | Elektros ar vidinio interneto tinklo dingimo atveju sistema turi tęsti darbą. Elektros dingimo atveju ne trumpiau kaip 6 valandas, interneto dingimo atveju sistema turi turėti galimybe persijungti nuo vidinio interneto tinklo prie mobilaus interneto, perduodant duomenis ir informuojant vartotojus apie aliarmus, kurie būtų matomi prisijungus interneto tinkle naudojant naršyklę kompiuteryje arba mobiliajame telefone. Apie elektros dingimą turi būti informuojami pasirinktų grupių vartotojai. |
| 25 | Sistemos serverio ir matavimo įrenginių laikas turi būti automatiškai sinchronizuojamas. Visi audit trail ir matavimo įrašai turi būti registruojami naudojant vieningą laiko šaltinį. |
|  | Reikalavimai jutikliams |
| 26 | Siųstuvai turi turėti bent vieną išorinį ne ilgesnį nei 8 cm ilgio temperatūros jutiklį su ne trumpesniu nei 3 metrų laidu ir ne trumpesniu nei 15 metrų laidu (patikslinta lentelėje 2), kuris būtų naudojamas šaldikliuose ir šaldytuvuose merkiant jį į 10% glicerolio tirpalą (pateikti jutiklio tinkamumą tokiam naudojimui patvirtinantį įrangos gamintojo dokumentą) arba turėti integruotą temperatūros jutiklį ir / ar integruotą drėgmės jutiklį, kurio temperatūros matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -40° C iki +50° C siųstuvams su išoriniu jutikliu, nuo 0° C iki +40° C paklaida ne didesnė nei ± 0,5° C ir drėgmės matavimo ribos nuo 20% iki 80% RH, paklaida ne didesnė nei ± 5% RH. |
| 27 | LCD ekrane rodomos matuojamos temperatūros jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros reikšmė 0,1° C ir/ar 0,1° C/RH%. |
| 28 | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 12 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo. Baterijos turi būti lengvai keičiamos. Apie senkančias baterijas sistema turi informuoti nustatytus vartotojus. |
| 29 | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 5 min. |
| 30 | Nutrūkus ryšiui su sistema, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į sistemą. |
| 31 | Netekęs ryšio su sistema, jutiklis turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 4 000 matavimų. |
| 32 | Jutiklius galima valyti ir dezinfekuoti. |
| 33 | Siųstuvo korpusas atitinka ne blogesnį nei IP40 standartą, laidas ir zondas atitinka ne blogesnį nei IP65 standartą. |
| 34 | Darbinė siųstuvo aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo +5° C iki + 30° C. |
| 35 | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą sistemai. |
| 36 | Durų varstymo jutikliai suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo, durų atidarymo duomenų siuntimui, atidarymo trukmės registravimui |
|  | Kiti reikalavimai |
| 37 | Įranga turi būti ženklinta CЄ ženklu. |
| 38 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti naudotis siūloma įranga. Būtina su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentų kopijas - gamintojo įgaliojimą tiekėjui ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą tiekėjo specialistui. |
| 39 | Administratoriaus teisėmis dirbantys vartotojai turės būti supažindinti su sistemos konfigūravimu, aliarmų nustatymais, vartotojų valdymu, duomenų peržiūra ir eksportu, audit trail peržiūra. Mokymams turi būti skirta ne mažiau 6 valandų. Kitomis teisėmis dirbantys vartotojai bus apmokyti administratoriaus teisėmis dirbančių vartotojų. Tiekėjas turi pateikti naudotojo instrukciją lietuvių kalba. |
| 40 | Įranga pristatoma ir instaliuojama per 110 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Paslaugos teikėjo lėšomis darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 valandos Techninėje specifikacijoje nurodytais Pirkėjo adresais: VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius; VšĮ NKC Panevėžio skyrius, Nemuno g. 75, Panevėžys; VšĮ NKC Klaipėdos skyrius, Naikupės g. 28, Klaipėda; VšĮ NKC Vilniaus CUP kraujo surinkimo punktas, Upės g. 9, Vilnius; VšĮ NKC Kauno kraujo surinkimo punktas, Vytauto pr. 13, Kaunas; VšĮ NKC Šiaulių kraujo surinkimo punktas, Daukanto g. 90, Šiauliai. |
| 41 | Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiekėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 60 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo ir instaliavimo. Jeigu bus fiksuojamos kvalifikavimo neatitiktis – tiekėjas savo sąskaita ištaisys klaidas ir atliks pakartotinį kvalifikavimą. |
| 42 | Tiekėjas arba gamintojo įgaliotas atstovas privalo atlikti sistemos kvalifikavimą (IQ, OQ ir PQ) pagal iš anksto suderintus protokolus ir pateikti kvalifikavimo ataskaitas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo ir instaliavimo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. Prieš atliekant kvalifikavimą protokolai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Kvalifikavimo darbų apimtis (IQ/OQ/PQ) IQ (Installation Qualification) metu turi būti patvirtinta: - pristatytos įrangos ir programinės įrangos komplektacijos atitiktis užsakytai specifikacijai; - siųstuvų, jutiklių, gateway įrenginių ir kitų sistemos komponentų sumontavimas numatytose vietose; - visų sistemos komponentų identifikavimas ir registravimas; - sistemos komunikacijos infrastruktūros (LAN, interneto, GSM ar kitų naudojamų ryšio kanalų) veikimas; - programinės įrangos ir sistemos komponentų konfigūravimas; - galiojančių kalibravimo ir (ar) metrologinės patikros dokumentų pateikimas; - naudotojų mokymų atlikimas. OQ (Operational Qualification) metu turi būti patvirtinta: - matavimo duomenų surinkimo ir perdavimo veikimas; - visų jutiklių ir siųstuvų identifikavimas sistemoje; - realaus laiko ir istorinių duomenų peržiūros funkcijų veikimas; - aliarmų generavimo, perdavimo ir patvirtinimo funkcijų veikimas; - vartotojų teisių ir prieigos kontrolės funkcijų veikimas; - audit trail funkcionalumo veikimas, įskaitant vartotojų veiksmų registravimą; - sistemos veikimas pagal gamintojo dokumentaciją ir nustatytus parametrus. PQ (Performance Qualification) metu turi būti patvirtinta: - sistemos gebėjimas nustatytą laikotarpį nepertraukiamai rinkti ir saugoti matavimo duomenis; - temperatūros ir (ar) drėgmės duomenų surinkimas visuose kvalifikuojamuose taškuose; - istorinių duomenų išsaugojimas ir peržiūra grafike bei lentelėje; - duomenų eksportavimo funkcijų veikimas; - audit trail įrašų generavimas ir išsaugojimas; - sistemos tinkamumas naudoti pagal numatytą paskirtį. Jeigu bus fiksuojamos kvalifikavimo neatitiktys – tiekėjas savo sąskaita ištaisys klaidas ir atliks pakartotinį kvalifikavimą. |
| 43 | Įrangos ar sistemos gedimų nustatymas atliekamas per nustatytą laikotarpį, skaičiuojamą nuo paslaugų gavėjo žodinio pranešimo telefonu arba raštiško pranešimo gavimo el. paštu ar SMS žinute momento. Jeigu pranešimas apie įrangos gedimą gaunamas darbo dieną darbo valandomis (I–V nuo 8.00 iki 17.00 val.), technikas privalo atvykti ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Jeigu pranešimas gaunamas po darbo valandų, savaitgalį ar švenčių dieną, technikas privalo atvykti ne vėliau kaip iki artimiausios darbo dienos pabaigos. Gedimo šalinimas per 2 darbo dienas nuo jo nustatymo. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui / remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų; Pirkėjas įsigyja papildomos matavimo įrangos rezervą. Sugedus jutikliui ar siųstuvui, ši įranga gali būti naudojama iki gedimo pašalinimo. Jeigu Pirkėjo turimų rezervinių įrenginių nepakanka, Tiekėjas privalo neatlygintinai suteikti pakaitinę įrangą iki gedimo pašalinimo. Pakaitinei įrangai taikomi tokie patys techniniai ir metrologiniai reikalavimai kaip pagrindinei įrangai. |
| 44 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę teikti papildomas avarines remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas, kai gedimas atsiranda ne dėl Tiekėjo kaltės. Šių paslaugų apimtis ir įkainiai turi būti pateikti pasiūlyme. |
| 45 | Po įrangos kritinio gedimo ar remonto kuris įvyko dėl paslaugų tiekėjo kalės, turi būti atliekamas rekvalifikavimas. Įrangos remontą ir rekvalifikavimą atlieka įrangos tiekėjas savo lėšomis. |
| 46 | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga, programinė įranga, duomenų saugojimo ir duomenų perdavimo sprendimai atitiktų Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo reikalavimus ir kitus galiojančius teisės aktus, taikomus informacinių sistemų ir duomenų saugai. |

| Lentelė 2. Nuotolinė stebėsena (monitoringas) turi būti vykdoma šiuose perkančiosios organizacijos įrenginiuose: |  |
| --- | --- |
| Žolyno g. 34, Vilnius |  |
| 19 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 2°C iki 8°C |
| 16 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo –20°C iki -40°C |
| 12 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui (≥15m jutiklis) | nuo –20°C iki -40°C |
| 2 vnt. Inkubatorių temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 20°C iki 24°C |
| 19 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 4 vnt. Patalpos temperatūros ir drėgmės stebėjimui | nuo +15°C iki +30°C ir 10-90% RH |
| 1 vnt. Durų varstymo stebėjimui | O/C |
| 18 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| 2 vnt. Vaizdinė ir garsinė sirena | O/C |
| Nemuno g. 75, Panevėžys |  |
| 8 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 2°C iki 8°C |
| 5 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo –20°C iki -40°C |
| 1 vnt. Inkubatorių temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 20°C iki 24°C |
| 6 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 4 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| 1 vnt. Vaizdinė ir garsinė sirena | O/C |
| Naikupės g. 28, Klaipėda |  |
| 8 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 2°C iki 8°C |
| 8 vnt. Šaldiklių temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo –20°C iki -40°C |
| 5 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 2 vnt. Patalpos temperatūros ir drėgmės stebėjimui | nuo +15°C iki +30°C ir 10-90% RH |
| 5 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| 1 vnt. Vaizdinė ir garsinė sirena | O/C |
| Upės g. 9, Vilnius |  |
| 2 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 2°C iki 8°C |
| 1 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| Vytauto pr. 13, Kaunas |  |
| 2 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 2°C iki 8°C |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimo | O/C |
| 1 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| Daukanto g. 90, Šiauliai |  |
| 2 vnt. Šaldytuvų temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo 2°C iki 8°C |
| 1 vnt. Patalpos temperatūrai stebėti | nuo +15°C iki +30°C |
| 1 vnt. Elektros dingimo linijoje stebėjimui | O/C |
| Papildomi atsarginiai jutikliai |  |
| 7 vnt. Plataus panaudojimo temperatūros stebėjimui (≥3m jutiklis) | nuo +30°C iki -40°C |

Tiekėjas arba subtiekėjas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo arba subtiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas arba subtiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė arba vykdo bent vieną, ar daugiau tokio tipo t. y. nuotolinės temperatūros, drėgmės, elektros tiekimo sutrikimų ir durų atidarymo stebėsenos (monitoringo) sistemos kvalifikavimo atlikimo sutartį, arba tokio tipo sistemos pardavimo kartu su kvalifikavimu sutartį. Pateikti laisvos formos dokumentą, pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens, patvirtinantį atitikimą nurodytam reikalavimui, kuriame būtų: sutarties pavadinimas; trumpas sutarties aprašymas; duomenys apie užsakovą (įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo); sutarties pasirašymo data. Komisija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų ar vykdomų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). Komisija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. Pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos.

Esant poreikiui tiekėjas gali atvykti ir įsivertinti perkančiosios organizacijos patalpas ir jose naudojamą įrangą.