ImunohematologiniUS tyrimUS ATLIEKANČIOS AUTOMATIZUOTOS LABORATORINĖS sistemos nuomOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Imunohematologinius tyrimus atliekanti sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Nuomai turi būti siūloma sistema: 2 vnt. imunohematologiniai analizatoriai ir kita įranga – nauji, nenaudoti; 1 vnt. imunohematologinis analizatorius ne senesnis nei 2021 m. (nurodyti pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją) | įrašo tiekėjas |
| 1.1 | Sistemos paskirtis | Nuomai pateikiama sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus 1 priede nurodytus imunohematologinius tyrimus | įrašo tiekėjas |
| 1.2 | Komplektacija | Sistemą sudaro: - Trys vienodi (identiški), pilnai automatizuoti imunohematologinius tyrimus atliekantys analizatoriai. Nuomai pateikti analizatoriai turi būti sukomplektuoti su: 1.1. specialiais stalais, atspariais vibracijai, pritaikytais analizatoriams pastatyti ir reagentams bei nepertraukiamo maitinimo šaltiniams laikyti (3 vnt.); 1.2. nepertraukiamo maitinimo šaltiniais su baterijomis (3 vnt.); 1.3. išoriniais brūkšninių kodų skaitytuvais (3 vnt.); 1.4. lazeriniu spausdintuvu (1 vnt.); 1.5. išorinis (-iai) valdymo kompiuteris (-iai) (būtina tik tuo atveju, jei analizatoriai valdomi išorinių kompiuterių pagalba) (1–3 vnt.). - Išorinė centrifuga, skirta centrifuguoti stulpelių korteles (1 vnt.). - Išorinis inkubatorius stulpelių kortelėms (1 vnt.). - Centrifuga skirta centrifuguoti ėminius (vakuuminius mėgintuvėlius su EDTA), ne mažiau kaip 24 vietų (2 vnt.). - Vandens paruošimo sistema (II lygio). Sistemą sudaranti įranga, išskyrus nurodytą analizatorių komplektacijos aprašo 1.2–1.5 p., 4 p. ir 5 p., turi būti to paties gamintojo, tarpusavyje techniškai suderinta. | įrašo tiekėjas |
| 1.3 | Ėminiai | Kraujo ėminiai su EDTA | įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 35 ABO kraujo grupės (tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu) ir RhD nustatymo tyrimų per 1 valandą | įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Analizatoriaus charakteristikos | - Analizatorius privalo turėti ne mažiau kaip dvi integruotas centrifugas, turinčias ne mažiau kaip po 20 vietų stulpelių kortelėms. - Maksimali analizatoriaus užkrovimo talpa – ne mažiau kaip 40 vietų mėginiams, ne mažiau kaip 24 vietos reagentams ir nemažiau kaip 100 vietų stulpelių kortelėms. - Skubių mėginių tyrimo funkcija – galimybė papildyti analizatorių mėginiais ir reagentais, nepertraukiant analizatoriaus darbo (nesutrikdant rutininių tyrimų). - Analizatorius turi turėti galimybę papildyti reagentus ir papildomas priemones bet kokia tvarka (reagentų buteliukai ar papildomos priemonės statomi į bet kurią laisvą poziciją) – analizatorius automatiškai turi atpažinti reagentus bei papildomas priemones, nuskaityti brūkšninį kodą, nustatyti reagentų bei papildomų priemonių galiojimo laiką, automatiškai surūšiuoti reagentus bei papildomas priemones pagal užsakytus tyrimus. - Analizatorius turi atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų stulpelių kortelių, užtikrinant 100 proc. reagentų sunaudojimą. - Analizatorius turi turėti integruotą šaldymo (vėsinimo) įrenginį, kuris leistų laikyti reagentus analizatoriuje ne mažiau kaip 5 paras, užtikrinant jų stabilumą. - Analizatorius turi turėti reagentų ir mėginių talpų dangtelių aptikimo funkciją ir, aptikus nenuimtus dangtelius, apie tai žinute analizatoriaus ekrane informuoti vartotoją. - Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). - Analizatorius turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją. - Analizatoriuje turi būti integruotas vidinis brūkšninių kodų skaitytuvas mėginiams ir reagentams. - Turi būti priemonės leidžiančios naudoti skirtingo aukščio mėgintuvėlius. - Analizatorius turi turėti nuotolinės prieigos galimybę, kad būtų galima per atstumą įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. - Analizatoriaus atmintyje ir/arba su analizatoriumi naudojamoje programinėje įrangoje turi būti saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, stulpelių kortelės nuotrauka, interpretacija, paciento/donoro informacija, tyrimą atlikusio darbuotojo identifikacija. | įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Tyrimo metodas | Hemagliutinacijos reakcija stulpelyje arba lygiavertis | įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Sistemos (analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal analizatoriuje integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Naudojimo instrukcija | Kartu su pasiūlymu pateikiama anglų kalba (elektroninė versija). Kartu su prekėmis pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Įrangos CE ženklinimas | Analizatoriai, išorinė centrifuga, išorinis inkubatorius stulpelių kortelėms, centrifuga skirta centrifuguoti ėminius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas kartu su pasiūlymu konkursui turi pateikti visų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (stulpelių kortelių, reagentų, reagentų ir mėginių skiediklių, kontrolinių medžiagų, mėgintuvėlių, ploviklių, specialių valiklių, specialių antgalių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolės, reagentai, kortelės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo bei stabilumo, atidarius rinkinį, terminus ir, kad bus atliekama kasdieninė kokybės kontrolė. - Tiekiami reagentai (skirti automatizuotiems tyrimams), turi būti paruošti naudojimui, sufasuoti į buteliukus, dedamus tiesiai į analizatorių su brūkšniniais kodais. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos, kontrolinių medžiagų ir standartinių eritrocitų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 1 mėnuo nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.12 | Įrangos techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos aparatūrinės ir programinės dalies (nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 12 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 24 val. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. | įrašo tiekėjas |

1 priedas

| Eil. Nr. | Imunohematologiniai tyrimai | Tyrimų poreikis per 60 mėn. | Specialieji reikalavimai tyrimui | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Imunohematologiniai tyrimai, atliekami automatizuotu būdu (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje) |  |  |  |
| 1.1 | ABO RhD nustatymas kraujyje tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu | 66 000 | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu (2 stulpeliai su monokloninias anti-A ir anti-B) ir atvirkštiniu metodais, atvirkštiniam metodui naudojama 0,8 proc. standartinių eritrocitų A1 ir B suspencijos (skiriami 2 stulpeliai), RhD nustatyti naudojami anti-DVI–. Vienas stulpelis skiriamas kontrolei. | įrašo tiekėjas |
| 1.2 | ABO RhD nustatymas donoro kraujyje tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu | 72 000 | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu (2 stulpeliai su monokloninias anti-A ir anti-B) ir atvirkštiniu metodais, atvirkštiniam metodui naudojama 0,8 proc. standartinių eritrocitų A1 ir B suspencijos (skiriami 2 stulpeliai), RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Vienas stulpelis skiriamas kontrolei. | įrašo tiekėjas |
| 1.3 | ABO RhD ir tiesioginis antiglobulino tyrimas naujagimio kraujyje | 650 | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu (2 stulpeliai su monokloninias anti-A ir anti-B) metodu. RhD nustatyti naudojami anti-DVI+. Tiesioginiam antiglobulino tyrimui naudojamas stulpelis su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei. | įrašo tiekėjas |
| 1.4 | D silpno antigeno nustatymas eritrocituose | 15 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d) ir monokloniniai anti-D IgG antikūnai. | įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Antigeno A pogrupių nustatymas eritrocituose | 60 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su antikūnais anti-A1 ir anti-H. | įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Rh ir K antigenai eritrocituose | 20 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su monokloniniais anti-C, anti-c, anti-E, anti-e ir anti-K. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei. | įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Antikūnai prieš eritrocitų antigenus naudojant I-II-III donorų eritrocitus | 85 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant trijų donorų standartinius eritrocitus ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Antikūnai prieš eritrocitų antigenus naudojant I-II donorų eritrocitus | 27 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant dviejų donorų standartinius eritrocitus ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Tyrimas autoantikūnams nustatyti (autokontrolė) | 80 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas plazmoje | 3 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant vienuolikos donorų standartinius eritrocitus ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 1.11 | IgG klasės antikūnų prieš A1 antigeną titro nustatymas | 350 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d) ir 0,8 proc. standartinių eritrocitų A1 suspenciją. Skiedimai atliekami ne mažiau kaip iki 1:1024. | įrašo tiekėjas |
| 1.12 | IgG klasės antikūnų prieš B antigeną titro nustatymas | 350 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d) ir 0,8 proc. standartinių eritrocitų B suspenciją. Skiedimai atliekami ne mažiau kaip iki 1:1024. | įrašo tiekėjas |
| 1.13 | IgM klasės antikūnų prieš A1 antigeną titro nustatymas | 350 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles šalčio agliutininams nustatyti ir 0,8 proc. standartinių eritrocitų A1 suspenciją. Skiedimai atliekami ne mažiau kaip iki 1:1024. | įrašo tiekėjas |
| 1.14 | IgM klasės antikūnų prieš B antigeną titro nustatymas | 350 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles šalčio agliutininams nustatyti ir 0,8 proc. standartinių eritrocitų B suspenciją. Skiedimai atliekami ne mažiau kaip iki 1:1024 | įrašo tiekėjas |
| 1.15 | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus titro nustatymas, plazmoje | 600 | Tyrimas atliekamas, naudojant vieno iš trijų donorų standartinius eritrocitus ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). Skiedimai atliekami ne mažiau kaip iki 1:1024 | įrašo tiekėjas |
| 1.16 | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su polispecifiniu reagentu, tiriami eritrocitai | 20 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 1.17 | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su monospecifiniais reagentais, tiriami eritrocitai, panelis | 1 200 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais (anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3c, anti-C3d). Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei. | įrašo tiekėjas |
| 1.18 | Cwantigeno nustatymas | 3000 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-Cw. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.19 | Fya antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles ir serumą su specifiniais antikūnais anti-Fya. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.20 | Fyb antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles ir serumą su specifiniais antikūnais anti-Fyb. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.21 | Jka antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-Jka. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.22 | Jkb antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-Jkb. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.23 | Kpa antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-Kpa. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.24 | M antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-M. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.25 | S antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-S. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.26 | Lua antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-Lua. Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas neigiamai kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.27 | Lea antigeno nustatymas | 300 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su specifiniais antikūnais anti-Lea Būtina galimybė atskirai nustatyti tik šį vieną antigeną. Vienas stulpelis skiriamas kontrolei (gali būti atskira kortelė). | įrašo tiekėjas |
| 1.28 | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumas | 144 000 | Tyrimas atliekamas, naudojant stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 1.29 | Rinkiniai imunohematologinių tyrimų vidinei kokybės kontrolei (VKK): |  | Žmogaus kraujo suspencija | įrašo tiekėjas |
| 1.29.1 | VKK1 | 60 rinkinių (4x6 ml) | VKK1 ir VKK2 mėginiai, su žinomomis skirtingomis: ABO kraujo grupėmis; RhD; Rh fenotipu; K antigenu ir antikūnais prieš eritrocitų antigenus. | įrašo tiekėjas |
| 1.29.2 | VKK2 | 60 rinkinių (4x6 ml) |  |  |
| 1.29.3 | VKK3 | 20 rinkinių (4x6 ml) | Kraujo grupė A2 | įrašo tiekėjas |
| 1.29.4 | VKK4 | 60 rinkinių (1x6 ml) | Silpnas D | įrašo tiekėjas |
| 1.29.5 | VKK5 | 30 rinkinių (1x6 ml) | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su polispecifiniu reagentu – teigiamas, tiesioginis antiglobulino tyrimas su anti-IgG –teigiamas | įrašo tiekėjas |
| 1.29.6 | VKK6 | 30 rinkinių (1x6 ml) | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su polispecifiniu reagentu – teigiamas, tiesioginis antiglobulino tyrimas su anti-C3b ir/arba anti-C3d – teigiamas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Imunohematologiniai tyrimai, atliekami automatizuotu ir/arba rankiniu būdu (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje ) |  | Pasiūlyti nebūtina |  |
| 2.1 | D antigeno variantų nustatymas eritrocituose | 200 | Tyrimas atliekamas, naudojant ne mažiau nei penkių monokloninių antikūnų (būtini anti-DII, anti-DIV, anti-DV, anti-DVI ir anti-DVII) prieš D antigeno variantus rinkinį ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 2.2 | Antikūnai prieš eritrocitų antigenus naudojant I-II-III donorų eritrocitus, paveiktus anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiais reagentais | 150 | Reagentas mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Reagentas paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Donorų eritrocitų paruošimo trukmė ne daugiau negu 20 min. Jei gamintojas nurodo pateikti reagentus kontrolei atlikti. Paruošti eritrocitai tinkami tyrimui su kitais tyrimui naudojamais reagentais. Antikūnų nustatymas atliekamas, naudojant trijų donorų standartinius eritrocitus paveiktus anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiais reagentais ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 2.3 | Antikūnų esančių ant eritrocitų išplovimas (eliucija). Antikūnai prieš eritrocitų antigenus eliuate naudojant I-II-III donorų eritrocitus Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas plazmoje | 60 | Antikūnų esančių ant eritrocitų išplovimui naudojamas rūgštinis metodas. Išplautų antikūnų nustatymas atliekamas, naudojant trijų donorų standartinius eritrocitus ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). Išplautų antikūnų identifikavimas atliekamas, naudojant vienuolikos donorų standartinius eritrocitus ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |
| 2.4 | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumas, kai donoro eritrocitai paveikti anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiu reagentu | 150 | Reagentas mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Reagentas paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Donoro eritrocitų paruošimo trukmė ne daugiau negu 20 min. Jei gamintojas nurodo pateikti reagentus kontrolei atlikti. Paruošti eritrocitai tinkami tyrimui su kitais tyrimui naudojamais reagentais. Tyrimas atliekamas naudojant donoro eritrocitus paveiktus anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiu reagentu ir stulpelių korteles su polispecifiniu žmogaus antiglobulinu (anti-IgG ir anti-C3d). | įrašo tiekėjas |