Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“ (1 p.o.d.)

BANGOLAIDŽIŲ CHARAKTERIZAVIMO STENDO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. Pirkimo objekto paskirtis

Perkamas pilnai sukomplektuotas bangolaidžių charakterizavimo stendas, skirtas šiems pagrindiniams darbams:

Šviesos įvedimui į bangolaidžius ar PIC struktūras, naudojant “butt / edge coupling” metodą;

Įėjimo, išėjimo ir sklidimo nuostolių bangolaidžiuose matavimui, įskaitant “cut-back” (kai matuojami skirtingo ilgio bangolaidžiai) tipo matavimo schemą;

Modos lauko stebėsenai ir matavimui iš šono bei išėjimo plokštumoje;

Derinamo bangos ilgio skenavimui telekomunikaciniame diapazone;

Nuo poliarizacijos priklausomų matavimų atlikimui;

Matavimo duomenų dalinai automatizuotam registravimui kompiuteriu.

# 2. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Komponentas | Kiekis | Minimalūs reikalaujami rodikliai | Pastabos | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangolaidžių charakterizavimo stendas |  |  |  | - | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ* (Pildo tiekėjas) |
| 1. Pozicionavimo ir lygiavimo įranga |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Įeinančio šviesos pluošto lygiavimo staliukas | 1 vnt. | 6 ašių uždaro valdymo kontūro su piezo pavara nanopozicionavimo staliukas šviesos įvedimui į bangolaidį: - grubi XYZ eiga ne mažesnė kaip 4 mm; - tiksli XYZ eiga ne mažesnė kaip 300 µm; - kampinio paderinimo diapazonas ne siauresnis kaip 105 mrad; - Piezo staliukų rezoliucija X, Y, Z ne blogesnė kaip 1.8 nm; - Kampinio derinimo rezoliucija neblogesnė kaip 0.018 µRad; - uždaro kontūro piezo valdymas - būtinas; - Piezo staliukų atsikartojamumas ne blogiau nei 0.1% eigos; - Piezo paderinimo eiga >= 30 µm; - Staliuko dydis ne didesnis nei – 310×235×150mm3; - Pozicionuojama plokštuma – horizontali; - Tvirtinimo varžtų sriegiai – ISO metriniai; - Būtinas suderinamas trijų kanalų piezo staliukų valdiklis. | Tinka aktyviam vienmodžio šviesolaidžio arba lęšinio šviesolaidžio manipuliavimui prieš bangolaidį. Tikslus piezo paderinimas. Turi užtikrinti prieigą šoniniam vaizdinimui. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 1.2 | Išeinančio šviesos pluošto lygiavimo staliukas | 1 vnt. | 6 ašių nanopozicionavimo rankinio derinimo staliukas išeinančiam pluoštui derinti: - grubi XYZ eiga ne mažesnė kaip 4 mm; - tiksli XYZ eiga ne mažesnė kaip 300 µm; - kampinio paderinimo diapazonas ne siauresnis kaip 105 mrad; - rezoliucija X, Y, Z ne blogesnė kaip 1,5 µm; - kampinio derinimo rezoliucija ne blogesnė kaip 17.0 µRad; - staliuko dydis ne didesnis nei – 310×235×150 mm3 - pozicionuojama plokštuma – horizontali; - tvirtinimo varžtų sriegiai – ISO metriniai. | Gali būti mechaninis arba motorizuotas, tačiau turi užtikrinti stabilią ir atsikartojančią padėtį. Turi užtikrinti prieigą šoniniam vaizdinimui. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 1.3 | Bandinio (PIC arba bangolaidžių masyvo) pozicionavimo staliukas | 1 vnt. | XYZ pozicionavimo sistema bandiniui: - X ir Y eiga ne mažesnė kaip 4 mm; - Z eiga ne mažesnė kaip 4 mm; - rezoliucija ne blogesnė nei 50 µm/apsisukimui; - diferencialiniai mikrometriniai sraigtai; - bendra diferencinė eiga (tiksli) – ne mažesnė nei 300 µm; - standus tvirtinimas ir galimybė montuoti papildomą tip/tilt platformą; - maksimalus apkrovimo svoris – ne mažesnis kaip 1 kg; - staliuko dydis ne didesnis kaip 110x115x65 mm3; - pozicionuojama plokštuma – horizontali ir vertikali. | Turi užtikrinti prieigą šoniniam vaizdinimui. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 1.4 | Šoninio vaizdinimo pozicionavimo staliukai | 2 vnt. | Kompaktiški XYZ staliukai šoninės vaizdinimo sistemos elementams tvirtinti: - X, Y eiga ne mažesnė kaip 25 mm; - Z eiga ne mažesnė kaip 25 mm; - rezoliucija ne blogesnė kaip 10 µm; - Eiga per sraigto apsukimą – ne mažesnė kaip 0.5 mm; - vertikali apkrova ne mažesnė kaip 4 kg; - staliuko dydis ne didesnis nei – 230×200×180 mm3; - pozicionuojama plokštuma – horizontali ir vertikali. | Staliukai naudojami montuoti vaizdinimo kameroms, stebėti įvedimo ir išvedimo suderinimo pozicijas. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 2. Lazeriniai šaltiniai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Derinamo bangos ilgio lazerinis šaltinis | 1 vnt. | Telekomo bangos ilgių srities derinamas lazerinis šaltinis: - bangos ilgių sritis ne siauresnė kaip 1528–1565 nm; - derinimo skyra <52GHz; - išėjimo galia ne mažesnė kaip +10 dBm; - spektro plotis ne didesnis kaip 10 kHz; - vienmodė skaidulinė išvestis; - suderinamumas su FC/APC jungčių grandine; - kompiuterinis valdymas; - Integruota galios reguliavimo funkcija - būtina | - | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 2.2 | Kelių bangos ilgių puslaidininkinis lazerinis šaltinis | 1 vnt. | Keičiamo bangos ilgio puslaidininkinis lazeris: - ne mažiau kaip trys bangos ilgiai iš šio sąrašo: 405 nm, 520 nm, 660 nm; - skaidulinė išvestis suderinamuma su vienamodžiais (SM) šviesolaidiniais įvadais; - galios stabilumas (RMS) ne blogesnis kaip 0,2 %; - spektrinės linijos plotis (FWHM) < 1.5 nm; - matmenys ne didesni nei 50x30x30 mm3 | Skirtas derinimui, vizualizacijai ir darbui su ne telekomunikacinių bangų ilgiais | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 3. Pluošto formavimo ir suvedimo optika |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ilgo darbinio atstumo mikroskopinis objektyvas 10× | 1 vnt. | „Infinity-corrected“ tipo objektyvas: - tinkamas darbui nesiauriau nei 480-1800nm srityje; - didinimas 10×; - skaitmeninė apertūra >= 0,25; - Židinio nuotolis <= 20mm; - darbinis atstumas > 30 mm | Bangolaidžio šono stebėjimui ir bendram vaizdui. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Ilgo darbinio atstumo mikroskopinis objektyvas 20× | 2vnt. | Infinity-corrected tipo (LC plan) objektyvas; - tinkamas darbui ne siauriau nei 480–1800 nm srityje; - didinimas 20×; - skaitmeninė apertūra 0,4–0,5 ribose; - židinio nuotolis ne daugiau 10mm; - darbinis atstumas > 19 mm. | Bangolaidžio šono stebėjimui ir modos diametro stebėjimui. Reikalingas adapteris | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 4. Optinės galios matavimo posistemės |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Dviejų kanalų galios matavimo įrenginys arba lygiavertis funkcionalumas | 1 vnt. | - Stalinė arba lygiavertė valdymo konsolė; - suderinama su kalibruotais fotodiodiniais galios jutikliais (6.2 punktas); - Bent du nepriklausomi matavimo kanalai arba funkcionaliai lygiavertis sprendinys, leidžiantis vienu metu stebėti etaloninę ir matavimo šakas; - Galimybė perduoti matavimo duomenis analoginiu išėjimu ir/arba skaitmenine sąsaja į kompiuterį. - turi palaikyti duomenų registravimą. | Pagrindinis įrankis įėjimo/išėjimo nuostolių matavimams ir normalizavimui; šviesos įvedimo į bangolaidį optimizavimui | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 4.2 | Skaidulinei įvesčiai skirtas InGaAs galios jutiklis | 2 vnt. | - Kalibruotas skaidulinei įvesčiai pritaikytas fotodiodinis jutiklis; - detektoriaus tipas: InGaAs - bangos ilgių diapazonas ne siauresnis kaip 800–1700 nm; - matavimo sritis ne blogesnė kaip nuo -70 dBm iki +5 dBm (100 pW-3 mW); - matavimo skyra: ne blogesnė nei 10 pW - matavimo neapibrėžtumas ne daugiau nei ±5%; - tiesioginis arba per adapterį suderinamas su FC/APC grandine. | Elementas nuostolių įvertinimui su tiesioginiu šviesolaidiniu įvedimu. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 5. Stebėjimo, vaizdinimo ir registravimo posistemės |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Matomos srities stebėjimo kamera | 2 vnt. | - Monochrominė CMOS kamera: - tinkama šoniniam ir viršutiniam stebėjimui; - „global shutter“ funkcija; - darbinė sritis ne siauriau nei 400 - 1000 nm; - skiriamoji geba ne prastesnė nei 5 MP (2448 × 2048 pix); - pikselio dydis ne didesnis nei 3,5 µm; - sensoriaus dydis ne mažesnis nei 8x7 mm; - ne mažiau nei 35 kadrai per sekundę; - komunikacijos protokolas: USB 3.0 arba GigE sąsaja; - C-mount kameros sąsaja. | Šviesos įvedimo į bangolaidį mechaniniam derinimui matoma diapazone. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 5.2 | NIR diapazono kamera ≤1,1 µm sričiai | 1 vnt. | - Monochrominė NIR patobulinta CMOS kamera: - darbinė sritis ne siauriau nei 400 - 1000 nm; - kvantinis efektyvumas 400-800 nm diapazone >=50%; - skiriamoji geba ne prastesnė nei 1.3 MP (1282 × 1026 pix); - ne mažiau nei 60 kadrai per sekundę - komunikacijos protokolas: GiGE; - C-mount kameros sąsaja; - programinė įranga / SDK palaikymas. | Tinka įvedimo derinimui, dokumentavimui ir darbui iki maždaug 1 µm. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 5.3 | SWIR kamera 1310/1550 nm sričiai | 1 vnt. | - SWIR / InGaAs kamera - darbinė sritis ne siauriau nei 950–1700 nm srityje; - vidutinis kvantinis efektyvumas ne mažiau 50% 1100-1700 nm diapazone; - sensoriaus pikselių skaičius ne mažesnis nei 320×256 - Peltier aušinimas; - ne mažiau nei 200 kadrų per sekundę (FPS); - pikselio dydis <=20 µm; - C-mount kameros sąsaja; - Komunikacijos protokolas: USB 3.0; - programinė įranga / SDK palaikymas. | IR diapazono bangolaidžio modų charakterizavimui | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 6. Kompiuteris visos įrangos valdymui |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kompiuteris sistemų valdymui | 1 komp. | Korpusas: - Korpuso tipas – Rack tipo, aukštis – ne didesnis kaip 3U. Komplekte turi būti montavimo į bėgelius (rails) sprendimas, jei reikalingas montavimui į rack spintą. Procesorius - Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau nei 28000; - Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Vidutinė našumo reikšmė turi būti gauta, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.); - Procesoriaus spartinančioji atmintis ne mažiau nei 16 MB; - Procesoriaus išleidimo metai ne anksčiau nei 2024 Q2; Operatyvioji atmintis: - Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau kaip 16 GB DDR5; - Ne mažiau nei 2 laisvi DIMM lizdai; - Maksimali palaikoma atminties talpa – ne mažiau nei 128 GB; Pagrindinė plokštė: - Pagrindinės plokštės tipas – ATX arba lygiavertė; - Suderinama su siūlomu procesoriumi ir RAM; Jungtys: - Ne mažiau nei 2 × M.2 (NVMe); - Ne mažiau nei 4 × SATA; - Turi integruotą tinklo plokštę (ne mažiau 1 Gbps); Vaizdo posistemė: - Integruota arba dedikuota vaizdo plokštė; - Turi palaikyti: Ne mažesnę kaip 1920×1080 (Full HD) raišką; - Bent 1 išėjimas suderinamas su perkamu monitoriumi: HDMI arba DisplayPort; Duomenų kaupiklis: - Tipas – SSD; - Talpa – ne mažiau nei 1 TB; - Formatas – M.2 NVMe; - Sąsaja – PCIe 4.0 arba naujesnė; Operacinė sistema: - Įdiegta Windows 11 Pro arba lygiavertė; Įvesties įrenginiai: - Klaviatūra: Standartinė QWERTY, USB arba lygiavertė jungtis; - Pelė: Optinė arba lazerinė, USB arba lygiavertė jungtis; Monitorius: - Įstrižainė: 22"–26"; - Raiška: Ne mažesnė kaip 1920×1080; - Jungtys: Suderinamos su kompiuteriu (kabeliai turi būti komplekte); - Ekrano tipas: IPS arba lygiavertis; - Ne mažiau vieno vieneto komplekte; Programinis suderinamumas: - Kompiuteris turi būti pilnai suderinamas su 1.1, 2.1, 2.2, 6.1, 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose nurodyta valdymo programine įranga. | Kompiuteris skirtas viso bangolaidžių charakterizavimo stendo valdymui | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) |
| 7. | Bendrieji reikalavimai | - | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pramoninės arba mokslinės paskirties ir tinkama nepertraukiamam laboratoriniam naudojimui. Visa stendo įranga turi būti tarpusavyje suderinama mechaniniu, optiniu, elektriniu ir programiniu požiūriu. Tiekėjas privalo pateikti įranga “KIT” pavidalu, t. y. skirtą surinkti pagal aptartas instrukcijas pirkėjui. Optinių jungčių grandinėje, skirtoje telekomunikaciniam diapazonui, turi būti naudojama tarpusavyje suderinta mažo atspindžio jungčių sistema. Privaloma standartinė FC/APC sąsaja visoje vienmodėje matavimo grandinėje. | - | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| 8. | Komplektacija | - | Stendas turi būti sukomplektuotas ne mažiau kaip iš šių funkcinių dalių: - Pozicionavimo ir lygiavimo įranga; - Lazerinių šaltinių posistemės; - Vienmodžių, poliarizaciją palaikančių ir lęšiniu galiuku užbaigtų šviesolaidžių komponentai; - Pluošto formavimo ir suvedimo optika; - Pluošto formavimo optikos priedai; - Optinės galios matavimo posistemės; - Stebėjimo, vaizdinimo ir registravimo posistemės; - Valdymo kompiuteris; - 9. į komplektaciją turi būti įtraukti visi būtini adapteriai, tvirtinimo elementai, maitinimo šaltiniai, kabeliai, valymo priemonės, programinė įranga ir licencijos (jeigu tokių reikia), reikalingi stendo paleidimui ir naudojimui pagal paskirtį. | - | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| 9. | Garantija | - | - Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | - | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) |
| 10. | Tiekimo vieta ir terminas | - | - Prekės turi būti pristatyta ir instaliuota Fizinių ir technologijos mokslų centro patalpose - Savanorių pr. 231, Vilnius. - Prekės turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | - | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| 11. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 11.1 | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | - | - Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| 11.2 | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | - | - Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| 11.3 | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | - | - Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |

*12. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo, laisvos formos deklaracija (ar kiti, įrodantys dokumentai (pagal ormą nėra ribojama)) patvirtinanti, kad gamintojas įsipareigoja pagaminti prekę atitinkančia visus techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodytus parametrus.

Pastaba. Jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti tuos parametrus pagrindžiančius dokumentus.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.