Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

(2 p.o.d.)

OPTINIO MIKROSKOPO OLYMPUS X51 LAZERINĖS AUTOMATINIO FOKUSAVIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

Lazerinė automatinio fokusavimo sistema bus montuojama ir naudojama su turimu optiniu mikroskopu Olympus BX51, su integruotais motorizuotais staliukais Prior ProScan HEP4BX/A ir kontroleriu ProScan III (V31XYZE). Lazerinė automatinio fokusavimo sistema bus naudojama tiksliai sekti objektyvo židinio nuotolį, skenuojant didelio ploto (iki 100 x 100 mm2) bandinius.

- Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis (class-IV švari patalpa). Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

- Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 220±10 V, 50 Hz vienos fazės kintamos įtampos tinklas.

- Techniniai parametrai

Prietaisas turi tenkinti šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lazerinė automatinio fokusavimo sistema |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Suderinamumas | Lazerinė automatinio fokusavimo sistema turi būti sumontuota ir suderinama su turimu optiniu mikroskopu Olympus BX51, motorizuotais XYZ staliukais Prior ProScan HEP4BX/A ir kontroleriu ProScan III (V31XYZE). Sistema turi būti suderinama su Olympus „Stream Motion“ programine įranga | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Suderinamos mikroskopijos tipai | Sistema turi būti suderinama tiek su šviesaus lauko, tiek su fluorescencine atspindėtos šviesos mikroskopija | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Naudojamo lazerio bangos ilgis | Ilgesnis nei 800 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Lazerio saugos klasė | Class 1 | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Sistemos apertūros skersmuo | Ne mažiau nei 25 mm | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Praleidžiamų bangos ilgių sritis | 370 – 800 nm | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Suderinami objektyvai | Sistema turi dirbti su 10x, 50x, 100x oriniais objektyvais, pageidautina, kad dirbtų su 10x, 40x ir 100x vandens imersiniais objektyvais | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Fokusavimo tikslumas | Ne daugiau nei 30% naudojamo objektyvo fokuso gylio | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Paviršiaus fokuso sekimo metodas | Vidutinio paviršiaus fokuso kadre sekimas | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Fokusavimo greitis | Ne daugiau nei 200 ms, naudojant 10x – 50x objektyvus | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Fokusavimo diapazonas | Ne mažiau nei ± 1,5 mm naudojant 10x objektyvą; Ne mažiau nei ± 0,3 mm naudojant 50x objektyvą | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Komplektacija | Lazerinę automatinio fokusavimo sistemą turi sudaryti: Automatinio fokusavimo sistema; Reikiami valdikliai; Maitinimo blokai ir visi reikiami pajungimo kabeliai; Adapteriai ir montavimo elementai montavimui ant optinio mikroskopo Olympus BX51; Jei reikalingi, turi būti patiekti visi reikiami derinimo įrankiai ir derinimo bei kalibravimo standartai. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Tiekimo vieta ir terminas | Prekės turi būti pristatyta ir instaliuota Fizinių ir technologijos mokslų centro patalpose - Savanorių pr. 231, Vilnius. Prekės turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Mokymai | Ne mažiau nei 2 perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas 4 akad. val. perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu lietuvių arba anglų kalba | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) | - |
|  | Reikalavimai dėl įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų** | Įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 6.1. | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 6.2. | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 6.3. | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |

*7. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo parengta techninė specifikacija/brošiūra ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodantis siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

**8. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos sumontavimą, instaliavimą ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.