Pranešame Jums, kad 2026 m. birželio mėn. 4 d. 13:20 ir 16:04 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti pranešimai pavadinimais „Techninis patikslinimas” ir „Patikslinimas“ kuriuose:

Prašome patikslinti techninės specifikacijos 11 punkte nurodytą junginį „SiF₆“.
Norime atkreipti dėmesį, kad SiF₆ nėra stabili dujinė molekulė, todėl kyla neaiškumų dėl reikalaujamo matuojamo junginio. Prašome patvirtinti, ar specifikacijoje turėtas omenyje:

SiF₄ (silicio tetrafluoridas), SF₆ (sieros heksafluoridas),
ar kitas konkretus junginys.

Prašome pateikti patikslinimą, kad tiekėjai galėtų tinkamai įvertinti siūlomų sistemų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Taip pat prašome patikslinti reikalavimą „dujų celėje palaikomas slėgis ne mažesnis nei 2 bar“.

Prašome nurodyti:

ar turimas omenyje 2 bar absoliutus slėgis ar 2 bar viršslėgis (gauge);
ar slėgio palaikymo įranga turi būti tiekėjo pasiūlymo dalis;
ar slėgis bus užtikrinamas užsakovo turima įranga.

Prašome patikslinti, ar kartu su FTIR analizatoriumi turi būti tiekiamas mėginio paėmimo siurblys (sample pump).

Techninėje specifikacijoje numatyta 5 m šildoma mėginio paėmimo linija ir šildomas zondas, tačiau nėra aiškiai nurodyta, ar mėginio transportavimui iki analizatoriaus turi būti numatytas tiekėjo tiekiamas siurblys, ar mėginio paėmimo ir transportavimo sistema bus užtikrinama užsakovo.
Prašome patikslinti šį aspektą siekiant tinkamai suformuoti siūlomą komplektaciją.

Viešojo pirkimo komisija nutarė paaiškinti ir patikslinti pirkimo sąlygų techninę specifikaciją:

1. Techninės specifikacijos 11 punkte turėta omenyje: SF₆ (sieros heksafluoridas).

2. Turimas omenyje 2 bar absoliutus slėgis. Slėgis bus palaikomas užsakovo turima įranga.

3. Kartu su FTIR analizatoriumi turi būti tiekiamas mėginio paėmimo siurblys (sample pump).

Vadovaujantis 9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas) ar buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

Pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui.