Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIŲ ELEKTRINIŲ FUNKCINIŲ LOVŲ SU ČIUŽINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcinė lova | - Elektrinio valdymo, ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų. |  |
|  | Čiužinio platforma | 1. Platformos sekcijos pagamintos plastikinių plokščių; 2. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui; 3. Čiužinio platforma su ne mažesniu kaip 30 cm prailginimu; 4. Čiužinio platformos visuose kampuose yra ertmės, skirtos infuzinio stovo įstatymui. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 39,5 cm, aukščiausia riba ne mažiau 74 cm. |  |
|  | Nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. |  |
|  | Nugaros sekcija, pralaidi rentgeno spinduliams | Po nugaros sekcija integruotas rentgeno kasetės laikiklis. |  |
|  | Kelių sulenkimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º. |  |
|  | Trendelenburgo/atvirkšti-nių Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°. |  |
|  | Regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 12 cm. |  |
|  | Rankenos mechaniniam nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį kritinių situacijų metu | Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių. |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Užtikrina visą lovos funkcionalumą esant elektros tiekimo sutrikimams ar transportavimo metu. |  |
|  | Pašvietimo funkcija | Būtina |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (2 vnt.) | 1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų išorinėje pusėje; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR), kraujotakos pagerinimo poziciją (kraujagyslių poziciją); 3. Pultas turi akumuliatoriaus įkrovos indikatorių. |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (2 vnt.) | 1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių apsauginių rėmų vidinėje pusėje; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, nustatyti išlipimo poziciją, kėdės poziciją; 3. Pultas turi „užrakintų“ funkcijų indikatorius. |  |
|  | Lovos valdymo pultas personalui (1 vnt.) | 1. Pultelis, integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros sekciją, kojų sekciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti gaivinimo poziciją (CPR), apžiūros poziciją, kraujotakos pagerinimo poziciją (kraujagyslių poziciją), išlipimo poziciją, kėdės poziciją; 3. Pultas turi akumuliatoriaus įkrovos ir „užrakintų“ funkcijų indikatorius; 4. Pulto pagalba galima „užrakinti“ tam tikras funkcijas. |  |
|  | Lovos valdymo pultas pacientui (1 vnt.) | 1. Pakabinamas ant lovos galvūgalyje esančių šoninių apsauginių rėmų; 2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, automatinį kontūro nustatymą, nugaros sekcijos ir kojų sekcijos padėtį. |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, sudaryti iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių; 2. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 35 cm; 3. Apsauginiuose šoniniuose integruoti nugaros sekcijos ir lovos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |
|  | Lovos galai | 1. Uždedami arba nuimami pagal poreikį, nenaudojant įrankių; 2. Greitam nuėmimui nenaudojamos apsaugos. |  |
|  | Ištraukiamas dėklas drabužiams | Įmontuotas lovos kojūgalyje. |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. |  |
|  | Šoniniai laikikliai | Foley maišelio tvirtinimo kabliukai iš abiejų lovos pusių. |  |
|  | Lovos važiuoklė | 1. 4 dvigubi ratukai, kurių skersmuo ne mažiau 15 cm; 2. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: visi ratukai užblokuoti, visi ratukai laisvai sukiojasi, ratukai fiksuoti važiavimui į priekį ar atgal (nesisukiojantys); 3. Bent vienas antistatinis ratukas rėmo įžeminimui; 4. Penktasis ratas. |  |
|  | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas be prailginimo | Ne didesni kaip 225 x 100 cm |  |
|  | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui | 1. Porolono čiužinys, ne mažesnio kaip 30 kg/m3 tankio, padeda užkirsti kelią praguloms atsirasti ir jas gydyti; 2. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 12 cm. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Apsaugos nuo vandens užvalkalo barjeras; 3. Atsparumas užsiliepsnojimui, atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius. |  |
|  | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai | 1. Infuzinis stovas, tinkantis siūlomo modelio lovai - 1 vnt.; 2. Pasikėlimo rankena, tinkanti siūlomo modelio lovai - 1 komplektas; 3. Fiksavimo diržai – 1 komplektas. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
|  | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (visam lovos komplektui su čiužiniu) (ne mažiau 24 mėn.) ___________.

(įrašyti)

2 lentelė.  Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina |  | X=60 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | Y=40 |  |
| T1 | Pirmas parametras Gaivinimo pozicijos nustatymo mygtukai abejose pultelio personalui pusėse | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |  |  |
| T2 | Antras parametras Nugaros dalies nuleidimas į gaivinimo padėtį greičiau nei per 5 s | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |  |  |
| T3 | Trečias parametras Vieno mygtuko paspaudimu pakeliama nugaros sekcija ir lova nustatoma į patogiausią aukštį, kad pacientui būtų lengviau išlipti | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |  |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Šoninis apsauginis rėmas nuleidžiamas viena ranka | Yra= 8 balai Nėra = 0 balų |  |  |
| T5 | Penktas parametras Lovos valdymo pultas personalui turi žemo aukščio indikatorių | Yra = 8 balai Nėra = 0 balų |  |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

______

___________________