Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis (class-VI švari patalpa). Kambario temperatūra 18-27oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

- Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 220±10 V, 50 Hz vienos fazės kintamos įtampos tinklas.

- Informacija dėl pirkimo neskaidymo

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes reikalinga viena sistema, kuri atliktų sluoksnių storio kontrolės funkciją. Visos sistemą sudarančios dalys (optinė Sistema, programinė, kompiuterinė įranga ir kt.) turi būti suderintos ir integruotos į vieną sistemą, kad veiktų tinkamai ir stabiliai.

- Techniniai parametrai

Prietaisas turi tenkinti šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Minimali reikalaujama charakteristika | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Optinė plačiajuostė plonų sluoksnių storio kontrolės sistema ir jos integravimas į CEC Plonų sluoksnių formavimo/joninio dulkinimo įrenginį |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ* (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Paskirtis | Automatinis daugiasluoksnių dangų sluoksnių keitimas padengus reikiamą sluoksnio storį ir proceso sustabdymo inicijavimas padengus visus daugiasluoksnės dangos sluoksnius. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Tinkamumas vakuumui | Visi vakuuminėje kameroje diegiami komponentai turi būti pritaikyti darbui vakuume ribose nuo 10-6 mbar iki atmosferinio slėgio ir padidintoje temperatūroje iki 150 °C. | Nurodyti komponentus (Pildo tiekėjas) |  |
|  | Tipas | Turi veikti pralaidumo režimu, dėl specifinės vakuuminės kameros struktūros. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Matavimo sparta | Spektrinis pralaidumo koeficiento matavimas turi būti atliktas vieno apsisukimo metu įvertinant pilną lempos skleidžiamą energijos spektrą, tamsų spektrą (spinduliuotę uždengus) ir matuojamo kontrolės elemento spektrą, padėklų laikikliui besisukant iki 60 aps./min greičiu. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Matavimo šviesos pluošto diametras | Matavimo šviesos pluošto diametras turi neviršyti 2 cm diametro apertūros. Visi optiniai komponentai, įskaitant kolimuojantį lęšį turėtų būti pritaikyti planuojamam pluošto diametrui. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Triukšmų ir paklaidų lygis matavimo sistemoje | Triukšmų lygis matavimo sistemoje turi neviršyti ±5 % pralaidumo vertės spektriniame ruože λ=420-1600 nm matuojant nepadengtą UVFS optinį padėklą.. Bendro spektrinio matavimo lygio svyravimai turi būti mažesni nei ±3 %, 90 % visų spektrinių matavimų. | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Sudedamosios dalys | Prietaisas sudarytas iš visų reikalingų komponentų dengiamų sluoksnių plačiajuostei spektrinei storio kontrolei: - Optinių ir mechaninių komponentų (įskaitant šviesolaidžius, kolimatorius ir kt.) - Spektrometrų; - Kontrolės sistemą valdančio kompiuterio (Windows 11 operacinė sistema), visų prijungimo kabelių, laidų ir kitų komponentų, būtinų pilnam kontrolės sistemos veikimui užtikrinti. - Programinės įrangos skirtos sluoksnių storio valdymui ir integracijai su esamais jonapluoščio dulkinimo sistemos komponentais ir programomis. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Spektrometrų parametrai | Spektrometrus padengiančius spektrinį ruožą ne mažiau nei nuo 400 iki 2200 nm, pasižyminčius spektrine skyra (≤2 nm regimajame spektriniame ruože; ≤5 nm IR spektriniame ruože). | Nurodoma siūlomos prekės parametrai (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9. | Reikalavimai programinei įrangai |  |  |  |
| 1.9.1. | Daugiasluoksnių dangų parametrų skaičiavimo modelis | Abeles matricų principu pagrįstas arba analogiškas skaičiavimo algoritmas užtikrinantis tikslų auginamų sluoksnių pralaidumo koeficiento skaičiavimą. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9.2. | Programos veikimo sparta | Pralaidumo charakteristikos skaičiavimo sparta turi būti pakankama, kad esamą daugiasluoksnės dangos storį atitinkantis spektras būtų apskaičiuotas esamu laiku ir atvaizduotas tuo pačiu metu su išmatuotu spektru. Trukmė tarp skirtingų išmatuotų ir teoriškai įvertintų spektrų atvaizdavimo iteracijų turėtų neviršyti 5 s. jei to neapriboja padėklų laikiklio sukimosi greitis. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.9.3. | Vartotojui pateikiama informacija | Programiniame lange vartotojas turi matyti - in-situ matuojamą ir teoriškai įvertintą spektrus (grafiką), - dengiamos daugiasluoksnės dangos sluoksnius, - naudojamų medžiagų ir jų lūžio rodiklio informaciją - sluoksnio dengimo greitį | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.9.4. | Dangos struktūros importavimas | Turi būti užtikrinta galimybė importuoti dizaino struktūrą iš kompiuteryje išsaugotos bylos (*.dsg formatu), įskaitant sluoksnių storių ir lūžio rodiklių vertes. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.9.5. | Komunikacija tarp elementų | Programinė įranga turi būti palaikoma Windows 11, suderinama ir integruota su kitais gamintojo Cutting Edge Coatings (CEC) programinės ir kompiuterinės įrangos, elektroniniais ir mechaniniais komponentais, kurie šiuo metu yra įdiegti ir skirti visų proceso parametrų valdymui. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 2. | Įrangos būklė | Visa įranga turi būti nauja, neatnaujinta ir nenaudota. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 3. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) | - |
| 4. | Tiekimo vieta ir terminas | Prekės turi būti pristatyta ir instaliuota Fizinių ir technologijos mokslų centro patalpose - Savanorių pr. 231, Vilnius. Prekės turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 5. | Mokymai | Ne mažiau nei 2 perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas 4 akad. val. perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu lietuvių arba anglų kalba pademonstruojant mažiausiai 2 sluoksnių dangos automatinį dengimo procesą su įdiegta sistema. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 6. | Reikalavimai dėl įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų*** | Įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 7. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 7.1 | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 7.2 | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 7.3 | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |

* Jeigu yra galimybė nurodomas ir siūlomos prekės modelis.

**8. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo parengta techninė specifikacija/brošiūra ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodantis siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Pastaba. Jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti tuos parametrus pagrindžiančius dokumentus.

***9. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos sumontavimą, instaliavimą ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.