| Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAMINARAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. |  |  |  |
| *Netaikoma garantijai. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Ne žemesnė nei II klasė B2 tipo arba lygiavertė biologinės saugos spinta, skirta darbui su biologinėmis medžiagomis, kai būtina naudotojo, produkto ir aplinkos apsauga bei 100 % ištraukiamo oro režimas |  |
| 2. | Oro srauto tipas | 100 % ištraukiamo oro režimas, be vidinės recirkuliacijos |  |
| 3. | Vidinis kameros plotis | 1,2 m (± 10 proc.) |  |
| 4. | Išorinis plotis | Ne didesnis kaip 1450 mm |  |
| 5. | Išorinis gylis | Ne didesnis kaip 900 mm |  |
| 6. | Darbo angos aukštis | Darbinė priekinio lango anga ne mažesnė kaip 200 mm |  |
| 7. | Oro įtraukimo greitis | Ne mažesnis kaip 0,50 m/s |  |
| 8. | Vertikalus žemyn nukreipto oro srautas | Ne mažesnis kaip 0,30 m/s |  |
| 9. | Filtravimas | Įrengti tiekimo ir išmetimo HEPA ir / arba ULPA filtrai; filtravimo efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99 %. Filtravimo sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip ISO5 darbo zonos filtravimą. |  |
| 10. | Darbo kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI / Type 304 klasės arba lygiavertė medžiaga |  |
| 11. | Valdymas | Mikroprocesorinis arba elektroninis valdymas su ekranu, kuriame atvaizduojami darbo ir saugos parametrai |  |
| 12. | Aliarmų sistema | Garsiniai ir vaizdiniai aliarmų signalai, informuojantys apie ne mažiau kaip: nesaugias darbo sąlygas ir oro srautų ištraukimo sutrikimus |  |
| 13. | Apsauga nutrūkus ištraukimui | Spinta turi automatinę apsaugą arba blokavimą, kuris užtikrintų saugų veikimą sutrikus oro ištraukimui į išorę. |  |
| 14. | Pajungimas prie išorinės ištraukimo sistemos | Spinta pritaikyta tiesioginiam prijungimui prie išorinės ištraukimo sistemos |  |
| 15. | Komplektacija | Pateikiama su gamintojo stovu arba kita saugia atramine konstrukcija, reikalinga eksploatacijai, bei su visais būtinais standartinės komplektacijos elementais |  |
| 16. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 17. | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą | a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC); c) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU). | Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu:

1. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 2 (dvi) val.

Tvarkos aprašas 4.4.4.4. papunkčiu:

1. techninės specifikacijos 10 punkte nurodytas reikalavimas: darbo kameros medžiaga pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės kaip AISI / Type 304 klasės arba lygiavertė atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;

2. techninės specifikacijos 16 punkte nurodytas reikalavimas: prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.