## Pasiūlymas
1234
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PRIEMONĖS STERILIZACIJAI
Kam: | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PIRMO TIPO CHEMINIS INDIKATORIUS GARO STERILIZATORIAMS. RANKINIAI SPAUSDINTUVAI TEIKIAMI LIGONINEI PANAUDAI (4 VNT.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | siūloma parametro reikšmė
1. | Pirmo tipo cheminis indikatorius garo sterilizatoriams. Rankiniai spausdintuvai teikiami Ligoninei panaudai (4 vnt.)
1.1. | Pirmo tipo cheminis indikatorius garo sterilizatoriams | 15000 | vnt.
1.1.1. | Skirti visų tipų paketų žymėjimui; indikarius - dviguba lipni etikėtė, klijuojama ant paketų paviršiaus, neatsiklijuojantys po sterilizacijos vandens garais; susukti ritinėliuose po - 500-750 etikečių; ant indikatoriaus yra ne mažiau kaip trys eilutės informacijai įrašyti, eilutėje galima įrašyti ne mažiau kaip 12 simbolių, pirmojoje galima įrašyti skaičius ir raides; indikatoriaus dydis - 30 x 20 mm, paklaida 5 mm; ant indikatoriaus turi būti žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimas po sterilizacijos; ant indikatoriaus turi būti nurodytas sterilizacijos būdas - garai; indikatorius pritaikytas įklijuoti į dokumentus - krovinio registracijos kortelių žurnalus, nenaudojant klijų; indikatorius atitinka EN ISO 11140-1, 1 tipas ar jam lygiaverčio standarto reikalavimus; HN 47-1:2026.
1.2. | Rašalo kasetės rankiniams spausdintuvams | 30 | vnt.
1.2.1. | rašalo spalva juoda; kasetė turi tikri rankiniams panaudai teikiamiems spausduntuvams.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KROVINIUI (ĮKROVAI) PRITAIKYTAS 2-O TIPO SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ CHEMINIS INDIKATORIUS GARŲ STERILIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | siūloma parametro reikšmė
2. | Kroviniui (įkrovai) pritaikytas 2-o tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius garų sterilizacijai
2.1. | Kroviniui (įkrovai) pritaikytas 2-o tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius garų sterilizacijai | 2000 | vnt.
2.1.1. | Skirtas didelių frakcionuoto vakuumo garų sterilizatorių krovinio sterilizacijos kokybės kontrolei; indikatorius skirtas sterilizacijos procesams 134 laipsnių - 3-7 min; 120 laipsnių - 15-20 min; ant indikatoriaus turi būti gamintojo ženklinimas, nuoroda į sterilizacijos būdą, spalvos pasikeitimas, serijos numeris; indikatorinė juostelė pritaikyta mišrių krovinių sterilizacijos kontrolei, turi tikti į Ligoninės naudojamą prietaisą (pateikti gamintojo patvirtinimą) arba prietaisas teikiamas Ligoninei panaudai (ne mažiau kaip 3 vnt.); indikatorinė juostelė turi būti padengta laminuota plėvele, nedrėkstanti; išlaikanti stabilų spalvos pasikeitimą; indikatorinė juostelė - lipni, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų; turi atitikti 2-o indikatoriams keliamus reikalavimus pagal EN ISO 11140-1, EN 867-5 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus.
2.2. | Cheminis specaliųjų tyrimų indikatorius tinkamas Bowie - Dick bandymui | 1000 | vnt.
2.2.1. | Indikatoriai ar jų lakštas turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti įskaitomas pavadinimas, gamintojo pavadinimas, žodinis spalvos pasikeitimas, atitiktis standartui; indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, nesikondensuojančių dujų identifikavimui; turi tikti į medicinos prietaisą, naudojamą Ligoninėje arba prietaisai teikiami Ligoninei panaudai, ne mažiau kaip 3 vnt; indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, popierinio pagrindo ir ne mažiau 6 segmentų indikatorinio agento (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili; indikatoriaus juostelė – lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus ir patvirtintus įkrovos registracijos korteles nenaudojant klijų; indikatorius turi atitikti standartus – EN 285, EN ISO 11140-1, EN ISO 11140-3 ar EN ISO 11140-4 ir EN 867-5 arba jiems lygiaverčių stabdartų reikalavimus. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | STERILIZAVIMO JUOSTOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | siūloma parametro reikšmė
3. | Sterilizavimo juostos
3.1. | Be klostės 50±1 mm x ≤200 m | 10 | vnt.
3.1.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.2. | Be klostės 75±3 mm x ≤200 m | 20 | vnt.
3.2.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.3. | Be klostės 100±5 mm x ≤200 m | 20 | vnt.
3.3.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.4. | Be klostės 150 ±10 mm x ≤200 m | 30 | vnt.
3.4.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.5. | Be klostės 200 ±10 mm x ≤200 m | 20 | vnt.
3.5.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.6. | Be klostės 250 ±10 mm x ≤200 m | 20 | vnt.
3.6.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.7. | Be klostės 300 ±10 mm x ≤200 m | 10 | vnt.
3.7.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.8. | Su kloste 75 mm x 20-25 mm x 95-105 m | 10 | vnt.
3.8.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.9. | Su kloste 95-105 mm x 50-60 mm x 95-105 m | 10 | vnt.
3.9.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.10. | Su kloste 145-155 mm x 50-60 mm x 95-105 m | 10 | vnt.
3.10.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.11. | Su kloste 145-155 mm x 95-105 mm x 95-105 m | 20 | vnt.
3.11.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.12. | Su kloste 195-205 mm x 50-60 mm x 95-105 m | 10 | vnt.
3.12.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
3.13. | Su kloste 295-305 mm x 195-200 mm x 95-105 m | 10 | vnt.
3.13.1. | Skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 -134 laipsnių temperatūroje ar EO dujomis; ant pakavimo juostos yra garų, EO proceso indikatoriai, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą; pagaminta iš krepinio popieriaus, kurio masė ne mažiau 60g/kv.m ir skaidraus plastiko, todėl matomas paketo turinys; ant juostos yra ženklas, nurodantis atidarymo kryptį; nurodyta: gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris, rulono ilgis ir plotis; juostos šonuose ne mažiau kaip 3 užlydymo siūlės; supakuotos į permatomą plastikinę medžiagą; atitinka EN ISO 11607-1, EN 868-5 standartų reikalavimus; pateikti atitikties 2017/745 reglamentui sertifikatą arba notifikuojančios įstaigos patvirtinantį laišką.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | KITOS PAKAVIMO MEDŽIAGOS STERLIZACIJOS PROCESUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | siūloma parametro reikšmė
4. | Kitos pakavimo medžiagos sterlizacijos procesui
4.1. | Lipni juosta sterilizavimo paketų sutvirtinimui be indikatorinės žymės | 250 | vnt.
4.1.1. | Skirta paketų sutvirtinimui ir naudojama sterilizacijos 121-134 laipsnių procesuose; plotis ≥1,8 cm, ilgis ne mažiau kaip 50 metrų; juosta ypač stiprios fiksacijos neatsiklijuoja po sterilizacijos vandens garais; limpanti prie krepinio popieriaus.
4.2. | Indikatorius, siūlėtuvu atliekamų juostų užlydymo kokybei nustatyti | 400 | vnt.
4.2.1. | skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės; atitinka ISO 11607 reikalavimus; ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti; testo funkcinės dalies spalva – juoda.
4.3. | Žymekliai | 18 | vnt.
4.3.1. | skirti ant sterilizuojamų paketų atžymų atlikimui; skirtingų spalvų: raudona, juoda, mėlyna;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | RAŠALO KASETĖ UŽLYDYMO PRIETAISUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | siūloma parametro reikšmė
5. | Rašalo kasetė užlydymo prietaisui
5.1. | Rašalo kasetė užlydymo prietaisui | 18 | vnt.
5.1.1. | rašalas turi tikti į Ligoninėje naudojamą rotacinį popieriaus plastiko pakuočių užlydymo prietaisą HM800 DC ar prietaisas duodamas Ligoninei panaudai (1 vnt.)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | FILTRAI IR INTRUMENTŲ APSAUGOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | siūloma parametro reikšmė
6. | Filtrai ir intrumentų apsaugos
6.1. | Vienkartiniai konteinerių filtrai 30±2 cm x 50 ±2 cm | 500 | vnt.
6.1.1. | Skirti konteinerių dugno drėgmei sugerti sterilizuojant vandens garais;
6.2. | Vienkartiniai filtrai skersmuo 188-190 mm | 200 | vnt.
6.2.1. | Skirti konteinerių dugno drėgmei sugerti sterilizuojant vandens garais;
6.3. | Plastikinės apsaugos aštrioms instrumentų dalims 10 mm | 100 | vnt.
6.3.1. | daugkartinės, skaidrios, plastikinės, atsparios dezinfektantams ir sterilizacijai 121-134 laipsnių temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1434-2 2026-06-08 11:25:23