Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DENSIOMETRAS

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė „Reikalavimai sutarties vykdymui“

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – 1 mėnuo. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- Žalieji kriterijai:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 p.

2 lentelė „Aplinkosauginiai reikalavimai“

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai | Dokumentų pateikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

- Techninė specifikacija

3 lentelė „Techninė specifikacija“

| Pirkimo objektas - Densiometras | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Funkcija; Automatinis optinio tankio (absorbcijos) matavimas mėginiuose prie 600 nm šviesos bangos ilgio (paklaida: ±10 nm). Turi būti galimybė atlikti baltymų koncentracijos nustatymą Bradford metodu.. Optinės savybės; Šviesos šaltinis turi būti LED lempa; būtina galimybė matuoti optinį tankį prie 600 nm (paklaida: ±10 nm) bangos ilgio; matavimo diapazonas: 0 – 3.0 Abs; rezoliucija: 0.001 Abs ir 0.01 McF; tikslumas: ±0.006 1 absorbcijos vienetui; pakartojamumas: ±0.003 1 absorbcijos vienetui.. 3.; Mėginių talpos; turi būti galimybė naudoti kiuvetes, apvaliadugnius mėgintuvėlius, Falcon tipo centrifūginius mėgintuvėlius (12–16 mm skersmens).. 4.; Jungtis; Turi būti galimybė naudoti įrangą su baterijomis arba prijungus prie elektros tinklo. Duomenų perdavimui turi būti galimybė prijungti įrangą prie kompiuterio naudojant standartines duomenų perdavimo sąsajas (pvz., USB ar lygiavertes) ir užtikrintas suderinamumas su plačiai naudojamomis operacinėmis sistemomis.. |