TSD-354, VPP-2320

Smegenų biopsijos kaniulių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smegenų biopsijos kaniulės (kiekis 35 vnt.) | - Smegenų audinių biopsijai atlikti; - Vienkartiniam naudojimui, sterilios; - Kaniulės darbinis ilgis 190 mm ± 1 mm; - Kaniulės ilgis 200 mm ± 1 mm; - Kaniulės išorinis skersmuo 2,1 mm ± 0,1 mm; - Pjovimo langelio dydis (10,0×1,5) mm ± 0,1 mm; - Vizualinis ir taktilinis pjovimo langelio padėties (atidarytas ar uždarytas) identifikavimas; - Kartu su biopsine kaniule komplektuojami: - Kaniulės gylio ribotuvas su varžtu; - Aspiracinis vamzdelis. (kodas 79.1902110 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti kaniules įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.

____________________________