Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL KAULŲ TANKIO MATAVIMO APARATO (DENSITOMETRO)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mes siūlome Prekes pagal techninėje specifikacijoje (2 priedas) nustatytus reikalavimus Pridedame užpildytą specialiųjų konkurso sąlygų 6 priedo „Pasiūlymas“ priedą Nr. 1 „Siūlomo kaulų tankio matavimo aparato (densitometro) atitikties techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija“ ir patvirtiname, kad siūlomos prekė atitinka pateiktus reikalavimus.

4. Į pasiūlymo kainą įskaitytos išlaidos susijusios su radiacinei saugos projekto paruošimu bei ekspertize, Prekės pristatymu ir paruošimu naudojimui (montavimu, instaliavimu, suderinimu, kontrolės bandymu atlikimu), perdavimu Pirkėjui, personalo apmokymu ir kitais mokesčiais bei išlaidomis.

5. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

8. Mūsų siūloma kaina yra:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina Eur be PVM, | PVM | Kaina Eur su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kaulų tankio matavimo aparatas (densitometras), 1 vnt. |  |  |  |
| 2. | Radiacinės saugos projekto ir ekspertizės paslaugos |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Tiekėjas kainas turi nurodyti apvalinant dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Mūsų siūloma kaina yra: __________________ Eur (be PVM), bendra suma su PVM ______________ Eur.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas pasiūlymo priedas |  |
| 2. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.8 p.) |  |
| 4. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 5. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 6. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 7. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma) |  |
| 8. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 9. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

13. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

________________________     ________________        __________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                     vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pasiūlymo 1 priedas

SIŪLOMO KAULŲ TANKIO MATAVIMO APARATO (DENSITOMETRO) – 1 VNT.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil.Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitinka/neatitinka, tiksli reikšmė arba komentaras*(tiekėjas įrašo konkrečias savo siūlomos įrangos reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
|  | Kaulų tankio matavimo aparatas (densitometras) |  | Nurodomas gamintojas, modelis, gamintojo suteiktas kodas | Tiksli nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  |
|  | Technologija | Dvigubos energijos rentgeno spindulių absorbciometrija (DEXA) |  |  |  |
|  | Skenavmo tipas | 2D skenavimas siauru vėduoklės formos spinduliu (Fan-beam) |  |  |  |
|  | Rentgeno sistema |  |  |  |  |
|  | Maksimali įtampa | ≥ 90 kV |  |  |  |
|  | Maksimali srovė | ≥ 2,4 mA |  |  |  |
|  | Filtrai, formuojantys rentgeno spndulių spekto pikus | Samaris (Sm) Aliuminis (Al) ) ≥ 2 mm |  |  |  |
|  | Detektoriaus elementų (pikselių) skaičius | ≥ 16 |  |  |  |
|  | Skenavimo sistema |  |  |  |  |
|  | Paciento stalas | Stacionarus, tinkamas viso kūno skenavimui |  |  |  |
|  | Stalo skenavimo zonos ilgis | ≥ 195 cm |  |  |  |
|  | Stalo skenavimo zonos plotis | ≥ 55 cm |  |  |  |
|  | Minimals stalo aukštis | ≤ 65 cm |  |  |  |
|  | Galimybė nustatyti skenuojamos srities plotą | Būtina |  |  |  |
|  | Viso kūno skenavimas | Būtina |  |  |  |
|  | Maksimali stalo apkrova | ≥ 200 kg |  |  |  |
|  | Maksimalus stuburo skenavimo greitis | ≤ 30s |  |  |  |
|  | Maksimalus Šlaunikaulio skenavimo greitis | ≤ 30s |  |  |  |
|  | Maksimalus viso kūno skenavimo greitis | ≤ 420s |  |  |  |
|  | Tiriami parametrai |  |  |  |  |
|  | Stuburas (AP): | Stuburo regionas nuo L1 iki L4 |  |  |  |
|  | Šlaunikaulis | - Visas šlaunikaulis. - Viršutinis ir apatinis šlaunikaulio kaklelis - Klubo ašies ilgio (angl. HAL) kampas |  |  |  |
|  | Dvigubas šlaunikaulis | Kombinuotas kairiojo ir dešiniojo šklaunikaulio tyrimas |  |  |  |
|  | Dilbis | Būtina |  |  |  |
|  | Tiriami parametrai | - kaulų mineralinis tankis (BMD) - kaulų mineralų kiekis (BMC) -T-score -Z-score - Plotas - skoliozė - Visceralinio riebalinio audinio anlizė |  |  |  |
|  | Kūno sudėties tyrimas | Būtinas |  |  |  |
|  | Kūno sudėties tyrimo parametrai | - Riebalų masė - Liesa masė - Kaulų mineralinė masė |  |  |  |
|  | Pediatriniai tyrimai | Būtina |  |  |  |
|  | Ortopediniai tyrimai | Būtina |  |  |  |
|  | Lūžių rizikos įvertinimo (FRAX) funkcija | Būtina |  |  |  |
|  | Stuburo kaulų mineralinis tankis lateralinėje projekcijoje | Stuburo juosmeninių skankstelių tyrimas šoninėje projekcijoje |  |  |  |
|  | Kitos funkcijos |  |  |  |  |
|  | Ataskaitų spausdinimas | Būtina |  |  |  |
|  | Integruota automatinio kalibravimo funkcija | Būtina |  |  |  |
|  | DICOM suderinamumas | Būtinas |  |  |  |
|  | Užduočių sąrašo (Dicom Worklist) palaikymas | Būtina |  |  |  |
| 6. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 6.1. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams. |  | Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos Tiekėjo deklaracija |  |  |
| 6.2. | CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas, atitiktis medicinos direktyvai 2017/745. |  | Kartu su pasiūlymu pateikiama paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduota CE sertifikatas arba siūlomos prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos, arba lygiaverčių dokumentų kopijos |  |  |
| 6.3. | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas) įgaliotas atlikti garantinį aptarnavimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atlikti periodinį įrangos būklės vertinimą, techninės būklės tikrinimą), arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atlikti periodinį įrangos būklės vertinimą, techninės būklės tikrinimą). |  | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įgaliojimas, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atlikti šios medicinos įrangos garantinį aptarnavimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atlikti periodinį įrangos būklės vertinimą, techninės būklės tikrinimą), arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atlikti periodinį įrangos būklės vertinimą, techninės būklės tikrinimą). |  |  |

*Patvirtiname, kad siūloma rentgeno įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitinka pirkimo dokumentuose, techninės specifikacijos, Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

| tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas |  | parašas |  | vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |