1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RESPIROMETRAS

Bendrieji reikalavimai: Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi).. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomos parametrų reikšmės *Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | 3. | 4 |
| 1 | Paskirtis | Oksigrafas, skirtas deguonies koncentracijos matavimui su integruojamais deguonies koncentracijos matavimo mažuose tūriuose moduliu bei fluorescencijos moduliu, kuris turi būti skirtas atlikti mitochondrijų ir ląstelių, kraujo ląstelių, kvėpavimo, reaktyvių deguonies junginių, membranos potencialo, jonų koncentracijos funkcijos detekciją. |  |
| 2 | Komplektaciją sudaro: | Programinė įranga: oksigrafas, du skirtingiems matavimams skirti moduliai (fluorescencijos modulis su keturiais LED arba lygiaverčiais fluorescenciniais sensoriais bei filtrais ir kvėpavimo registravimo mažuose tūriuose modulis), priedų rinkinys prietaiso instaliavimui ir apmokinimui, titravimo švirkštai. integruotas valdymo blokas liečiamuoju ekranu. |  |
| 3 | Matavimo kameros | Ne mažiau nei 2 integruojamos kameros. Pagamintos iš chemiškai inertiškų ir užtikrinančių minimalią deguonies difuziją medžiagų, taupanti mėginius ir reagentus. Tūris ne didesnis nei 0,75ml |  |
| 4 | Deguonies sensoriai | Ne mažiau nei 2 poliagrofrafiniai sensoriai. |  |
| 5 | Fluosensoriai | Ne mažiau nei 2 fluosensoriai, kurie susideda iš: 2 – žalios šviesos LED arba lygiavertis , sužadinimas 525 nm ± 0,1 nm; 2 – mėlynos šviesos LED arba lygiavertis, sužadinimas 465 nm ± 0,1 nm. |  |
| 6 | Temperatūros intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 4 0C iki 46 0C, paklaida ne didesnė kaip ±0,002 0C. |  |
| 7 | Siurbimo sistema | Integruota mėginio siurbimo sistema. |  |
| 8 | Darbinis tūris | ribose nuo 0,5 iki 2,5 ml. |  |
| 9 | Sensorių detekcijos limitas | Skaitinė reikšmė ne didesnė nei 5 nmol.s-1.cm-3. |  |
| 10 | Detektoriaus jautrumas | Skaitinė reikšmė didesnė nei 3 pmol.s-1.cm-3 (temperatūros intervale ne siauresnėse ribose kaip nei nuo 20 0C iki 40 0C). |  |
| 11 | Deguonies detektoriaus signalo jautrumo lygis | Ne didesnis nei 1 pmol.s-1.cm-3 |  |
| 12 | Prietaiso korpusas | Pagaminta iš nerūdijančio metalo. |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 14 | Instaliavimas ir apmokymas | Būtinas prietaiso instaliavimas ir ne mažiau kaip 2 darbuotojų apmokymai naudotis prietaisu. |  |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu:

1. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 2 (dvi) val.

Tvarkos aprašas 4.4.4.4. papunkčiu:

1. techninės specifikacijos 12 punkte nurodytas reikalavimas: pagaminta iš nerūdijančio metalo atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali.