Pirkimo sąlygų 6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ODONTOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO

_______________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai). |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (-ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

4. lentelė.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kainos PVM Eur | PVM dydis proc. | Vieneto kaina Eur su PVM | Bendra kaina Eur su PVM (3 ir 7 eilučių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Odontologiniai įrenginiai | 6 |  |  |  |  |  |
| Bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM Eur (8 stulpelio 1 eilutės sumą) nurodyti skaičiais ir žodžiais. |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_________________________________________________.

5 lentelė. Siūloma įranga atitinka 5 lentelėje nurodytus reikalavimus (Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitiktį reikalaujamoms parametrų reikšmėms pagrindžiančius dokumentus (Gamintojų techninius ar kitus lygiaverčius dokumentus, pateikiant nuorodas į konkrečius prie pasiūlymo pridedamų dokumentų puslapius):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Siūlomos techninių parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odontologinius įrenginius (6 vnt.) sudaro: |  |  |
| 1. | Paciento kėdė |  |  |
| 1.1 | Kėdės maitinimas | Ne mažiau kaip 230 (±10) V, 50/60 Hz |  |
| 1.2 | Kėdės keliamoji galia | Ne mažiau kaip 180 kg |  |
| 1.3 | Automatinis stabdis | Automatinis judesio stabdymas esant kliūčiai |  |
| 1.4 | Apmušalas | Besiūlis, atsparus dezinfekcijai |  |
| 1.5 | Padėtys | Ne mažiau kaip 2 programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |  |
| 1.6 | Galvos atlošas | Reguliuojamas ne mažiau kaip 2 ašimis |  |
| 1.7 | Porankiai | Abiejose pusėse, dešinysis pasukamas ne mažiau kaip 90° arba nulenkiamas |  |
| 1.8 | Ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |
| 1.9 | Kojūgalis | Nuimamas, su skaidre apsaugine plėvele |  |
| 1.10 | Komunikacijos | Suspausto oro, siurbimo, vandens tiekimo, nuotekų, elektros prijungimai integruoti į įrenginį |  |
| 1.11 | Tvirtinimas | Kėdė neturi būti tvirtinama prie grindų |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |
| 2.1 | Instrumentai | 1) ne mažiau kaip 3 funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras+vanduo); 2) rankovė turbininiam antgaliui su integruotu LED arba lygiaverčiu apšvietimu; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su integruotu LED arba lygiaverčiu apšvietimu; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui; 5) rankovė diodinei polimerizacijos lempai. |  |
| 2.2 | Gydytojo instrumentų bloko reguliavimas | Aukščio reguliavimas su autonomine fiksacija |  |
| 2.3 | Pedalas | Kojinis valdymo pedalas, su vandens valdymu |  |
| 2.4 | Vandens kiekio reguliavimas | Reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai |  |
| 2.5 | Instrumentų rankovių plovimas | Vidinė plovimo funkcija |  |
| 2.6 | Odontologo darbo instrumentų padėklas | Ne mažesnis kaip 290x430 mm, nerūdijančio plieno, pasukamas |  |
| 2.7 | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos | 1) kėdės aukščio ir padėčių valdymo mygtukai; 2) programuojamų kėdės padėčių mygtukai; 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai; 4) vandens pripildymo į stiklinę, spjaudyklės nuplovimo mygtukai; 5) ne mažiau kaip 4 mikrovariklio bei skalerio parametrų režimai; 6) mikrovariklio sūkių ir sukimo momento nustatymo mygtukai; 7) ekranas. |  |
| 3. | Asistento instrumentų dalis |  |  |
| 3.1 | Laikiklis | Ne mažiau kaip 3 lizdų keičiamos padėties instrumentų laikiklis |  |
| 3.2 | Instrumentų valdymo bloko pulte integruotos funkcijos | 1) kėdės aukščio ir padėčių valdymo mygtukai; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo bei režimų keitimo mygtukai; 3) vandens pripildymo į stiklinę, spjaudyklės nuplovimo mygtukai; |  |
| 3.3 | Instrumentai | 1) seilių ir dulkių siurbimo rankovės su antgaliais; 2) ne mažiau kaip 3 funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras+vanduo); |  |
| 3.4 | Instrumentų aušinimo sistema | Integruota švaraus vandens sistema instrumentų aušinimui. Indo talpa ne mažiau kaip 1,5 l. |  |
| 3.5 | Spjaudyklės indas | Grūdinto stiklo, keramikinis arba lygiavertis |  |
| 4. | Apšvietimo sistema |  |  |
| 4.1 | Šviestuvas | Bešešėlinis, LED apšvietimas arba lygiavertė technologija |  |
| 4.2 | Intensyvumas | Ne mažiau kaip 30 000 lux, reguliuojamas iš gydytojo, asistento pulto arba pačio šviestuvo. |  |
| 4.3 | Valdymas | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu |  |
| 4.4 | Spalvos temperatūra | Spalvos temperatūra 4500–5500 K ribose |  |
| 4.5 | Lygiai | Ne mažiau kaip 3 intensyvumo lygiai |  |
| 4.6 | Kompozito režimas | Šviestuvas turi palaikyti kompozito režimą. Reguliuojamas iš gydytojo, asistento pulto arba pačio šviestuvo. |  |
| 4.7 | Reguliavimas | Ne mažiau kaip 3 ašimis |  |
| 4.8 | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių |  |
| 4.9 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | Ne mažiau kaip 90 |  |
| 5. | Mikrovariklis su apšvietimu |  |  |
| 5.1 | Tipas | Bešepetėlinis |  |
| 5.2 | Sukimo momentas | Ne mažiau kaip 2,5 Ncm |  |
| 5.3 | Sūkiai | Sūkių diapazonas ne siauresnis kaip 100–40 000 aps./min. |  |
| 5.4 | Endo funkcija | Mikrovariklis turi palaikyti endodontinio darbo režimą su reguliuojamais sūkiais, sukimo momentu ir automatine reverso funkcija. |  |
| 5.5 | Režimas | Mikrovariklis turi palaikyti reciprokinį arba lygiavertį endodontinį sukimo režimą |  |
| 5.6 | Aušinimas | Vidinis oro/vandens aušinimas arba lygiavertė aušinimo technologija |  |
| 5.7 | Šviesos šaltinis | Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas |  |
| 5.8 | Sterilizacija | Ne mažesnėje kaip 135 °C temperatūroje |  |
| 5.9 | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu. |  |
| 6. | Kampinis antgalis |  |  |
| 6.1 | Aušinimas | Vidinis aušinimas arba lygiavertė aušinimo technologija |  |
| 6.2 | Sūkių perdavimo santykis – 1:1 | Turi būti užtikrintas tiesioginis 1:1 sūkių perdavimas |  |
| 6.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | Antgalis turi užtikrinti greitą ir saugų grąžto fiksavimą bei atlaisvinimą mygtukiniu mechanizmu |  |
| 6.4 | Sterilizacija | Antgalis turi atlaikyti standartinius sterilizacijos procesus pagal gamintojo numatytas sąlygas arba turi būti užtikrinta galimybė sterilizuoti antgalį autoklave. |  |
| 6.5 | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu |  |
| 7. | Turbininis antgalis |  |  |
| 7.1 | Oro/vandens aušinimas | Iš ne mažiau kaip 4 taškų |  |
| 7.2 | Sūkiai | Ne mažiau kaip 300 000 aps./min. |  |
| 7.3 | Galia | Ne mažiau kaip 18 W |  |
| 7.4 | Antgalyje integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas | Antgalis turi užtikrinti integruotą darbo lauko apšvietimą naudojant LED arba lygiavertę technologiją |  |
| 7.5 | Jungtis | Jungiamas prie greitos jungties, komplektuojamas su jungtimi |  |
| 7.6 | Sterilizacija | Antgalis turi atlaikyti standartinius sterilizacijos procesus pagal gamintojo numatytas sąlygas arba turi būti užtikrinta galimybė sterilizuoti antgalį autoklave. |  |
| 7.7 | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu |  |
| 8. | Ultragarsinis skaleris |  |  |
| 8.1 | Tipas | Pjezokeraminio tipo ultragarsinis skaleris arba lygiavertis |  |
| 8.2 | Įmontuotas į odontologinį įrenginį | Ultragarsinis skaleris turi būti integruotas į odontologinį įrenginį ir valdomas per bendrą odontologinės sistemos valdymą. |  |
| 8.3 | Dažnis | Darbinis dažnis 28–36 kHz ribose |  |
| 8.4 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | Turi būti užtikrintas automatinis amplitudės ir dažnio parametrų prisitaikymas prie kintančios apkrovos. |  |
| 8.5 | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu |  |
| 9. | Diodinė polimerizavimo lempa |  |  |
| 9.1 | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertė technologija |  |
| 9.2 | Šviesolaidis | Ne mažiau kaip 7,5 mm skersmens |  |
| 9.3 | Maksimalus galingumas | Ne mažiau kaip 1600 mW/cm2 |  |
| 9.4 | Bangos ilgis | Bangos ilgis 420–480 nm ribose |  |
| 9.5 | Galingumo režimai | Ne mažiau kaip 3 galingumo režimai |  |
| 9.6 | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu |  |
| 10. | Kėdutė |  |  |
| 10.1 | Aukštis | Reguliuojamas |  |
| 10.2 | Tipas | Balno tipo. Sėdimoji dalis iš 2 atskirų dalių, su reguliuojamu tarpu tarp jų. |  |
| 10.3 | Kampas | Reguliuojamas sėdimos dalies palenkimo kampas |  |
| 10.4 | Judėjimas | Kėdutė su ne mažiau kaip 5 ratukais |  |
| 11. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 11.1 | Instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 11.2 | Montavimas, instaliavimas, išbandymas | Turi būti užtikrintas įrangos montavimas, instaliavimas ir veikimo išbandymas |  |
| 11.3 | Personalo apmokymas | Turi būti užtikrintas personalo apmokymas dirbti su įranga |  |
| 11.4 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6 lentelė Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 7 lentelė Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Prisegti dokumentai. |
| Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |