## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. HEMODIALIZĖS APARATAS SU VANDENS VALYMO SISTEMA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | HEMODIALIZĖS APARATAS SU HEMODIAFILTRACIJOS PROCEDŪRŲ TAIKYMO GALIMYBĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Siūlomos prekės nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Hemodializės aparatas su hemodiafiltracijos procedūrų taikymo galimybėmis
1.1. | Hemodializės aparatas su hemodiafiltracijos procedūrų taikymo galimybėmis | 1 |  | Kompl.
1.1.1. | Paskirtis: 1. HD dviejų adatų 2. HD vienos adatos 3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“).
1.1.2. | Dializuojantis tirpalas: bikarbonatinis
1.1.3. | Druskų koncentrato skiedimas: Pastovus santykis
1.1.4. | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą: Ruošiant bikarbonatinį tirpalą galima naudoti sodą
1.1.5. | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius: Ne mažiau kaip 2
1.1.6. | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 34,5 iki 39 °C
1.1.7. | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 13,3 iki 15 mS/cm
1.1.8. | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo 300 iki 700 ml/min
1.1.9. | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 130 iki 150 mmol/l
1.1.10. | HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo 24 iki 38 mmol/1
1.1.11. | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo -30 iki +300 mmHg
1.1.12. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo 0,1 iki 3 l/val.
1.1.13. | Ultrafiltracijos paklaida:Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip ±3% nuo šalinamo skysčio tūrio
1.1.14. | Pakaitinio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo 1,8 iki 18 l/val.
1.1.15. | Na, HC03 ir ultrafiltracijos profiliavimas: Aparatas turi Na, HC03 ir ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas
1.1.16. | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo 50 iki 500 ml/min
1.1.17. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo –300 iki +150 mmHg
1.1.18. | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas):Nuo +20 iki +380 mmHg
1.1.19. | Kraujo patekimo į dializatą kontrolė: Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją
1.1.20. | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas: ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, kai dializuojančio skysčio tėkmės greitis yra 300 – 700 ml/min. arba ≤ 0,35 ml/min kraujo, esant 32 %-HCT
1.1.21. | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,5 iki 9 ml/val.
1.1.22. | Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas): 1. 0,1 ml/val. kai heparino pompos sukuriamas srautas ≤ 1 ml/val.; 2. ±10% , kai heparino pompos sukuriamas srautas > 1 ml/val.
1.1.23. | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 1 iki 5 ml
1.1.24. | Monitorius: Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu
1.1.25. | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: 1. Transmembraninis slėgis; 2. Dializuojančio tirpalo laidumas; 3. Kraujo tėkmės greitis; 4. Dializei numatytas laikas; 5. Praėjęs dializės laikas; 6. Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija); 7. Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis; 8. Arterinis spaudimas; 9. Veninis spaudimas; 10. Dializuojančio tirpalo temperatūra.
1.1.26. | Dezinfekcija: 1. Cheminė dezinfekcija; 2. Temperatūrinė dezinfekcija; 3. Skalavimas.
1.1.27. | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: 1. Integruotas kraujo spaudimo matuoklis; 2. Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu; 3. Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas ≥ 10 min., nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo.
1.1.28. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230 V, 50 Hz elektros tinklas
1.1.29. | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai ≥ 24 mėn.
1.1.30. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.
1.1.31. | Įrenginio valdymo programinė įranga Lietuvių kalba (T).(Taip/Ne)
1.1.32. | Galimybė atlikti nepertraukiamą mažo intensyvumo dializę (angl. „SLED“), esant dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 100 ml/min. (T).(Taip/Ne)
1.1.33. | Antibakteriniai filtrai, skirti bakterinei kontaminacijai mažinti, kurių naudojimo trukmė ≥1200 val. (T).(Taip/Ne)
1.1.34. | Hipotenzinių epizodų prevencija, paremta biologiškai adaptuotu grįžtamuoju ryšiu, matuojant AKS. (T).(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PORTATYVINIS VANDENS VALYMO ĮRENGINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Portatyvinis vandens valymo įrenginys
2.1. | Portatyvinis vandens valymo įrenginys | 1 |  | Vnt.
2.1.1. | Vandens valymo įrenginio paskirtis (naudojimo sritis). Valyto vandens tiekimas dializės aparatui
2.1.2. | Įrenginys turi būti kompaktiškas, mobilus, su ratukais, pritaikytas transportuoti ir eksploatuoti ligoninės aplinkoje (per standartines duris, liftus), be papildomo demontavimo.
2.1.3. | Vandens paruošimo būdas: Reverso osmozė (RO)
2.1.4. | Vandens valymo įrenginio svoris be skysčių turi būti ne didesnis kaip 45 kg
2.1.5. | Vandens valymo įrenginio išmatavimai: ne didesni kaip 315x875x300 mm ± 20 % toleranciją kiekvienai matmens reikšmei atskirai
2.1.6. | Vandens valymo įrenginio valyto vandens našumas: ≥ 70 l/h
2.1.7. | Tiekiamo (įėjimo) vandens maksimalus kietumas: ne daugiau 15 dH (2,67 mmol/l)
2.1.8. | Vandens nuotėkio jutiklis: būtina
2.1.9. | Lietimui jautraus spalvotas ekrano įstrižainė: ≥ 5 colių
2.1.10. | Vandens valymo įrenginio sukeliamo triukšmo lygis: ≤ 55 dB
2.1.11. | Turi būti integruota: automatinė terminė (≥80 °C) arba validuota cheminė dezinfekcija
2.1.12. | Nukalkinimo funkcija: Būtina
2.1.13. | Elektrinis pajungimas: 230V , 50/60Hz
2.1.14. | Valyto vandens slėgis tinkamas tiesioginiam dializės aparato pajungimui
2.1.15. | Įrenginys turi atitikti: ISO 23500 serijos reikalavimus, ISO 13959, ISO 26722, Medicinos prietaisas pagal MDR 2017/745, CE ženklinimas ( pateikti atitiktį patvirtinačius dokumentus)
2.1.16. | Garantija: ≥ 36 mėn.
2.1.17. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.
2.1.18. | Portatyvinio vandens valymo svoris ne daugiau kaip 30 kg. (T). (Taip/Ne)
2.1.19. | Įrenginyje integruota dezinfekcijos Sistema: Automatinė terminė dezinfekcija ≥80 °C (T).(Taip/Ne)
2.1.20. | RO efektyvumas: Permeato ir atmetamo vandens santykis % ≥ 60 % (T).(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4908 2026-06-09 14:33:11