1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Pikosekundinė derinamo bangos ilgio lazerinė sistema

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Siūloma parametro reikšmė (Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą) Stulpelio reikšmes pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pikosekundinė derinamo bangos ilgio lazerinė sistema tinkama vaizdinimui ir spektroskopijai taikant PsHet, lietimo AFM-IR arba PTE+ modas |  | Gamintojas, modelis: |
| 1. | Spektrinis diapazonas | Signal 1410 – 2000 nm Idler 2260 – 4400 nm XIR 5000 – 18000 nm |  |
| 2. | Išėjimo galia | > 300 mW @ 1410- 2020 nm > 100 mW @ 2260- 4000 nm > 10 mW @ 12000 nm > 3 mW @ 17000 nm > 1.5 mW @ 18000 nm |  |
| 3. | Spektrinis juostos plotis | < 4 cm-1 |  |
| 4. | Spindulio skersmuo (1/e2 lygyje) | < 4 mm @ 1600 nm |  |
| 5. | Spindulio skėstis | <5 mrad @ 1600 nm |  |
| 6. | Spindulio krypties stabilumas | <50 μrad rms @ 1600 nm |  |
| 7. | Poliarizacija | tiesinė, vertikali |  |
| 8. | Skenavimo greitis spektro ruože nuo 5000 nm iki 16000 nm. | < 3 s |  |
| 9. | Pasikartojimo dažnis ir derinimas | > 80 MHz ± 1% |  |
| 10. | Išėjimo galios moduliacijos dažnis | 0-2 MHz |  |
| 11. | Antra išėjimo apertūra, skirta 1064 nm spinduliuotei. Išėjimo galia | >500 mW, vienu metu su derinamo bangos ilgio išėjimu |  |
| 12. | Impulso trukmė | < 9 ps. |  |
| 13. | Lazerio matmenys | Visos sistemos matmenų sandauga (ilgis, plotis, aukštis ne didesnis kaip 0,25 m3 |  |
| 14. | Vienfazis Lazerio maitinimas 220 VAC, vienfazis 50/60 Hz, Suvartojama Galia: | <1 kVA |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėnesių nuo pristatymo dienos |  |
| 16. | Sistemos integravimas | Sistemos suderinamumas, kalibravimas ir testavimas su artimojo lauko mikroskopu (s-SNOM) demonstruojant PsHet, AFM-IR ar PTE+ modas.. |  |

| Žalieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. |

Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo, laisvos formos deklaracija (ar kiti, įrodantys dokumentai (pagal formą nėra ribojama)) patvirtinanti, kad gamintojas įsipareigoja pagaminti prekę atitinkančia visus techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodytus parametrus.

Pastaba. Jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti tuos parametrus pagrindžiančius dokumentus.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.