TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“. Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0117, numato įsigyti šioje techninėje specifikacijoje įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas –  optinio skenavimo sistemos ir priedų pirkimas (toliau – prekės).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekės turi būti pristatytos į Vilniaus universitetą, Gyvybės mokslų centrą, Saulėtekio al. 7, LT-10257, Vilnius, Lietuva.

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Optinio skenavimo sistema ir priedai | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 1 lentelėje nurodytą terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Optinio skenavimo sistema ir priedai |  |  |  |  |
| 1. | Galvanometrinio skenerio komplektas nr.1 |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra prekės gamintojas, jo deklaracija yra priimtina. |  |
| 1.2. | Tipas |  | Vienos ašies (Single-axis) skenavimo sistema |  |
| 1.3. | Veidrodžio skersmuo (apertūra) |  | ≥ 8 mm |  |
| 1.4. | Žingsnio atsako trukmė (0,1° žingsniui) |  | ≤ 300 µs |  |
| 1.5. | Skenavimo kampas (optinis) |  | > 35° |  |
| 1.6. | Rotoriaus inercijos momentas |  | Ne mažesnis nei 0,03 g·cm2 |  |
| 1.7. | Sukimo momento konstanta |  | ≥ 40 000 dyne-cm/A |  |
| 1.8. | Galvanometrinio skenerio matmenys (be veidrodžio laikiklio) |  | Ne didesni nei: 60 mm x 40 mm x 55 mm |  |
| 1.9. | Veidrodžio danga |  | Galvanometrinis skeneris turi būti komplektuojamas su veidrodžiu, padengtu atspindinčia optine danga (apsaugotu sidabru arba lygiaverte medžiaga) |  |
| 1.10. | Veidrodžio dangos plokštiškumas ties 632,8 ±1 nm bangos ilgiu |  | Ne didesnis nei ʎ/4 |  |
| 2. | Galvanometrinio skenerio komplektas nr. 2 |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra prekės gamintojas, jo deklaracija yra priimtina. |  |
| 2.2. | Tipas |  | Vienos ašies (Single-axis) skenavimo sistema |  |
| 2.3. | Veidrodžio skersmuo (apertūra) |  | ≥ 13 mm |  |
| 2.4. | Rotoriaus inercijos momentas |  | Ne mažesnis nei 0,5 g·cm2 |  |
| 2.5. | Sukimo momento konstanta |  | ≥ 105 000 dyne-cm/A |  |
| 2.6. | Galvanometro variklio korpuso matmenys |  | < 35 mm (diametras), < 100 mm (ilgis) |  |
| 2.7. | Skenavimo kampas (optinis) |  | > 35° |  |
| 2.8. | Veidrodžio danga |  | Galvanometrinis skeneris turi būti komplektuojamas su veidrodžiu, padengtu atspindinčia optine danga (apsaugotu sidabru arba lygiaverte medžiaga) |  |
| 2.9. | Veidrodžio dangos plokštiškumas ties 632,8 ±1 nm bangos ilgiu |  | Ne didesnis nei λ/2 |  |
| 3. | Galvanometrinio skenerio komplektas nr. 3 |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra prekės gamintojas, jo deklaracija yra priimtina. |  |
| 3.2. | Tipas |  | Dviejų ašių (Dual-axis / X-Y) skenavimo sistema vaizdinimui. |  |
| 3.3. | Veidrodžio skersmuo (apertūra) |  | ≥ 5 mm |  |
| 3.4. | Žingsnio atsako trukmė (0,1° žingsniui) |  | ≤ 140 µs |  |
| 3.5. | Rotoriaus inercijos momentas |  | Ne mažesnis nei 0,02 g·cm2 |  |
| 3.6. | Sukimo momento konstanta |  | ≥ 35 000 dyne-cm/A |  |
| 3.7. | Galvanometrinio skenerio matmenys (be veidrodžio laikiklio) |  | Ne didesni nei: 55 mm x 50 mm x 45 mm |  |
| 3.8. | Veidrodžio danga |  | Galvanometrinis skeneris turi būti komplektuojamas su veidrodžiu, padengtu atspindinčia optine danga. |  |
| 3.9. | Skenavimo kampas (optinis) |  | > 35° |  |
| 3.10. | Veidrodžio dangos plokštiškumas ties 632,8 ±1 nm bangos ilgiu |  | Ne didesnis nei ʎ/8 |  |
| 3.11. | Papildomi priedai* |  | Kartu su galvanometrinių skenerių komplektu turi būti pateikiami jų maitinimo šaltiniai ir skaitmeniniai dviejų kanalų valdikliai (XY2-100 arba ekvivalentas), užtikrinantys pilną skenerių veikimą |  |
| 3.12. | Garantijos laikotarpis* |  | Užsakomu galvanometrinių skenerių bei papildomų priedų garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn. |  |
| 4. | Duomenų saugojimo ir vartotojo sąsajos įrangos komplektas |  |  |  |
| 4.1. | Gamintojo pavadinimas ir modelis |  | nurodyti |  |
| 4.2. | Stacionari duomenų saugyklos talpa |  | ≥ 24 TB |  |
| 4.3. | Duomenų perdavimo greitis |  | > 4,8 Gbps |  |
| 4.4. | Svoris |  | ≤ 1,2 kg |  |
| 4.5. | Matmenys |  | ≤ 50 mm x 145mm x 178 mm |  |
| 4.6. | Stacionari duomenų saugyklos saugumo priedai |  | Turi turėti automatinį duomenų atsarginio kopijavimo funkciją bei slaptažodžio autentifikavimą |  |
| 4.7. | Ekrano įstrižainė |  | ≥ 68 cm |  |
| 4.8. | Maksimalus ekrano atnaujinimo dažnis |  | ≥ 190 Hz |  |
| 4.9. | Ekrano rezoliucija |  | ≥2500 x 1400 pikseliai |  |
| 4.10. | Ekrano jungtys |  | Turi turėti ne mažiau nei 2 HDMI jungtis arba lygiavertes, bei ne mažiau nei 1 „DisplayPort“ jungtį arba lygiavertes |  |
| 4.11. | Ekrano svoris su stovu |  | < 6 kg |  |
| 4.12. | Ekrano matmenys su stovu |  | < 620 mm x 520 mm x 200 mm (bei maksimalus stovo reguliuojamas aukštis > 100 mm) |  |
| 4.13. | Garantijos laikotarpis* |  | Garantijos laikotarpis duomenų saugojimo ir vartotojo sąsajos įrangos komplektui ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |
| 5. | Išorinis didelės spartos SSD diskas (1 vnt.) |  |  |  |
| 5.1. | Gamintojo pavadinimas ir modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra prekės gamintojas, jo deklaracija yra priimtina. |  |
| 5.2. | Išorinio disko talpa |  | ≥ 2 TB |  |
| 5.3. | Duomenų įrašymo bei perdavimo greičiai |  | Duomenų įrašymo (angl. write speed) greitis ≥ 2000 MB/s Duomenų perdavimo (angl. read speed) greitis ≥ 2000 MB/s |  |
| 5.4. | Išorinio disko jungtis |  | Turi turėti USB-C jungtį arba lygiavertę |  |
| 5.5. | Operacinės sistemos suderinamumas |  | Išorinis diskas turi būti suderinamas su Windows 10/Windows 11 operacinėmis sistemomis |  |
| 5.6. | Matmenys |  | < 60 mm × 90 mm × 25 mm |  |
| 5.7. | Svoris |  | < 100 g |  |
| 5.8. | Garantijos laikotarpis* |  | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |
| 6. | Dichroinis optinis pluošto daliklis (angl. Beamsplitter) 1 vnt. |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojo pavadinimas ir modelis |  | Nurodyti |  |
| 6.2. | Pralaidumo bangos ilgio diapazonas |  | Ne siauresnis nei 580-1150 nm |  |
| 6.3. | Vidutinis pralaidumas |  | > 91% |  |
| 6.4. | Atspindžio bangos ilgio diapazonas |  | Ne siauresnis nei 380-520 nm |  |
| 6.5. | Elipsinė apertūra |  | ≥ 80 % |  |
| 6.6. | Filtro storis |  | >2,8 mm |  |
| 6.7. | Matmenys |  | <26 mm x 36 mm |  |
| 6.8. | Kritimo kampas (AOI) |  | ≥45° ± 1,5° |  |
| 6.9. | Paviršiaus kokybė įbrėžimai-įdubos (angl. Scratch-Dig): |  | Ne daugiau nei 60-40 |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu*, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir/arba anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis Prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos Prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.