## Reikalavimai_analizatoriui
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO, KITŲ ORGANIZMO SKYSČIŲ PASĖLIŲ ATLIKIMUI (INKUBAVIMUI) AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATIZUOTĄ BAKTERIOLOGINĮ INKUBATORIŲ PANAUDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis ___________________
Gamintojas _________________
Kilmės šalis ______________________
Eil.Nr. | Techninis parametras | Techninio parametro reikšmė | Siūlomo techninio parametro atitikimas, ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1 | Automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus paskirtis | Būtina. Kraujo, kitų organizmo skysčių pasėlių inkubavimas automatizuotu būdu.
1.2 | Tyrimo metodas | Būtina.Fluorescentinis arba kolorimetrinis.
1.3 | Automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus gamybos metai/techninė būklė | Būtina. Automatizuotas bakteriologinis inkubatorius turi būti naujas (nenaudotas). Pagaminimo metai ne ankstesni nei 2025 m.
1.4 | Automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus komplektacija | Būtina. Kartu su automatizuotu bakteriologiniu inkubatoriumi turi būti pateiktas kompiuteris su programine įranga, brūkšninių kodų skaitytuvas (ar lygiavertė valdymo įranga, integruota inkubatoriuje), nepertraukiamas maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius).
1.5 | Ėminiai (pirminiai mėginiai), inkubuojami automatizuotame bakteriologiniame inkubatoriuje | Būtina.Automatizuotas bakteriologinis inkubatorius privalo inkubuoti šiuos ėminius (pirminius mėginius) pasėlių atlikimui: suagusių kraują dėl aerobinės ir anaerobinės infekcijos; suaugusių kraują dėl mikroskopinių grybų infekcijos; vaikų, įskaitant naujagimių kraują dėl aerobinės ir anaerobinės infekcijos; kitų organizmo skysčius (normaliai sterilių (punktatus, kt.)).
1.6 | Vakuuminių buteliukų kaip sistemos dalies pagaminimo medžiaga | Būtina.Plastikas.
1.7 | Reikalavimai vakuuminiams buteliukams | Būtina. Vakuuminiai buteliukai turi būti skirti kraujo pasėlių inkubavimui dėl aerobinės, anaerobinės, mikroskopinių grybų infekcijos suaugusiems ir vaikams. Turi būti vieno gamintojo, automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus gamintojo arba automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus gamintojo adaptuoti, atitinkantys tyrimo metodą (pateikti įrangos gamintojo patvirtinančius dokumentus).Vakuuminių buteliukų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn.
1.8 | Suderinamumas su ligoninėje turima vakuumine sistema. | Siūlomi vakuuminiai buteliukai turi būti tinkantys (adaptuoti) turimai ligoninėje "BECTON DICKINSON" kraujo paėmimo vakuuminei sistemai
1.9 | Vakuuminių buteliukų inkubacijos sąlygos automatizuotame bakteriologiniame inkubatoriuje | Būtina. Temperatūros režimas 35,0° C ± 1,5° C.
1.10 | Vakuuminių buteliukų skaičius, numatytas siulomame automatizuotame bakteriologiniame inkubatoriuje | Būtina.Ne mažiau 400 vnt.
1.11 | Programuojama kraujo, kitų organizmo skysčių inkubacijos trukmė | Būtina.Inkubacijos trukmė (dienomis) automatizuotame bakteriologiniame inkubatoriuje turi būti parenkama pagal skirtingų klinikinių diagnozių algoritmus/ rekomandacijas.
1.12 | Naujų vakuuminių buteliukų įdėjimas į automatizuotą baktriologinį inkubatorių ir išėmimas iš inkubatoriaus po inkubacijos | Būtina.Naujų vakuuminių buteliukų įdėjimas į automatizuotą bakteriologinį inkubatorių ir išėjimas iš automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus turi būti, nepertraukiant automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus darbo.
1.13 | Automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus moduliojami perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai) | Būtina. Garsiniai ir vaizdiniai signalai: 1.esant bakterijų augimui vakuuminiame buteliuke (garsinis ir vaizdinis signalai); 2.nesant bakterijų augimui vakuuminiame buteliuke (vaizdinis signalas).
1.14 | IN VITRO diagnostinis naudojimas | Būtina.Siūlomas automatizuotas bakteriologinis inkubatorius turi būti sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje, ženklintas CE žyme. Pateikti su pasiūlymu gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
1.15 | Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą | Būtina.Automatizuotas bakteriologinis inkubatorius turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.Jei tiekėjo siūlomas inkubatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS.
1.16 | Tarpinė informacinė programinė įranga, versijos | Būtina. Tarpinė informacinė programinė įranga turi apimti šiuos funkcionalumus: teigiamų kraujo pasėlių atsekamumą, užterštumo rodiklius, paimto kraujo kiekio stebėsena.Tiekėjas privalo kuo skubiau informuoti vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir, kuo skubiau atlikti gamintojo nurodytus veiksmus.
1.17 | Aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai | Būtina. Naudojimo instrukcijų, saugos duomenų lapų pateikimas kartu su pasiūlymu.
1.18 | Darbo/vartotojo vadovas | Būtina. Kartu su prekėmis turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninėje erdvėje arba el.paštu): išsamus galimų klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas.
1.19 | Personalo mokymas | Būtina. Turi būti pravestas detalus personalo mokymas darbui su inkubatoriumi, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus.
1.20 | Automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus priežiūra | Būtina. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros (pagal gamintojo instrukcijas).
1.21 | Nuotolinis pagalbos teikimo centras, konsultavimas | Būtina.Turi būti ryšis su nuotoliniu pagalbos centru. Teikiamos konsultacijos turi būti teikiamos gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus, valstybine kalba. Nuotolinė konsultacija su gamintojo įgaliotu serviso inžinieriumi turi būti užtikrinta darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
1.22 | Automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus techninė priežiūra | Būtina.Tiekėjas turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą pagal įrangos gamintojo rekomendacijas.Techninį aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas serviso inžinierius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
1.23 | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Būtina.Tiekėjas turi įsipareigoti savo sąskaita užtikrinti perduoto automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pradedamas automatizuoto bakteriologinio inkubatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas nedelsiant nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Jei nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo yra įsipareigojęs nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Tiekėjas turi įsipareigoti sutaisyti inkubatorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
1.24 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Būtina. Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE-IVD.
1.25 | Prekių tiekimo sistema | Būtina.Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
1.26 | Atitikimas kokybės sistemos standartams | Būtina.Siūlomų produktų gamintojas ir/arba Tiekėjas turi būti akredituotas pagal šiuos standartus: ISO 9001 ir/arba ISO 9002 „Kokybės sistemos standartą“.
1.27 | Atitikimas tarptautiniam standartui, skirtam saugiam elektros prietaisų naudojimui laboratorijose | Būtina.Siūlomas automatizuotas bakteriologinis inkubatorius turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį saugos standartą: IEC 61010-1 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use", 1 dalis (bendrieji reikalavimai) IEC 61010-2-101 "Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use", 2 dalis (specialieji reikalavimai in vitro diagnostikos (IVD) medicininei įrangai).

## Reagentų_techninė_specifikacija
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO, KITŲ ORGANIZMO SKYSČIŲ PASĖLIŲ ATLIKIMUI (KULTIVAVIMUI) AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATIZUOTĄ BAKTERIOLOGINĮ INKUBATORIŲ PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamas parametras | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
2.1 | Aerobinės infekcijos nustatymas suagusiems | Reikalavimai nustatymui: optimalus kraujo kiekis ne daugiau 10,0 ml. | Iki 12800 tyrimų
2.1.1 | Reagentai, priemonės, eksploatacinės medžiagos, reikalingos pasėliui inkubuoti (kultivuoti) su siūlomu automatizuotu bakteriologiniu inkubatoriumu (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | Anaerobinės infekcijos nustatymas suagusiems | Reikalavimai nustatymui: optimalus kraujo kiekis ne daugiau 10,0 ml. | Iki 12800 tyrimų
2.2.1 | Reagentai, priemonės, eksploatacinės medžiagos, reikalingos pasėliui inkubuoti (kultivuoti) su siūlomu automatizuotu bakteriologiniu inkubatoriumu (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.3 | Aerobinės ir anaerobinės infekcijos nustatymas vaikams, įskaitant naujagimius | Reikalavimai nustatymui: optimalus kraujo kiekis ne daugiau 5,0 ml. | Iki 3000 tyrimų
2.3.1 | Reagentai, priemonės, eksploatacinės medžiagos, reikalingos pasėliui inkubuoti (kultivuoti) su siūlomu automatizuotu bakteriologiniu inkubatoriumu (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.4 | Infekcijų, sukeltų mikroskopinių grybelių nustatymas | Reikalavimai nustatymui: optimalus kraujo kiekis ne daugiau 10,0 ml. | Iki 210 tyrimų
2.4.1 | Reagentai, priemonės, eksploatacinės medžiagos, reikalingos pasėliui inkubuoti (kultivuoti) su siūlomu automatizuotu bakteriologiniu inkubatoriumu (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.5 | Kitų organizmo skysčių pasėlio tyrimas | Reikalavimai tyrimui: optimalus organizmo skysčio kiekis ne daugiau 5,0 ml. | Iki 1500 tyrimų
2.5.1 | Reagentai, priemonės, eksploatacinės medžiagos, reikalingos pasėliui inkubuoti (kultivuoti) su siūlomu automatizuotu bakteriologiniu inkubatoriumu (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.6 | Pasėlio atlikimo į mitybos terpes priemonė (kultivavimo adata) | Reikalavimas: gamintojo validuota naudojimui su vakuuminiais buteliukais | Iki 12000 vnt.
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM