KLAUSIMYNAS

CHIRURGINIO CO2 LAZERIO SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

CHIRURGINIO CO2 LAZERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas ir paskirtis (taikymas) | Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris. Naudojimo sritys: a) ANG b) Dermatologija c) Plastinė chirurgija d) Ginekologija |  |
| 2. | Lazerio konstrukcija: | - Mobilus su ratukais; - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 440 x 440 x 1500 ±50mm - Svoris ≤ 50 kg. |  |
| 3. | Lazerio bangos ilgis | 10,6 µm ± 0,2 µm |  |
| 4. | Lazerio darbo režimai | NUOLATINIS (CW) SUPERPULSAS ULTRA-TRUMPAS PULSAVIMO REŽIMAS) Arba lygiaverčiai pasirinkimai |  |
| 5. | Lazerio galia nuolatinės bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 40 W |  |
| 6. | Lazerio galia superpulso bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 20 W |  |
| 7. | Lazerio galia ultra-trumpo pulsavimo bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 0,1 – 40 W |  |
| 8. | Išėjimo galios reguliavimo žingsnis (ne blogiau kaip nurodyta) | 0,1 W |  |
| 9. | Impulso trukmė pavienio impulso ir impulsų sekos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1ms – 5s |  |
| 10. | Nukreipimo spindulys | ≤ 10 mW diodinis lazeris, raudonos spalvos (635±10 nm). Reguliuojamas ryškumas |  |
| 11. | Būtinos lazerio jungtys | Kabeliui dūmų išsiurbimo sistemos nuotoliniams valdymui; Įspėjamosios lempos sistemai; USB jungtis įrašyti gydymo protokolus ir atnaujinimus; Skanerio jungtis. |  |
| 12. | Asistuojantys sistemos režimai | Būtinas interaktyvus procedūrų asistentas, sumaniam parametrų pasirinkimui; Būtina galimybė išsaugoti daugiau kaip 1000 naudotojo profilių ir individualių procedūrų. |  |
| 13. | Lazerio spindulio perdavimo sistema | 1.Šarnyrinė rankena su ≥ 7 jungtimis, ne mažiau kaip 360 laipsnių apsisukimas, darbinis atstumas ne mažiau kaip 160 cm. 2. Lanksčiam šviesolaidžiui, lazerio spindulio perdavimui. |  |
| 14. | Aušinimo sistema | Aušinimas oru su bakteriniu filtru, žemo lygio triukšmas. |  |
| 15. | Lazerio valdymas | Spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu ekranu ≥ 25cm ir kojiniu jungikliu. |  |
| 16. | Elektros maitinimas | 220-240 W, 50/60 Hz |  |
| 17. | Kartu su lazeriu komplektuojami priedai: | - Fokusuojanti rankena 125mm - Kojinis jungiklis - Apsauginiai akiniai nuo 10600 nm bangos, 2vnt. - Maitinimo laidas |  |
| 18. | Komplektacija skirta darbui su šviesolaidžiai | - Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 500 ±50 µm – 1vnt.; - 500µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; - Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 750 ±50 µm – 1vnt.; - 750µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; - Nukreipimo rankenos skirtos gerklų ir nosies operacijoms – 3 vnt. Vidinis diametras rankenų ne daugiau kaip 1,5mm Rankena tiesi – 60 ±10 mm 1vnt.; Rankena lenktatiesi – 140 ±10 mm 1vnt.; Rankena tiesi – 180 ±10 mm 1vnt.; - Šviesolaidžių sterilizavimo dėklas. |  |
| 19. | Skaneris – 1vnt. | Skirtas paskirstyti energijai dideliame darbiniame plote lazerio procedūrų metu Būtina atlikti: a) greitą abliaciją; b) pjovimą; c) didelių audinio plotų frakcijinę terapiją. |  |
| 20. | Skanerio panaudojimo indikacijos ANG srityje | Gerklų, kauliukų ir tonzilių chirurgijoje; Rinofijos abliacija |  |
| 21. | Skanerio darbinis laukas | Ne mažesnis kaip 16x16 mm. Ne mažiau kaip 6 skirtingų tipų skanavimo modelių. |  |
| 22. | Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. | Būtinas nuotoliniam skanerio valdymui |  |
| 23. | Aukšto tikslumo mikromanipuliatorius – 1vnt. | - Darbinis atstumas ne blogiau kaip nuo 200mm iki 600mm - Pilnai permatomi reflektuojantys veidrodžiai; - Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 200mm ne blogiau kaip nuo 0,1mm iki 2,5mm; - Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 600mm ne blogiau kaip nuo 0,18mm iki 6,6mm |  |
| 24. | Mikromanipuliatoriaus adapteris prie mikroskopo – 1vnt. | Suderinamas su ligoninėje esančiu Zeiss mikroskopu. |  |
| 25. | Burnos ryklės antgalio rinkinys – 1 vnt. | Rankena 200mm; Naudojama ryklės, LAUP, tonzilių chirurgijai; Sterilizuoja, daugkartinio naudojimo. |  |
| 26. | Nosinių zondų antgalių rinkinys – 1 vnt. | Specializuotas rinkinys nosies chirurgijai. Susideda iš: Fokusuojantis antgalis – 1 vnt.; Zondas (tiesus ir 90°) – 2 vnt.; Backstopas (ilgas ir trumpas) – 2 vnt.; Distancijos laikiklis – 1 vnt. |  |
| 27. | Žymėjimas CE ženklu | Pristatant prekę būtina kartu pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas |  |
| 28. | Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba | Būtina pateikti pristatant prekę |  |
| 29. | Personalo mokymas naudotis įranga | Būtina |  |